南宁市第二人民医院采购设备技术参数

空氧混合仪技术参数

一、主要技术指标

1流量调节及显示：1L/min—20L/min，采用电子比例阀调节

2、氧浓度调节及显示：21%—100%。氧浓度误差：±3%

3、气道压力调节范围：2cmH2O ～ 20cmH2O

4、气道压力监测范围：0cmH2O ～ 60cmH2O

5、高浓度给氧：以100%氧浓度给氧，维持时间2min。

6、气道泄压数据报警功能：气源输入、电量不足、气道压力高低报警（设定值：1 cmH2O ～ 60 cmH2O

7、高、低氧浓度报警

8、报警静音：2分钟

9、最大极限压力：≤60cmH2O

10、噪声：不大于60dB（A）

11、内置电池：12V/2.8Ah，确保可不间断供电；

12、输入功率：不大于 65VA

13、氧气进气压力：0.35MPa

14、空气进气压力：0.35MPa

输液泵技术参数

产品名称：输液泵

泵送方式：指状蠕动式

输液器规格：标准PVC输液器，★六档位设计。

输液速度：1-1100ml/h

输液精度误差：±5%（普通输液器），±3%（优质输液器），输液量精度误差可调。

★泵内独有恒温装置，确保低温环境和使用弹性差的输液器的情况下，输液精度达到±3%。

输液量预置：1-9999ml

KVO（保持血管畅通）流速：4ml/h（当输液速度大于KVO时，输液完成以KVO速度运行；当输液速度小于KVO时，输液完成只发出报警，输液速度不变）

声光报警：阻塞、气泡、开门、输完、欠压、速度异常、开机后一段时间无任何操作报警。

其他功能：输液累计量显示；交直流自动转换、自动充电；快排；“滴数/分”和“毫升/小时”转换；报警声消除。

气泡探测方式：超声波检测式

护士呼叫接口：选配

电源电压AC：220V/50Hz，DC：9.6V~10.1V

功耗：20VA

电池工作时间：在30ml/h流速下连续工作不小于3小时，★可选配救护车车载电瓶。

工作环境温度：10~30℃、湿度：30%-75%、大气压力：800-1060hpa

储存温度：-40℃~﹢55℃，湿度：不超过93%，无凝露，大气压力：500~1060hpa

外型尺寸：174mmx126mmx215mm

净重：约2.5KG

安全分类：Ⅰ类和带内部电源的BF型

适用范围:适用于对患者普通输液之用。 CE认证

双通道注射泵技术参数

注射器规格：10mL、20mL、30mL、50/60mL普通注射器

注射量范围：0mL~10000mL，＜100mL可按0.1mL递增或递减，≥100mL可按1mL递增或递减。

★注射速度：10mL注射器： 0.1mL/h~420mL/h，20ml注射器：0.1mL/h~650mL/h，30mL注射器： 0.1mL/h~1000mL/h，50mL/60mL注射器： 0.1mL/h~1600mL/h，

0.1 mL/h ~1600mL/h，＜100mL/h可按0.1mL/h递增或递减，≥100mL/h可按1mL/h递增或递减。

★快速输注：10ml：200-420ml/h；20ml：300-650ml/h；30 ml：500-1000 ml/h；50 ml：800-1600 ml/h。

★速度增量：0.1 mL/h ~1600mL/h，＜100mL/h可按0.1mL/h递增或递减，≥100mL/h可按1mL/h递增或递减。

注射精度：±2%（注射器误差不大于1%）

★注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、简易模式

★双操作输入模式：按键和穿梭键

★六种给药单位：ml/h；ml/min；mg/kg/min；mg/kg/h；ug/kg/h；ug/kg/min

报警功能：阻塞报警、注射器脱落报警、接近完成报警、注射完成报警、欠压报警、电池电量耗尽报警、交流掉电报警、电机异常报警、遗忘操作报警、开合报警、注射器推杆安装错误报警

其他功能：注射器自动识别、累计量显示、阻塞压力释放功能、静音功能、速度超范围控制、动态压力显示、交直流自动切换、残留提示、记忆功能、通道休眠功能、历史记录功能、护士呼叫功能、★无线监视功能、报警音多级可调、单通道独立报警、夜间模式/省电模式、数据下载端口

★历史记录功能：可记录不少于50000条使用记录

KVO: a)速度范围：0.1mL/h~1mL/h可调，可按0.1mL/h递增或递减；

b）KVO流速误差≤±5%

丸剂量注射速度：

10mL注射器： 200mL/h~420mL/h

20ml注射器： 300mL/h~650mL/h

30mL注射器： 500mL/h~1000mL/h

50mL/60mL注射器： 800mL/h~1600mL/h

丸剂量范围1mL~5mL；可按0.1mL递增或递减

阻塞灵敏度：高中低三档可选择，分别为：0.02MPa~0.07Mpa；0.05MPa~0.10MPa；0.08MPa~0.14Mpa。

工作环境温度：5℃～40℃；相对湿度：20%～90%；大气压力：860hPa～1060hPa；

存储环境温度：-20℃~﹢55℃，相对湿度：不超过93% 无凝露，大气压力：700~1060hpa

电源类型：交流：220V/50Hz，电池：DC9.6V-10.1V

电池工作时间：内部电池充电完成后，在夜间模式/省电模式下，注射泵以5mL/h的速度进行注射：单通道可连续工作不小于8小时、双通道可连续工作不小于5小时。

整机功耗：≤30VA

尺寸：330（长）×125（宽）×225（高）（不含突出部分）

重量：约4.5kg

安全分类：Ⅱ类CF型，外壳防护等级为IPX4，可连续运行

适用范围：适用于医疗机构对患者静脉恒速注射

适用于国内外生产的10mL、20mL、30mL、50/60mL普通已注册注射器。

注射泵已经内置21种品牌注射器和2种可定义注射器。

医用冷藏箱参数

产品各项功能介绍：

1、采用立式设计，存放方便，节省空间；

2、箱内温度恒定控制在2~8℃范围内，数码管温度显示，显示精度0.1℃；

3、风冷设计，保证箱内温度都维持在标定的温度范围内。温度均匀性±2℃.

4、测试孔设计，满足用户根据实际需要检测箱内温度；

5、多层可调搁架设计，满足用户存放要求，更充分利用空间；

6、发泡门体，32℃、85%湿度下无凝露；

7、报警功能齐全：高低温报警、断电报警、开门报警、传感器故障报警、电池电量低报警），带远程报警接口，两种报警方式（声音蜂鸣报警和灯光闪烁报警）；

8、国际知名品牌恩布拉科压缩机，进口品牌EBM/ADDA风机，保证整机可靠性；

9、后备电池，满足断电后报警并继续显示箱内实时温度48小时需求；

10、6路高精度传感器，同时增加机械温控器，有效保证温控的准确性；

11、自关门设计，解除用户开门后忘记关门的后顾之忧；

12、箱内设置照明灯，外部独立灯开关，不用开门清晰观察箱内物品。

13、标配USB接口，可记录十年的温度数据，方便追溯查询；

14、可选配NFC打卡开门功能,实现对人员的管理,保证药品的安全。

15、可选配针式打印机，多种打印方式，记录间隔可调

16、可选配物联模块，连接手机，远程监控设备状态，查看温度情况及报警情况。

17、机械锁加电磁锁（选配）双锁结构，更安全、更放心。

18、四个万向脚轮。配备两个固定底角。

19、后背不锈钢接水盒，带加温设计，冷凝水无需倾倒。

20、配备柜口加热丝，柜口无凝露现象。

21、选配抽屉,满足用户多种需求。

22、配备价目条

23、变频压机，受温湿度控制开停的加热丝，节能降耗。

24、产品标配485接口。

25、产品具备医疗器械注册证。

| 18导心电图机技术参数 |  |
| --- | --- |
| 心电放大转换器1套 | 著名品牌 |
| 心电工作站分析系统软件1套 | 著名品牌 |
| 加密锁1套 | 著名品牌 |
| 心电导联线1套 | 著名品牌 |
| 专用心电导联线1套 | 著名品牌 |
| 使用说明书1套 | 著名品牌 |
| 台式主机 | 1套。著名品牌/i5/4GB/500GB/DVD/24”TFT；或便携式主机i5/4GB/128GB/8.4”TFT以上 |
| 24”高清彩色显示器 |  |
| 便携主机 |  |
| 18导心电图机主要功能及技术参数 |  |
| - 具备18导心电图机医疗器械产品注册证。 |  |
| 采集设备为有线及蓝牙二合一式，其中蓝牙功能可自由选配。提供注册证查验 |  |
| 采样率需≧10240HZ。提供注册证查验 |  |
| 支持18/15/12导联同步采集，并生成相应心电报告。 |  |
| - 具有起博脉冲显示能力。提供注册证查验 |  |
| 电源：电脑USB口或充电宝方式直接供电，节约能耗 |  |
| - 支持Windows系统、Android系统，且Windows系统及Android系统均支持12导/18导同步采集及显示. |  |
| 系统需包括常规心电图、频谱心电图、高频心电图、QT离散度分析、晚电位、向量心电图、时间向量心电图、多小时心电图、快速心电图等国际流行的分析方法，并可出具对应的独立报告。提供注册证查验 |  |
| 采用人工智能心电分析引擎，可以给出相当可靠自动分析结论和心律失常自动识别分类。 |  |
| 采用独特的向导式采样方式，更易于使用。 |  |
| 超前预采功能。正式采集时可按事先设定好的超前秒数（0,2,4,6,8,10秒），存储点击采集前的相应心电图。提供样机演示 |  |
| 采样先进的心电采集方式，≧10240HZ的心电信号采样率及高分辨率的心电图打印输出。 |  |
| 频谱心电功能，将最新的研究成果——12导联冠心病定位诊断技术首次应用于软件中 |  |
| 率先在QT离散度的分析上提出了具有实用性很高的 “色谱图”理论。 |  |
| 心电向量必须为标准心电向量采集模式采集的向量图，不接受模拟方式或推导方式采集向量。采用动画的形式来更直观的表现向量心电图，支持时间向量心电图和向量心电图两种向量分析分析及报告。 |  |
| 内建了高效的切屏打印功能，使您能随时将屏幕上发生的情况记录下来。 |  |
| 系统采集过程中可随时暂停并选择暂停原因，报告时将显示出来；并可续采集、重采集。 |  |
| 完善的病例数据库管理系统，有了它，医生可以很方便的对病例数据库进行查询、排序、删除、更改等操作，更可以输出精美的病例数据库报表。 |  |
| 高精确度的电子尺，比您手中的圆规、直尺精确度提高10倍。 |  |
| 数据符合HL7、XML架构标准。 |  |
| 具备手动预约及自动批量预约（无需刷卡及输入ID号） |  |
| 具备不限时长的心电不间断采样功能，可兼用作实时监护。 |  |
| 24.可与医院HIS网络或各种信息平台无缝对接，实现心电图检查从门诊预约登记、电子叫号、记费。病房心电图实现检查、报告、有线或无线传输，实现集中存储、集中诊断报告。 |  |
| 医生个性电子签名，可录入实际笔迹。*26.可对用户访问进行控制。对不同操作医生可设置不同操作密码，登陆界面可选择不同操作科室，多层安全保护机制。 |  |
| 统计分析功能，可统计医生工作量、各功能收费情况、可按任意时间段进行各种指标统计分析，数据表和柱状图多种报告方式。 |  |
| 独有的ADS滤波技术，保证基线无漂移及干扰。 |  |
| 可对心率、QTC、P波、QRS、电轴等16以上参数进行精准检索 |  |
| 能与上下级医院组建成区域心电分析系统 |  |

科室技术参数需求表

| 产品名称 | 技术参数及性能配置要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 超声波治疗仪 | 一、产品特点 1.具备晶体表面治疗探头，提高疗效 2.具备可分离式探头连接线，便于更换不同尺寸探头 3.具备IPX7等级防水治疗探头，可实现水下超声 4.具备蓝色LED指示灯实时接触不良报警功能 5.具备<2.6的波束不均匀性系数RBN，减少刺痛 6.具备1MHz和3Mhz双频实时切换功能，无需更换探头 7.具备可选配锂电池 二、技术参数 1.超声工作频率：5cm2：1.0MHz/3.2MHz 2.★治疗探头：具备晶体材质表面的治疗探头 3.连接线：具备可分离式探头连接线，便于更换 4.接触监测：具备蓝色LED接触指示灯实时显示接触状态 5.输出模式：持续型，脉冲型 6.时间性峰值/平均强度比：10:1, 5：1， 2:1 7.占空比：持续型 占空比为100%，脉冲型占空比为10%、20%、50% 8.脉冲频率：100Hz 9.脉冲宽度：1、2、5ms 10.最大有效声强：>2.2W/cm2 11.★波束不均匀性系数：5cm2：<2.1 （1.0MHz)/<2.6(3.2MHz)可提供探头检测报告 12.治疗时间：0-30分钟，可调 13.重量：<1.7Kg 14.输入功率：100～24Vac:50/60Hz，最大1.0A 三、配置清单 |  |  |
|  | 序号 | 设备名称 | 数量 |
|  | 1 | 主机 | 1台 |
|  | 2 | 探头连接线 | 1条 |
|  | 3 | 探头-5cm² | 1个 |
|  | 4 | 电源线 | 1条 |
|  | 5 | 操作手册 | 1本 |
|  | 6 | 合格证 | 1个 |

科室技术参数需求表

| 产品名称 | 技术参数及性能配置要求 |
| --- | --- |
| 低频脉冲治疗仪 | 一、功能特点 1.外形尺寸：185mm×142mm×85mm。 2.该仪器属于Ⅱ类BF型设备。 3.输出脉冲路数：5路输出。 二、技术参数 类型; 频率; 政府脉冲复读（额定负载IKΩ）; 波宽. 连续波; 0.8-100Hz误差±10%; 正脉冲≤90V 负脉冲≤40V; 正脉冲300us±30% 负脉冲200us±30%. 疏密波; 10-26次/min误差±10%. 断续波; 10-26次/min误差±10%. 电源; AC220V，50Hz或DC6V（4节2号电池）. 输入功率; ≤15VA. |

科室技术参数需求表

| 货物名称 | 技术参数及性能配置要求 |
| --- | --- |
| 除颤监护仪 | - 1.具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能。 - 2.整机带电极板、电池的重量不超过6kg。 3.除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能 - ★4.手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分20档以上，可通过体外电极板进行能量选择。 - 5.除颤充电迅速，充电至200J<5s。 - 6.未来可选配升级体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式。具备慢速起搏功能。 - 7.心电波形扫描时间>10s，扫描长度>100mm。 - 8.具备血氧饱和度和无创血压监测功能。 - 9.可充电锂电池，支持100次以上200J除颤。 - 10.具备生理报警和技术报警功能，通过声音、灯光等多种方式进行报警。 - 11.成人、小儿一体化电极板，可选配除颤起搏监护多功能电极片。 - 12.支持中文操作界面、AED中文语音提示。 - ★13.彩色TFT显示屏>6”, 分辨率640×480，最多可显示3通道监护参数波形，有高对比度显示界面。 - 14.50mm记录仪，自动打印除颤记录，可延迟打印心电，延迟时间>10s。 - 15.可存储24小时连续ECG波形，数据可导出至电脑查看。 - 16.符合除颤国际专用安全标准IEC60601-2-4:2002。 - 17.符合欧盟救护车标准EN1789:2007。 - 18.具备良好的防水性能，防水级别IP44。 - 19.具备优异的抗跌落性能，裸机可承受0.75m跌落冲击。 配置清单 序号; 项目; 数量; 序号; 名称; 数量. 1; 主机; 1台; 5; 体外除颤电极板附件包; 1套. 2; 3/5导联心电监护附件; 1套; 6; 除颤监护仪系统软件; 1套. 3; 锂电池; 1块; 7; 血氧探头附件; 1套. 4; 热敏记录仪; 1个; 8; 无创血压袖套; 1套. |

科室技术参数需求表

| 产品名称 | 技术参数及性能配置要求 |
| --- | --- |
| PT凳 | 一、主要技术指标和参数 1.外形尺寸（直径×高）：Φ600mm×（420～560）mm 2.带液压油缸，360°旋转 - 3.额定承载：2000N 二、产品用途 1.康复师进行手法治疗时可移动的坐具。 三、产品特性 1. 凳面高度可调，方便康复师使用。 2. 凳体底部设计有万向滑轮，可以自由移动。 - 3.凳面可以360°旋转。 |
| 字母板 | - 功能 - 1.提高患者的感知能力 - 二、技术参数 1.规格：30×22×3cm |
| 几何插板 | - 功能 - 1.提高患者的感知能力及辨别能力 - 二、技术参数 1.规格：48×38×5cm 2.木质件 3.重量（㎏）:1.8 |
| 上螺丝 | - 功能 - 1.通过模拟作业改善手指对指功能，提高手的协调性，灵活性 - 二、技术参数 - 1.规格：35×14×5cm - 2.木质件 - 3.M8×40螺丝12根 - 4.M6×40螺丝5根 - 5.重量（㎏）：1.8 |
| 上螺母 | - 功能 - 1.通过模拟作业，改善手指对只功能，提高手的协调性，灵活性 - 二、技术参数 - 1.规格：35×20×23 - 2.木质件 - 3.M8×40螺丝8根 - 4.M6×40螺丝8根 - 5.M4×40螺丝8根 - 6.重量（㎏）：2 |
| 握力计(电子显示） | - 功能 - 测试手指抓握力量 - 二、技术参数 - 规格：20×15×6cm - 2.电子显示。测试手指抓握力量 |
| 钢制轮椅 | - 一、功能 - 1.对下肢无法行动或上下、肢功能减退患者的移动用具 - 二、技术参数 - 1.车架采用高强度A3钢焊接而成，经电镀抗老化，防锈能力强。 - 2.靠背角度完全按人体腰部生理弯曲度来设计，为人体提供最佳支撑。 - 3.肘节式刹车快捷方便、安全。 - 4.脚踏板采用偏心装置锁紧，方便进行高度调节。 - 5.可折叠式车型方便携带出行，并且节省占用空间位置。 - 6..坐靠垫采用人造皮革料，并且内套加帆布进行加牢加固，不仅淡雅美观且耐用、防湿，让使用者倍感舒适、安心。 - 7.耐磨8寸PVC万向前轮；24寸充气式后轮；减震性能卓越。 - 三、规格： - 1.包装尺寸：长93cm×宽21cm×高87cm - 2.座宽：41/46cm - 3.背高：40cm - 4.座深：40cm - 5.全长：106cm - 6.全宽：60/67cm - 7.全高：87cm - 8.净重：19㎏ - 9.载重：100㎏ |
| 旋转套板 | - 一、功能 - 1.训练患者手-眼协调功能 - 二、技术参数 - 1.规格：30×30×75 - 2.木质件 - 3.6块套板 - 4.重量（㎏）：1 |
| 训练用扶梯（两面） | - 一、功能 - 1.用于患者恢复日常上下楼功能及进行耐力训练 - 二、技术参数 1.339×87×136cm，相邻台阶距离10cm,12出门，扶手杠调节范围0~34cm。扶手杠侧向额定载荷70㎏，阶梯额定载荷135㎏。 |
| 平行杠及附件（可调） | 一、功能 1.借助上肢帮助进行步态训练，矫正行走中的足外翻、髋外展，增加行走的稳定性。适合于骨关节、神经系统疾病患者及老年人的步态练习。练习中杠和高度和宽度可根据每个患者情况进行调节 二、技术参数 1.337×114×79-123cm，高度调节范围79~123cm,宽度调节范围34~64cm,杠杆直径⊄38mm，杠杆静载荷不小于135㎏,矫正板坡度15° |
| 模拟作业工具 | - 一、功能 - 1.用于患者进行日常生活功能模拟训练 - 二、技术参数 - 1.规格：30×48×3 - 2.塑料制件 - 3.常用工具 - 4.重量（㎏）：1.4 |
| 肋木和肩梯 | 一、功能 肋木： 1.借助肋木进行上下肢体关节活动范围和肌力训练、坐站立训练、平衡训练及躯干的牵伸训练 肩梯： - 1.适用于各类原因引起的肩关节活动障碍 - 二、技术参数 - 肋木： - 1.规格：38×97×240cm - 2.材质：型钢。钢件表面喷塑，十六跟肋木杠，肋木杠直径3.2cm,肋木杠间距离12cm,额定载荷135㎏. - 肩梯： - 1.规格：136×9×70cm - 2.肩梯升降范围0~22cm - 3.高度可调，调节范围：0-43.5cm钢件表面喷塑，木制直角外观。 - 4.材质：木质、型钢 - 5.重量（㎏）：7 |
| 可调式OT桌 | - 一、功能 - 1.作业训练用桌，可根据患者的高矮进行调节 - 二、技术参数 - 1.规格：150×75×80 - 2.桌面高度调节范围68~81cm，手柄转动力矩10N•m，桌面额定载荷50㎏，桌面尺寸149×80cm。 - 3.材质：桌面为木质、主体为型钢。 - 4.钢件表面喷塑，木件表面油漆5°。 - 5.重量（㎏）34 |
| 体操棒与抛接球 | - 一、功能 - 1.通过带棒做操和抛接球活动，改善上肢活动范围，提高肢体协调控制能力及平衡能力 - 二、技术参数 - 1.规格：100×25×70cm - 2.立式，框架为木制件 - 3.配有软性菌材料的球3只和木质体操棍5根 - 4.体操棒⊄30×100cm - 5.重量（㎏）：16 |
| 姿势矫正镜（网格） | - 一、功能 - 1.姿势矫正训练 - 二、技术参数 - 1.规格：87×69×191cm - 2.钢制框架，框架带脚轮可移动 - 3.整体镜面，可映照全身 |
| 坐式踏步器 | - 一、功能 - 1.改善下肢关节活动范围和协调功能活动 - 二、技术参数 - 1.规格：46×41×45cm - 2.材质主体刚架 - 3.钢件表面喷塑 - 4.可调阻尼 - 5.重量（㎏）：7 |
| 铁棍插板 | - 一、功能 - 1.训练患者手、眼协调训练 - 二、技术参数 - 1.规格：16×23×7cm - 2.配木盒一个，配精细铁针 - 3.重量（㎏）：1 |
| 木钉板 | - 一、功能 - 1.训练患者手、眼协调训练 - 二、技术参数 - 1.木制，三件，分大中小各一 - 2.规格：35×28×10/22×17×9、17×14×8cm - 3.重量（㎏）：1 |
| 木钉板（可调式） | 一、功能 1.训练患者手、眼协调训练 二、配置： - 1.木质盒子1个 - 2.Φ2.8*8cm,数量：10件，Φ2*7cm，数量14件，木棍Φ1.2*6cm，数量18件 - 3.百合页2个 - 4.产品报修卡及说明书一套 - 5.规格：35×30×27cm - 6.材质：木质，表面喷漆 - 7.重量（㎏）：3 |
| 动物插板 | - 一、功能 - 1.提高患者的感知能力及辨别能力 - 二、技术参数 - 1.规格：48×38×5cm - 2.木质件 - 3.组合性动物图形 - 4.重量（㎏）：1.5 |
| 恒温电蜡疗仪 | - 一、主要技术参数 - 1.温控范围：10-100℃ - 2.控温灵敏度：1℃ - 3.测温误差：±2℃ - 4.仪器工作环境温度5℃-10℃。相对湿度≤80% - 5.温控交流接触器输出：电压220V，最大电流10A - 6.工作电源：交流220V±10%，50Hz±2% - 7.消耗功率：2000W - 8.过温保护器（100℃） - 9.低水位报警装置 - 10.蜡疗仪一次溶蜡：40/60公斤，正常工作停机后，保温12小时重新升温至60℃的时间不超过1小时 - 11.外形尺寸：800×600×450mm - 二、配置清单 - 序号; - 名称; - 数量. - 1; - 说明书; - 1本. - 2; - 电源线; - 1根. - 3; - 保修卡; - 1本. - 4; - 合格证; - 1份. - 5; - 保险管; - 1个. |

科室技术参数需求表

| 产品名称 | 技术参数及性能配置要求 |
| --- | --- |
| 运动康复训练床 | 一、产品组成 1、由床面、床架、枕组成。 二、主要技术指标和参数 1、外形尺寸（长×宽×高）：2050mm×1230mm×480mm 2、床面高度：480mm 3、安全工作载荷：100kg 三、产品用途： 1、为受训者提供安全的多体位训练平台，便于康复治疗师开展多种方式训练。 四、产品特性 1、床脚配有高度微调支脚，着地稳固。 |
| 踝关节矫正板 | 一、产品组成 1、由防滑踏板、角度调节支架、底座组成。 二、主要技术指标和参数 - 1、外形尺寸（长×宽×高）：370mm×310mm×110mm - 2、矫正板角度调节范围：5档15°、25°、30°、35°、40° 3、矫正板高度调节范围：110mm～210mm - 4、踏板安全工作载荷：100㎏ - 二、产品用途： - 1、适用于对踝关节进行矫正训练。 |
| 站立架 | 一、主要技术指标和参数 1、外形尺寸（长×宽×高）：1420mm×600mm×1100mm 2、肘部垫宽度：50mm 3、肘部垫额定承载：500N 4、绑带额定承载：1000N - 5、脚踏板额定承载：2000N - 二、产品特性 1、台面高度、胸托和背托前后可调，方便不同身高和体型的人群使用。 2、受训者双臂可放在台面上，训练的同时可进行书写阅读、娱乐等活动。 3、可满足二人同时训练。 二、产品用途 - 1、适用于行动障碍患者的辅助行走或站立，进行康复训练。 |
| 系列沙袋 | 一、产品组成 1、由绑式沙袋、搁架、脚轮组成。 二、主要技术指标和参数 1、外形尺寸（长×宽×高）：668mm×415mm×750mm（不含沙袋） 2、沙袋质量及数量： - 0.5kg/2个、0.75kg/2个、1.0kg/2个、1.5kg/2个、2.0kg/2个、2.5kg/2个，共12个 - 三、产品用途： - 1、适用于辅助患者进行肌力训练。 |
| 系列沙袋 | 一、主要技术指标和参数： 1、外形尺寸（长×宽×高）：668mm×415mm×750mm m（不含沙袋） 2、沙袋质量及数量： - 1.0kg/2个、1.5kg/2个、2.0kg/2个、2.5kg/2个、3.0kg/2个、5.0kg/2个，共12个 - 二、产品用途 - 1、通过负重进行上下肢肌力训练。 |
| 医用体位垫 | 一、主要技术指标和参数 1、 角度：15° 2、 外形尺寸（15°）：600mm×510mm×150mm - 二、产品用途 - 1、适用于对人体躯干、四肢、头部等部位的支撑。 |
| 矫正镜 | 一、产品组成 1、由镜面玻璃、框架、三角支架、脚轮组成。 二、主要技术指标和参数 1、外形尺寸：850mm×670mm×1900mm - 2、镜面玻璃厚度：5mm - 三、产品用途 - 1、用于各种姿势或表情的矫正训练 |
| 划船运动器 | 一、主要技术指标和参数 1、外形尺寸（长×宽×高）：1300mm×565mm×800mm 2、油缸力值调节档数：12档 3、座垫中心至脚踏板轴线距离：700mm～1050mm 4、把手至油缸力点距离：410mm、460mm、510mm 5、后横杆处座垫至地面距离：210mm、250mm、290mm、330mm 6、额定承载:2000N - 二、产品用途 1、适用于腰背肌、上肢屈肌群、下肢伸肌群的肌力及耐力训练 |
| 分指板 | 一、主要技术指标和参数 1、外形尺寸（长×宽×高）：222mm×222mm×30mm - 2、指板间距：26mm 二、产品用途 1、防止和矫正手指屈肌痉挛或挛缩畸形。 |
| 角度尺 | 一、产品组成 1、由箱体、肢体角度尺（大）、肢体角度尺（中）、肢体角度尺（小）、脊椎角度尺、手指角度尺组成。 二、主要技术指标和参数 1、箱体外形尺寸：345mm×180mm×55mm； 2、肢体角度尺（大）(折叠后)：315mm×128mm×4mm； 3、肢体角度尺（中）(折叠后)：210mm×90mm×4mm； 4、肢体角度尺（小）(折叠后)：172mm×36mm×4mm； 5、脊椎角度尺(折叠后)：192mm×44mm×5mm； - 6、手指角度尺(折叠后)：105mm×55mm×4mm。 三、产品用途 - 1、适用于脊椎、上肢、下肢、手指等关节活动度测量 |
| 言语训练卡片 | 一、产品组成 1、主要由言语训练彩色卡片A、B、C各1盒，共3盒、造（1）训练卡片30张、造（2）训练卡片33张、100单词分类卡片20张、100单词未分类卡片20张、失语检查图43张、手绢1块、梳子1把、镜子1面等组成。 二、主要技术指标和参数 - 1、外形尺寸（长×宽×高）：500mm×330mm×180mm 三、产品用途 1、适用于言语的认知和感知功能的训练。 |
| 平行杠 | 一、产品组成 1、由扶手杆、宽度调节支架、升降管柱、固定管柱、缓冲斜坡、底架组合、矫正板组成。 二、主要技术指标和参数 1、外形尺寸（长×宽×高）：3350mm×855mm×780mm 2、扶手杆高度：最低780mm，最高1200mm，分15档可调，每档调节尺寸为30 mm ； 3、两扶手杆中心调节范围：310mm～650mm 4、扶手杆直径：φ38mm 5、脚踏板安全工作载荷：100 kg - 6、矫正板踩踏面相对于水平面的夹角：15° 三、产品特性 1、扶手杆高度可调，适合不同身高人群进行训练。 2、扶手杆宽度可调，适用于不同体型人群进行训练。 3、底座两端设计有斜坡，方便受训者上下。 四、产品用途 - 1、用于体育训练场和医院康复科步行康复训练。 |
| 踝关节训练器 （原踝关节活动训练器） | - 一、技术参数 - 1、外形尺寸/cm：40×25×90 - 脚踏板角度调节范围：-20°～+20° - 二、特点功能 - 1、适用于踝关节屈伸功能障碍者进行主动和被动训练。 |
| 腕部功能训练器 | 一、主要技术指标和参数 1、盒子外形尺寸（长×宽×高）：425mm×230mm×105mm 2、配以下7种训练组件： 圆单手滚筒外形尺寸（直径×高度）：Φ42mm×185mm 短圆滚筒外形尺寸（直径×高度）：Φ42mm×85mm 扁单手滚筒外形尺寸（直径×高度）：Φ32mm×110mm 带绑带滚筒外形尺寸（长×宽×高）：140mm×60mm×30mm 圆双手滚筒（直径×高度）：Φ42mm×240mm - 扁方滚筒（长×宽×高）：140mm×30mm×25mm - 二、产品用途 - 1、适用于腕部肌肉及关节活动度的训练。 |
| 上肢协调功能练习器 | 一、主要技术指标和参数 - 1、外形尺寸（长×宽×高）：800mm×200mm×450mm - 二、产品用途 - 1、训练上肢稳定性、协调性功能，提高上肢的日常活动能力。 |
| 滚桶 | 一、主要技术指标和参数： 1、外形尺寸（直径×高）：Φ250mm×800mm - 2、额定承载：2000N - 二、产品用途： - 1、适用于平衡功能及协调功能训练 |
| 平衡板 | 一、主要技术指标和参数 1、外形尺寸（长×宽×高）：800mm×600mm×220mm 2、面板摆动角度：-17°～+17° - 3、额定载荷：2000N - 二、产品用途 - 1、适用于平衡及协调功能的训练。 |
| 手指阶梯 | 一、主要技术指标和参数 1、外形尺寸（长×宽×高）：295mm×120mm×450mm 2、阶梯台阶距离：22mm - 3、台阶数量10层 - 二、产品用途 - 1、通过改善手指关节活动范围，训练手指主动运动的灵活性、协调性。 |
| 股四头肌训练椅 | 一、产品组成 1、由椅架、固定带、靠背、分度盘、分度定位销、小腿支架、卡箍、配重块、扶手、椅座、配重支架、升降支架、辅助手柄、小腿托组成。 二、主要技术指标和参数 1、外形尺寸（长×宽×高）：1128mm×1110mm×1070mm 2、座面高度：620mm 3、座面深度：480mm 4、座面宽度：540mm 5、升降支架可调距离：150mm 6、小腿垫可调距离：435mm 7、助力手柄可调距离：285mm 8、手柄直径：Φ30mm 9、小腿支架摆动角度：≥120° 10、座垫额定承载：2000N 11、靠背垫额定承载：750N - 12、哑铃片质量及数量：1kg 2件，2kg 4件，5kg 2件 三、产品特性 1、小腿支架摆动范围可调。 2、运动阻力可通过哑铃片进行调节。 3、靠背垫有坐式和躺式两种状态，可以座姿和卧姿进行训练。 4、小腿支架高度、小腿垫高度、助力手柄高度可调，适合不同身高人群进行训练。 四、产品用途 - 1、适用于对关节功能障碍患者进行康复训练。 |
| 助行器 | 一、主要技术指标和参数 1、外形尺寸（长×宽×高）：500mm×600mm×（800mm～960mm） 2、折叠尺寸（长×宽×高）：800mm×600mm×100mm - 3、手柄套宽度：20mm～50mm 二、产品用途 - 1、辅助代步用具，可折叠。 |
| 可调式砂磨板及附件 | - 一、产品组成 - 1、由台板、角度调节装置、底架、附件组成。 二、主要技术指标和参数 1、外形尺寸（长×宽×高）：1040mm×840mm×855mm（不含附件） 2、砂磨板可调角度：60° - 3、附件：砂磨斗、摇磨具、单手推板、单手磨具，各1只 三、产品用途 - 1、适用于对关节功能障碍患者进行康复训练。 |
| 多功能训练器 | 一、产品组成 1、E-JXZ-02型肩关节康复训练器 2、E-QXZ-01型前臂康复训练器 3、E-WQS-01型腕关节康复训练器 4、E-LLQ型复式墙拉力器 5、E-JTI型肩梯 6、E-LMU-02型肋木 7、E-HDQ-01型滑轮吊环训练器 8、E-HDQ-02型滑轮吊环训练器 二、主要技术指标和参数 - 1、外形尺寸（长×宽×高）：3170mm×2450mm×2390mm 三、产品特性 1、可进行前臂、腕关节、肩关节、四肢的组合训练。 2、进行肩关节训练时力臂可调。 3、进行前臂、腕关节、肩关节训练时，手握持装置的高度可调，以适应不同身高和臂长的人群。 四、产品用途 1、用于对关节功能障碍患者进行康复训练。 2、E-QXZ-01型前臂康复训练器： 适用于前臂进行抗阻力运动，改善前臂旋转功能。 3、E-WQS-01型腕关节康复训练器： 适用于腕部进行抗阻力运动，改善腕部关节活动范围及进行肌力训练。 4、E-JXZ-02型肩关节康复训练器： 适用于肩部进行抗阻力运动，改善肩关节活动范围和增强上肢肌力。 5、E-LLQ型复式墙拉力器： 适用于四肢进行抗阻力运动，也可进行肌力训练和关节活动度训练。 6、E-JTI型肩梯： 通过手指沿着肩梯不断上移，逐渐提高肩关节的活动范围，减轻疼痛。 7、E-LMU-02型肋木： 适用于受训者借助肋木杠进行四肢关节活动范围和肌力训练、坐站立训练、平衡训练及躯干的伸展训练。 8、E-HDQ-01型滑轮吊环训练器： 适用于肩关节活动范围训练、关节牵引、肌力训练。 9、E-HDQ-02型滑轮吊环训练器： - 适用于肩关节活动范围训练、关节牵引、肌力训练。 |