南宁市第二人民医院采购设备技术参数

空气波压力治疗系统技术参数：

| 序号 | 产品技术要求 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 操作方式 | 7 寸彩色液晶人体仿生触摸屏操作 |
| 2 | 血液回盈侦测功能* | 具有 |
| 3 | 通道数 | 两路物理通道 |
| 4 | 气囊腔道数 | 四腔气囊，支持每腔压力单独可调 |
| 5 | 气囊种类支持 | 腿部三腔气囊（分体式）、臂部三腔气囊（分体式）、 |
|  |  | 小腿气囊、左手气囊、右手气囊、左脚气囊 |
| 6 | 气囊自动识别* | 支持实时快速的识别气囊种类，并快速定位治疗类 |
|  |  | 型，实现一键治疗 |
| 7 | 屏幕界面旋转功能 | 支持屏幕旋转功能，方便临床操作使用，可悬挂于床 |
|  |  | 内侧或外侧 |
| 8 | 压力范围 | 手/足部压力：120mmHg～140mmHg |
|  |  | 其他腔道：20mmHg～60mmHg |
| 9 | 充气速度 | 充气速度 1-6 级可调，最大充气速度下，充满单腔的 |
|  |  | 时间 15s 以内 |
| 10 | 气囊压力调节* | 支持气囊每腔压力可调，及创口零压跳过功能 |
| 11 | 治疗时间* | 治疗时间 1-600 分钟可调，支持不间断治疗 |
| 12 | 治疗模式 | 梯度治疗 |
| 13 | 治疗方案* | 支持三级可调和自定义调节 |
| 14 | 无线扩展功能* | 支持 |
| 15 | 提示功能 | 具有过压、欠压、脱落等安全提示功能 |
| 16 | 安全防护功能 | 达到阈值时、突然断电或中断治疗时，可自动泄压， |
|  |  | 避免对病人意外伤害 |
| 17 | 售后服务 | 省内有厂家售后服务人员，并开通 400 服务热线 |

红外治疗仪技术参数:

| 产品 | 主要用于对临床各种疼痛和炎症的治疗，能改善血液循环，促进组织修复与再生，消除肿胀和体腔积液，加速康复 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 波长范围* | 能量主要分布范围0.5μm-30μm， |  | 产品峰值波长：0.9～10μm |
| 光谱范围* | 近红外（含红光）、远红外 |  |  |
| 显示屏* | 液晶屏 |  |  |
| 操作方式* | 触摸屏操作 |  |  |
| 出光口面积* | ≥700cm2 |  |  |
| 功率档数 | 三档以上可调 |  |  |
| 定时模式 | 电子定时 |  |  |
| 定时范围 | 0-99 Min |  |  |
| 治疗模式* | 1、纯远红外治疗光）+远红外复合治疗 | 2、纯近红外治疗（含红光）3、近红外（含红 |  |
| 竖直升降功能 | 手动升降调节 |  |  |
| 升降距离 | ≥40cm |  |  |
| 角度调节 | 二维,±90度 |  |  |
| 过温保护 | 有（双温控开关） |  |  |
| 倾倒断电保护* | 有 |  |  |
| 远红外工作状态 指示灯* | 有 |  |  |
| 输入功率 | 800VA |  |  |

中央监护系统技术参数：

| 产品 名称 | 中央监护系统 |
| --- | --- |
| 1 | 全中文操作界面、监护站取 得医疗器械注册证 |
| 2 | 工作站：主流品牌机：CPU： 双核2180以上，内存：N2G, 硬盘：N500G,彩色液晶显 示器，配激光打印机。 |
| 3 | 标准TCP/IP网络，完全的 局域网联网方式，稳定可靠 |
| 4 | 具有实时在线电脑自动分析 功能：对每一时刻胎儿胎心 率基线高低、加速的变化各 种减速的变化、细变异大小、 宫缩的变化及胎动情况在线 检测分析，并将自动分析结 果实时显示在屏幕上，最后 对整个监护的全部信息进行 综合分析，给出诊断结果及 胎儿评分，且打印出胎儿监 护电脑自动分析报告，实现 了胎儿监护诊断自动化，让 妇产科大夫轻松准确地进行 胎儿监护图形分析和诊断 |
| 5 | 具有评分功能，支持专 家分析功能，支持国内主流 KREBS 、 Fischer 、改良 Fischer和NST四种评分标 准，能自动生成胎监诊断报 告。 |
| 6 | 可随时在监护曲线的旁边进 行标注说明，形成电子病历， 方便医护人员查阅、分析，必要时可作为医疗事故法律 取证。 |
| 7 | 针对同一孕妇可以按监护时间将监护信息多次存储，方便信息回放及检索查找。 |
| 8 | 数据库可存储上百万个监护资料，且搜索孕妇信息可按可按日期/住院号/姓名进行模糊查询，3种方式可任选。 |
| 9 | 1床、2床、4床、8床、16床多界面切换。可选单床/多床多种显示方式；且系统会根据正在监护的床位数多少对屏幕进行自动分割显示，以便利用屏幕最大化显示有关监护信息。 |
| 10 | 可对胎儿参数报警，报警界限可调，且声光、语音报警 |
| 11 | 支持激光打印机，打印支持A4/B5纸型 |
| 12 | 网络结构可任意扩展床边机数量 |

病人多参数监护仪技术参数：

| 产品 名称 | L8P胎儿监护技术参数 |
| --- | --- |
| 1 | 监护参数：胎心率（FHR）, 宫缩压力（TOCO）,胎动（FM） |
| 2 | 多晶片1.0MHz超声胎心探 头，超声波束声强：Iob<10 mW/cm2 ,胎心率范围： 50~210bpm 分辨率：Ibpm, 精度：±2bpm； |
| 3 | 宫缩探头，o~ioo相对单位， 分辨率1% ,非线性误差W 土 10% |
| 4 | 胎动：手动/自动胎动检测， 显示并打印胎儿活动曲线 |
| 5 | 12. 1英寸高清晰触摸屏， 0-90°度内多角度翻转；机 器支持挂墙放置 |
| 6 | 良好的人机对话界面，多种 界面可选 |
| 7 | 监护曲线显示支持30 ~ 240 （美标）和50 ~ 210 （国际） 两种标准 |
| 8 | 一体化探头架设计，支持挂 墙放置探头、移动放置探头 |
| 9 | 易装纸打印结构设计，不用 喂纸； |
| 10 | 隐藏式提手，方便移动 |
| 11 | 内置式152mm （或150mm）宽 行打印，符合国际标准，连 续准确记录胎心率、宫缩压 曲线及胎儿活动曲线； |
| 12 | 打印机走纸速度1、2、 3cm/min可调，支持最高速度 25mm/s高速回放打印 |

注射泵技术参数：

※1、靶控模式最少支持4种药物：丙泊酚、咪唑安定、依托咪酯、氯胺酮。丙泊酚具备四个靶控模型，Marsh， Schnider，Kataria，peadefuse。（儿童年龄：1-14岁）

2、可与麻醉信息系统连接，实现用药数据保存自动化、电子化。

3、简易时量推注模式：只须设定注药时间和注药量，机器自动执行注射任务。

4、间断给药功能（特别适用于临床长期间歇性给药）。

5、诱导维持功能（可编程诱导给药和维持给药）。

6、具有压力释放功能，当管路压力超过设定报警值后，自动释放压力，并触发管道阻塞报警。

7、高度集成的主板设计，双芯片控制，分别负责数据运算，运行控制，告别落后的松散设计，确保长时间运行的稳定。

※8、具有速度异常（快、慢）、功能，推座异常报警功能。防止注射过程中出现过流、欠流。

9、多种静脉给药模式：恒速注射模式、血浆靶控模式、效应室靶控模式、时量推注模式、诱导维持模式、间断给药模式。

10、自检功能。通过自检功能，可实现设备的定期维护，如果发生故障，能迅速定位故障点。

11、数据保持功能：自动记忆前次注射设置信息。可通过RS232接口实时导出用药信息及注射记录（可存储17万以上记录）。

12、实时显示血药浓度、效应室浓度变化，曲线直观，用药情况一目了然。

13、高度智能化，能预测病人苏醒时间，帮助医生把握停药时机。

14、双管用药相互独立，靶控用药、恒速给药随意组合，丙泊酚（TCI）+瑞芬太尼恒速的组合是全凭静脉麻醉的理想选择。

15、报警功能：遗忘操作、注射器脱落、注射器改变、注射器推柄正确安装检测报警、推空、管道阻塞、药物将尽、交流掉电、电量不足、注射完毕、系统自动报警，报警以声音和指示灯和中文同时提供。

16、微泵体重模式，具有10种单位自动进行换算，无需人工换算。(ml/h、ml/min、mg/h、mg/min、ug/h、ug/min、mg/kg/h、mg/kg/min、ug/kg/h、ug/kg/min)

17、注射速率范围：5ml注射器0.1-150ml/h；10ml注射器0.1-300ml/h；20ml注射器0.1-600ml/h；30ml注射器0.1-900ml/h；50ml注射器 0.1-1200ml/h。

18、注射器规格：5 ml 、10ml、20ml、30ml 、50（60）ml注射器，支持多种注射器品牌并自动识别注射器规格。

※19、注射量误差：±2.0%（包括泵本身机械精度±1%）

20、快速推注bolus功能，恒速和诱导维持模式：5ml规格注射器 bolus速度为150ml/h，10ml规格为300ml/h，其它规格为600 ml/h；血浆靶控和效应室靶控模式：30ml和50ml规格注射器bolus速度为800 ml/h，其他规格为其对应最大速度。

※21、4.3寸TFT真彩屏幕，中文大字体显示界面，6米内屏幕显示清晰可见，显示屏为折叠式显示屏，减少占用空间。

22、使用单键飞梭旋钮和小键盘的最优配合，操作更加人性化。

23、注射量总累积量：可显示0.001~99999ml或0.001mg~99999g。

24、交直流两用：交流100V~240V，50/60Hz。

25、工作环境适应能力：环境温度：5oC～40oC；相对湿度：≤90％；大气压力范围：700hpa～1060hpa

26、电池：具有电池容量显示，充电10小时以上，可以持续工作3小时以上。

27、可调节压力报警阈，阻塞压力报警可以设置八个级别：

L1：200mmHg，L2：300mmHg, L3： 400mmHg，L4：500mmHg,

L5：600mmHg，L6：700mmHg L7：800mmHg，L8：900mmHg;

28、II类CF型，防水等级IP24。

复苏QCPR模型/全身技术参数：

1、整体：该模型为模拟成年人全身的心肺复苏（CPR）模型，皮肤为优质硅胶材质制造。仿真的解剖结构和体表标志使得学员在训练某项临床技能时可寻找到合适的操作位置，学员将会感觉到适当的胸部阻力，在通气过程中看到胸部起伏，并且需要实施仰头抬颏法、托颚法才可开放气道。产品设计符合美国心脏协会2015指南标准。

2、按压系统：模型身上具有手部位置传感器感应按压操作手位正确以否，按压位置错误时需能够有提示。包括胸部弹簧（软、标准、硬）的三项可以按各种胸部刚度模拟按压，模拟不同胸骨硬度的弹簧，在最典型的所需力量范围（30 - 60 公斤）内达到符合指南规定的按压深度，默认安装在模型身上的为50公斤弹簧。内置感应器，可以感应到按压是否到达标准的深度，是否充分回弹。

3、通气系统：模型身上具有通气传感器感应通气次数和通气量，通气系统结合 BMV（袋阀面罩）和 MTM（口对口）产生适当的胸部起伏除了记录通气次数外，正确通气时有“bi”响声提示。吹气错误时也需有声音提示。提示音大小可以调节。

4、血压脉搏系统：模型颈部可以触及环状软骨结构，通过脉搏充气球，可以手动控制颈动脉搏动。

★5、数据反馈系统：

5.1具有有线连接电子显示器或者无线连接平板报告仪的功能，兼容3种或以上不同级别的外接电子反馈设备装置，以监测学员的训练效果。

★5.2模型自带蓝牙功能，可以无线连接反馈显示设备，支持学员从移动互联网下载反馈APP（应用程序）安装到学员自己的IOS系统的手机上，支持模型蓝牙无线连接到本人手机的APP，显示操作数据反馈界面功能。

5.3、标配的电子显示器具有以下功能：

（1）液晶屏幕显示，有图形和文字两种显示方式。电子显示器无需单独内置电池，设计环保，三种使用模式: 反馈、考核 (隐藏反馈)和评估。

（2）配置的电子显示器为液晶屏幕显示，实时反馈按压深度、按压速率、是否完全回弹，操作错误时会显示黄色光提示，当操作正确时会显示绿色光提示。

（3）模型会通过显示器自动记录按压的次数和吹气的次数。

（4）总结反馈正确按压百分比、正确吹气百分比 、CPR总时间（ 精确到几分几秒）

（5）具有练习、考核和评估三种显示模式。

可以显示：

（1）按压深度

（2）按压速率

（3）不完全回弹

（4）吹气量

总结反馈（评估）:

（1）正确按压： ％

（2）正确吹气： ％

（3）CPR总时间: 分钟.秒

（4）按压时间： ％

★6、拓展功能：模拟人的四肢与躯干连接不需要另外的螺丝或工具即可便捷安装或拆卸。模拟的四肢可以替换升级成有输液功能、模拟创伤的更高级的选配功能。

★7、评分系统：产品使用的评分标准和通过界值是符合美国心脏协会（AHA）心血管急救委员会指南，该评分标准关于CPR每个部分（通气、按压、中断）的评分阈值都基于临床证据，以证明符合AHA CPR 培训项目的要求。

★8、可以通过模型“开关”按钮启动，也可以直接通过按压模型胸部启动，内置锂电池带有充电功能，不需要更换干电池，环保设计；充满电量一次可以持续使用4-6小时。

9、优质的拉杆带便携箱，并带有滑轮，方便携带模拟人。

10、配置清单：全身模拟人1个、夹克上衣与裤子1套，气道2条、模拟面皮3个、便携箱1个，跪垫1块，电子显示器1个，说明书1本，电源适配器1个。

AED训练器技术参数：

1、AED（自动体外心脏除颤器）训练器模拟了真实的AED的外形、操作和声音提示，用于AED使用的模拟培训。

2、10个符合美国心脏协会(AHA)2015年智能预设的心脏停动病例, 训练程序与国际认可的急救员训练程序兼容。

3、模拟AED除颤器电池组的拆卸和插入，拉环状态指示灯模拟状态窗口以维护培训，模拟状态显示窗口中红色 “X”的错误条件，带开机开关、声音大小调节按钮、声音级别显示屏、除颤指示灯。

4、使用6颗C-cell电池，方便购买及更换。

5.带有指示操作的“1-2-3”步骤的指示卡的高质量手提软包（包装袋），增加了培训真实感，提供了耐用的设备存放包。

6、可升级增加遥控器（需另购）功能：可以控制训练过程，用于手动病例选择暂停/恢复功能、AED 训练器 2 音量控制、移动干扰、电池电量低或更换电池、电极连接松动、除颤或非除颤心律。

▲7、带编程套件高级功能，支持设定本地化语言设定：如普通话、英语、广东话、法语、西班牙、葡萄牙、日语、朝鲜语等多种语言发音选择，便于进行国际培训交流活动，适用于不同地区的培训需求；自定义病例的创建、编辑和上传；设置各种参数以匹配除颤器的设定。

8.配置：主机1个，说明书1本，标准训练用电极片1对，手提包装袋（软包）1个含操作提示卡1张，6颗C-cell电池。

智能视频监控及一键音视频报警服务技术参数：

一、监控专线（5条）

★1、提供5条50M监控专线，要求免费提供接入设备；

2、电路要求全程采用MSTP/IPRAN/IPPON技术，传输设备具有可网管能力，提供端对端透明传输电路，要求保证采购人的专线电路与互联网物理隔离。

3、提供主流物理接口，如RJ45/LC/FC等。

4、线路技术指标：端到端电路可用率≥99.90%，端对端电路误码率≤10E-7（1×10-7）；丢包率≤0.1%、端对端时延≤50ms。

5、要求骨干层均为自愈环保护，具有故障自动倒换功能，能保证各电路不会因光缆的意外阻断和部分设备的故障而中断。自愈保护是指在网络发生故障（例如光纤断）时，无需人为干预，网络自动地在极短的时间内，使业务自动从故障中恢复。

- 二、互联网专线接入（1条）

★1、提供1条50M专线光纤，要求免费提供接入设备；

2、用户端至运营商端接入方式为全光纤接入，全程为点对点专用纤芯物理隔离通道接入；

3、IP地址提供方式为动态IP地址；

4、速率均能分别稳定在50Mbit/s，并具备快速稳定的互联网体验感受；

5、汇聚层、核心层全网采用双路由的备份保护，保证整个数据城域网的安全、可靠、快速。

三、智能视频监控摄像机（5台）

1、像素：≥400万（最大分辨率2688*1520）；
2、传感器：1/2.7英寸CMOS；
3、工作电压：DC 12V；
4、最低照度：≤0.002lux（彩色模式）；≤0.0002≤0.002（彩色模式）（黑白模式）；微光下可拍摄彩色画面；
5、支持IP67防护等级，支持室外部署环境；
6、支持SD卡最大支持不低于128GB；
7、支持H.264/H.265编码；
8、支持人脸跟踪、抓拍、智能上传最优图片；
9、支持入侵、移动、人员聚集等智能侦测；
10、支持声光报警联动；
11、支持异常侦测：移动、遮挡、掉线、IP冲突、无存储卡等；
12、支持国标GB28181协议；
13、人脸抓拍数量：单画面抓拍人员数≥10人；
14、包含配套电源、挂壁支架等配件。

- 四、一键音视频报警设备(1台）

- 视频系统:
(1) 不低于120万高清分辨率；
(2) 日夜模式自动切换；
(3) 夜晚模式自动红外补光；
(4) 支持数字宽动态；
(5) 压缩支持兼容H.265/H.264编码；
(6) 压缩输出码率：256Kbps~4Mbps；
(7) 帧率：1-30帧可调。
2. 音频系统：
(1) 支持全双工，双向对讲；
(2) 支持回声抑制和数字降噪。
3. 电源：1路12V标准DC口。
4. 接口：
(1) 提供1路485接口；
(2) 两路独立电子控制开关；
(3) 支持2路报警按钮输入接口和1路报警输出接口。
5. 内置系统：
(1) 嵌入式Linux操作系统； 
(2) 内存DDR3-256MB；
(3) 支持32GB系统TF卡。