南宁市第二人民医院采购设备技术参数

全自动数字远程病理细胞分析仪技术参数：

- 显微扫描装置：

- 1、UIS(万能无限远)光学系统。

- 2、无限远平场消色差物镜；倍率≥10X，通量≥0.40。

- 3、内置式投射科勒式照明。

- 4、研究级光学显微镜。

- 二、系统平台：

- 1、精度X/Y≤10 um。

- 2、范围X/Y≥玻片全程。

- 3、 Z轴聚焦定位精度≤0.2um。

- 4、范围Z≥显微镜全程。

- 三、图像采集系统：

- 1、专业黑白工业相机,像素分辨率≥200万。

- 2、像素大小≤4.4μm×4.4μm。

- 四、电脑配置：CPU≥I7；内存≥8G；硬盘≥500G。

- 五、软件系统：全自动数字远程病理细胞分析仪，用于肿瘤早期检测的自动细胞学显微图像分析软件。完全自主研发，并取得国家发明专利和软件著作权。

- 六、工作原理：可对细胞核的形态、纹理、密度等参数进行综合智能分析，将扫描记录到的所有细胞进行分类，并计算细胞核的DNA含量，得出细胞核DNA含量-细胞数量的直方图及DNA含量-细胞面积的分布图，并确定是否有病变细胞及其所占比例，可根据此发现早期癌或癌前病变，是反映病变及其恶性程度的特异性指征。

- 适用范围：宫颈刷取细胞样本、胸腹水、痰液、尿液、手术残端印片、口腔刷取细胞样本、食道拉网细胞样本的检测。

- 检测方式：可根据需要支持多种细胞标本的检测，如涂片、甩片、滴片等。可用于宫颈样本、胸腹水样本、手术残端印片样本等的分析处理。

- 扫描设置：可根据需要进行扫描参数设置（扫描区域、扫描细胞数量、扫描时间等）。

- 十、扫描时间：全视野扫描需时≤10分钟。典型扫描时间约为3～5分钟。

- 扫描系统：扫描过程自动化，实现自动控制、自动聚焦、自动生成图文一体报告。

- 分析系统：计算与提取细胞特征值，并对细胞进行自动分类、统计。

- 质量控制：远程网络质量控制。

- 产品特性：对细胞样本进行细胞核内DNA物质含量的测定。

体视显微镜技术参数：

| 产品名称 | 技术参数需求 |
| --- | --- |
| 体视显微镜 | - 一、工作条件： - 1、在电源220V（10%）/50Hz、气温摄氏5℃～40℃和相对湿度80%的环境条件下运行。 - 2、配置符合中国有关标准要求的插头，或提供适当的转换插座。 - 二、主要技术指标： - 1、放大倍率：6.7 - 45倍。 - 2、变倍：0.67 - 45X连续变倍，变倍比1：6.7。 - 3、工作距离：110mm。 - 4、三目观察筒：视场数为22，瞳距调节范围为52-76mm。 - 5、目镜：10X，F.N. 22。 - 6、LED反射/透射照明底座。 - 7、LED寿命：平均60000小时。 |

医用低温冰箱技术参数：

| 产品名称 | 技术参数需求 |
| --- | --- |
| 医用低温 冰箱 | 1、内部容积：不小于 368L，2英寸冻存盒容量不少于 240 个。 2、*压缩机:2台1.25 HP国际知名品牌工业级高效压缩机，杜邦制冷剂，无CFC,无HCFC,阻燃。 3、工作温度:-50℃∽-86℃。 4、工作电压:208-240V宽工作电压范围,带时间延迟断路器。 5、*Boost/Buck电压及电流补偿器,当电压异常和电流异常时,保证冰箱的正常运行。 6、*标配两台冷凝风扇智能开停，高效节能。 7、*箱体结构：重型冷轧钢箱体结构，粉末涂层外壁，盐喷测试超过1000小时；镀锌钢内壁，可选配不锈钢内壁，便于清洗耐腐蚀；3块可调节高度的不锈钢搁板。 8、*工业级门铰链不易变形，确保良好的密封性。 9、*标配四扇内门，减少冷气丢失。 10、*具有良好的保温性能，断电时，空载的情况下从 -80℃ 升温到 -50℃ 的时间不低于 216 分钟。 11、*压缩机高效强劲，空载情况下，内外门全开一分钟后关闭，冰箱回温到 -75℃ 的时间不超过 33 分钟。 12、外部尺寸(mm)：197.9 H ×84.6 W ×83.6 D cm。 13、127mm厚原位成型无氟聚亚胺酯绝热层，门厚114mm，减少热量传递，防止冷凝物形成。 14、*一级和二级压缩机智能启停，每运行12分钟，停止14分钟，安静节能。 15、*三点四层式门密封条，提供极佳的保温性能。 16、控制面板高度齐眼线，所有信息一目了然。 17、*符合人体工程学的单手操作门把手，可锁定并可同时增加一挂锁，提高安全性。 18、*标配25mm预留外接端口，可连接外部探头或仪器。 19、*标配4-20mA, RS-485 以及 dry contacts数据输出端口。 20、*超大冷凝器，面积为305X457mm， 确保最佳降温效果。 21、*标配冷凝器过滤网，易拆卸，可水洗, 保护冷凝器免沾灰尘，提高制冷性能。 22、*外门配有专利的带加热功能的自动减压阀，可在关门后迅速平衡冰箱门内外压差，方便高度密封的外门30-60秒内再次单手轻松开启。 23、*全电脑控制和信息显示中心可进行多种状态和参数显示,提供九种报警提示: 过温,温度不足,门过久开启,断电,温度探头损坏,电源错误,后备电池需充电，压缩机故障,制冷电路损坏。 24、重型脚轮，方便移动和固定冰箱。 25、冰箱底部装有消声器和吸音泡沫，能大大减少噪音，运行安静。 26、后备电池在断电情况下为监控报警系统供电长达72小时。 |