南宁市第二人民医院采购设备技术参数

全自动血型分析仪技术参数：

| 1 | 用途 | 全自动完成ABO、Rh（D）血型及不规则抗体筛选、交叉配血等实验。从样品扫描、试剂卡装载、加样、稀释、加试剂、孵育、离心、判读结果，全部自动完成，无需人工干预。 |
| --- | --- | --- |
| ★2 | 适用卡型 | 8孔微柱凝胶卡；微柱凝胶血型卡试剂与投标的全自动血型分析仪须为同一公司产品。 |
| 3 | 处理速度 | 自标本扫码到结果报告，每小时可完成血型鉴定≥72卡/小时。 |
| 4 | 工作模式 | 循环进样、持续进卡；多项目并行检测，可自定义每个标本的检测项目，对同一批样本同时提交ABO血型定型、Rh（D）血型定型、不规则抗体、交叉配血等检测项目。 |
| 5 | 机械臂 | ≥2个独立的机械臂，试验中两个机械臂同步运行，并列加样和移卡。 |
| 6 | 加样系统 |  |
| ★6.1 | 加样通道 | ≥2个加样通道，液体置换加样原理。采用固定式的永久性加样钢针，避免加样针耗材费用，保证气密性及便于吸取红细胞样本。 |
| 6.2 | 液体探测 | 所有加样通道均具有液面探测和凝块检测及报警功能。 |
| 6.3 | 加样精度 | 加样量; 精确度（CV）; 准确度. 10ul; ≤3%; ±5%. 50ul; ≤2%; ±2%. 100ul; ≤1%; ±2%. |
| ★7 | 机械抓手 | ≥1个独立的抓手机械臂，可进行X、Y、Z及水平R轴270º 旋转的四维运动。 |
| 8 | 标本位 | ≥96个，原始标本试管上机。 |
| ▲9 | 标本稀释 | ≥3个稀释板位，使用96孔深孔板稀释标本，仪器自动循环使用。 |
| ★10 | 新卡位 | 抽屉式新卡位，可一次性装载新卡≥240张。 |
| 11 | 试剂位 | ≥10个试剂位，自动混匀试剂功能；另有≥2个盐水试剂位。 |
| ▲12 | 穿刺 | 独立的穿刺模块；穿刺、加样、移卡三个工作同时并列进行，互不干涉。 |
| 13 | 孵育器 | ≥24卡位孵育器，37℃恒温；孵育区域工作时全部密封，非敞开式。 |
| 14 | 离心机 | 每台离心机卡位≥24卡位，转速：0～2000r/min。离心机与孵育器为2个独立的模块。 |
| 15 | 判读系统 | 高分辨率彩色CCD成像判读，图片真实、直观，未经处理；原始图像可永久保存。 |
| 16 | 条码扫描系统 |  |
| 16.1 | 标本条码扫描仪 | 标本条码扫描仪≥1个，在装载标本时自动扫描标本条码，不可使用手持式条码扫描枪。 |
| ▲16.2 | 凝胶卡条码扫描仪 | 凝胶卡条码扫描仪≥1个，机械抓手抓卡逐个扫描凝胶卡条码，并能自动识别凝胶卡类型。凝胶卡条码扫描仪同标本条码扫描仪为两个独立的模块，不可共用。 |
| ▲17 | 可疑卡位 | 具备独立的可疑卡位，不与新卡位共用，卡位数≥24个，对仪器自动判读难以确定结果的卡，自动在可疑卡位保留存储，以便人工识别判读。 |
| 18 | 液量检测 | 称重式实时监测系统液及废液的液量，并显示在软件界面。液量不足或废液量过多时自动报警。 |
| 19 | 防护报警 | 具备全密闭的外观结构；具备声音、指示灯的双重报警系统功能。 |
| ▲20 | 注册证 | 提供国家食品药品监督管理总局颁发的III类医疗器械注册证。 |
| ★21 | 使用期限 | 设备使用期限≥10年，需提供投标产品的铭牌为证。 |
| 22 | 其他 |  |
| 22.1 | 软件 | 全中文软件操作界面，windows 7操作系统，MYSQL数据库，可以与医院管理系统连接，实现双向通讯。 |
| 22.2 | 工作环境 | 温度15℃-32℃；湿度30%-80%。 |

注：带（▲）为重要技术指标,带（★）为必要技术指标。

头戴式放大镜技术参数：

一、基本要求：

- 穿过镜片式，工作距离可定制。

- 2、放大倍数：2.5×。

- 3、侧护板可聚拢光线。

- 4、配有备用调整工具。

5、头镜佩戴轻便，头镜重量小于45g；专业的高清全视野镜头，视野清晰，

分辨率高；可根据医生的具体情况量身定制。

二、主要参数：

1、工作条件：环境温度常温；相对湿度≤75%。

★2、放大镜头部分：伽利略光学镜头，视野宽度130mm,景深130mm，

放大倍数2.5×。

- 3、载物镜片部分：防爆镜片，抗冲击不易损。表面镀膜抗划伤。

- 4、镜框部分：

（1）镜框材质稳定，不易变形。

（2）镜框鼻托和镜腿定制可调，以便适应不同面型来实现佩戴稳定性。

5、光学品质：光学A类镜片，运用多层镜片组合的光学原理。镜片表面镀膜，增强镜片透光率和耐磨性。在临床广泛使用，其光学品质得到众多专家认可。

6、配件部分：挂绳，专业镜片清洁布等工具齐全。

注：带（★）为必要技术指标。