南宁市第二人民医院采购设备技术参数

自动气压止血带技术参数：

1、选用进口THOMAS&ASF原装气泵及美国压力传感器等核心部件，运用单片机控制技术。

2、电气安全保护等级：I类BF型。

3、压力过载提示：实际压力大于80KPa，主机将亮黄灯并伴有声响提示，由主机软件监控，使医患双方的安全得到充分保证。

4、具备快速冲气功能，防止动脉闭塞前，血液充盈动脉。

5、具备脉动式放气功能，有效防止患者心、脑突然缺血。

6、多种规格袖带，便于各类病人选用，袖带内胆选用高强度材料制作，增加袖带的使用寿命。

- 7、压力设定范围：0 KPa-100 KPa，压力误差：±5 KPa。

时间设定范围：0-120分钟，初始充气时间：≤60秒。

工作状态噪声：≤60dB（A），输入功率：200VA。

- 8、在剩余时间还有10分、5分、1分钟时，有相应的蜂鸣提示。

- 9、独立双路调控输出，允许同时进行两组手术。

心电图机技术参数：

| 1 | - 具备12导心电图机医疗器械产品注册证。 |
| --- | --- |
| ▲2 | 采集设备为有线及蓝牙二合一式，其中蓝牙功能可自由选配。提供注册证查验。 |
| ▲3 | 采样率需≧10240HZ。提供注册证查验。 |
| ▲4 | 支持12导联同步采集，并生成相应心电报告；可将2 次12导同步心电波形，组合15/18导心电图检查报告。 |
| ▲5 | - 具有起博脉冲显示能力。提供注册证查验。 |
| 6 | 电源：电脑USB口或充电宝方式直接供电，节约能耗。 |
| ▲7 | - 支持Windows系统、Android系统，且Windows系统及Android系统均支持12导/18导同步采集及显示。 |
| ▲8 | 系统需包括常规心电图、频谱心电图、高频心电图、QT离散度分析、晚电位、向量心电图、时间向量心电图、多小时心电图、快速心电图等国际流行的分析方法，并可出具对应的独立报告。提供注册证查验。 |
| 9 | 采用人工智能心电分析引擎，可以给出相当可靠自动分析结论和心律失常自动识别分类。 |
| 10 | 采用独特的向导式采样方式，更易于使用。 |
| 11 | 超前预采功能。正式采集时可按事先设定好的超前秒数（0,2,4,6,8,10秒），存储点击采集前的相应心电图。提供样机演示。 |
| 12 | 采样先进的心电采集方式，≧10240HZ的心电信号采样率及高分辨率的心电图打印输出。 |
| 13 | 频谱心电功能，将最新的研究成果——12导联冠心病定位诊断技术首次应用于软件中。 |
| 14 | 率先在QT离散度的分析上提出了具有实用性很高的 “色谱图”理论。 |
| ▲15 | 心电向量必须为标准心电向量采集模式采集的向量图，不接受模拟方式或推导方式采集向量。采用动画的形式来更直观的表现向量心电图，支持时间向量心电图和向量心电图两种向量分析分析及报告。 |
| 16 | 内建高效的切屏打印功能，随时将屏幕上发生的情况记录下来。 |
| 17 | 系统采集过程中可随时暂停并选择暂停原因，报告时将显示出来；并可续采集、重采集。 |
| 18 | 完善的病例数据库管理系统，有了它，医生可以很方便的对病例数据库进行查询、排序、删除、更改等操作，更可以输出精美的病例数据库报表。 |
| 19 | 高精确度的电子尺，比您手中的圆规、直尺精确度提高10倍。 |
| 20 | 数据符合HL7、XML架构标准。 |
| ▲21 | 具备手动预约及自动批量预约（无需刷卡及输入ID号）。 |
| ▲22 | 具备不限时长的心电不间断采样功能，可兼用作实时监护。 |
| 23 | 可与医院HIS网络或各种信息平台无缝对接，实现心电图检查从门诊预约登记、电子叫号、记费。病房心电图实现检查、报告、有线或无线传输，实现集中存储、集中诊断报告。 |
| 24 | 医生个性电子签名，可录入实际笔迹。可对用户访问进行控制。对不同操作医生可设置不同操作密码，登陆界面可选择不同操作科室，多层安全保护机制。 |
| 25 | 统计分析功能，可统计医生工作量、各功能收费情况、可按任意时间段进行各种指标统计分析，数据表和柱状图多种报告方式。 |
| ▲26 | 独有的ADS滤波技术，保证基线无漂移及干扰。 |
| 27 | 可对心率、QTC、P波、QRS、电轴等16以上参数进行精准检索。 |
| 28 | 能与上下级医院组建成区域心电分析系统。 |

注：标“▲”为必须满足的指标。