南宁市第二人民医院采购设备技术参数

日历子钟技术参数：

单面显示，1寸红色高亮数码管显示年月日星期，3寸红色高亮数码管显示时分秒；具备失步告警功能，尺寸：472*188*42mm；时间来源：无线CDMA网络，不用铺设天线；精度：小于2ms，无积累误差；环境要求：－25℃～+75℃；MTBF：≥15万小时； 电源：220V交流，功率： ≤9W。免调试，通电即可使用。

儿童床参数：

一、规格尺寸

规格尺寸：[L1900×W980mm×H500mm ]±20mm

二、功能参数

背部升降：0～75°±5°，腿部升降：0～50°±5°

三、性能参数

1▲床面板采用≥1.2mm厚碳钢板一次模压成型汽车钣金工艺，多气孔设计，整齐排列的通气孔兼备防滑功能，便于透气，背部特别添加“日”字形钢管加固结构，使得承重能力大大提高，整板受力均衡，抗压力强，永不变形。

- 背部床板“双支撑”结构，均匀分散压力，有效延长螺杆及病床使用寿命；同时使摇手操作更省力，使用更轻松

- 3▲床框部分：床框采用30*60㎜矩型钢管，床头板横梁为60*60㎜方型钢管，截面钢材厚度≥1.5mm；床体焊接质量坚实牢固，承载重量：床体静载承重≥240kg；

4、床体四角装置四个防撞胶，防止移动病床时碰撞墙壁而造成损伤 ；

5▲螺杆：螺杆具有“双向极限保护”设计，耐磨材料；摇杆系统二套，摇把套管需铝合金材质；摇手柄有防滑设计，具有“二次开合”功能设计

6▲护栏部分：加长侧伏式护栏，隐藏式低位安装，上下床方便不搁腿；一键式“下隐藏双开关”机构，更安全；带进口阻尼器，框架采用30*15㎜椭圆管，截面钢材厚度≥1.5mm，竖挡管采用Φ15㎜椭圆管，截面钢材厚度≥1.5mm。

7▲床头尾板：采用全新进口ABS床头板，两块模具注塑成型；内置钢管固定结构，牢固结实；暗藏锁定开关，操作简单，拆卸方便可兼做CPR急救功能；单个床头板床头尾两侧共配有4个输液架插孔；单个床头板重量达到≥ 3.7 kg

8、床头尾两侧共配有4个输液架插孔，可供患者输液使用；床面两侧下方具有4个引流袋挂钩，可悬挂药剂袋、引流袋及污物袋等；

9▲输液架：配全不锈钢两节四爪头式“空气阻力”升降输液架，“防脱落”挂钩；

10▲床垫：7cm厚高密度海绵加椰棕内胆，医用防水耐磨布外套；床垫大小要与床面配合；

11、床头柜与床的颜色一致；

全自动血型分析仪参数：

- 用途：适用于各级医院、血站、血液中心进行批量血型定型、不规则抗体筛查及交叉配血等试验。

- 二、测定原理：微柱凝胶原理配套国产微柱凝胶卡使用。

- 平台容量：最少能放40张凝胶卡,48个样本，6个试剂位（ 稀释液、反定型红细胞、筛检红细胞），一次性枪头192个，样本稀释位96孔一个。

- 四、配有4支1000 μl移液通道。

- 各独立移液通道有独立的动态定位系统（DPS）；

- 相邻通道间距离可以在18mm-465mm范围内任意自动调整，各通道可以同时在X、Y、Z轴进行非统一、非对称、不等间距地独立移动和移液；

- X-Y-Z运动定位精度为0.1mm；

- 工作站有防悬滴（ADC）专利技术，以乙醚为例，可以保证吸头静置2分钟之内液体不会滴落；

- 有传感器可以自动识别吸头是否被正确拾起，也可以自动识别吸头类型；

- 十、移液通道无泵阀及管路结构，因此无需清洗，无需更换驱动液，不会有液体污染管路的问题；

- 十一、手动进样模式，标配条码扫描器(Autoload)。

- 仪器具有液面探测功能，吸液时：电容式液面探测(cLLD)和压力式液面探测(pLLD)，放液时：电容式液面探测(cLLD)。采用空气置换原理；

- 可监控的空气置换技术，可实现通道吸放液全程监控(TADM)，独立通道移液范围：1μl - 1000μl。

- 一次性吸头规格：300μl导电/消毒CO-RE吸头；

- 不需停止仪器或对其硬件进行改动，独立移液通道可在同一个程序中实现一次性吸头和重复性钢针（10ul, 300ul, 1000ul）的自由切换使用；

- 专利的CO-RE吸头取放技术能实现通道和移液吸头的轻柔、紧密拾取和轻轻放回原位，这可以保证拾起吸头时的气密性与定位精度，并可以保证卸下吸头时无弹射力，可以在不增加额外模块的情况下将吸头回放到任何指定位置处的吸头架。

- 模块化的设计：具备标准模块、多任务工作表模块和数据库模块功能；

- 外围设备整合：使用合适的驱动程序，工作站软件能良好地操作外围设备，实现对外围设备的全面控制和协调平行处理多个整合的外围设备；

- 孵育器：容量：最少有 12个凝胶插槽，温度：37°C ± 1°C、活动控件在5°C 以上环境，插槽温度变化：37°C ± 2°C。

- 离心机：容量：最少可加载 8张凝胶卡，离心速度：可达200g（约 1500转），通信：USB 2.0。

- 二十一照相机：相机类型：拥有CMOS传感器的彩色摄像机，分辨率：五百万像素(2560 x 1920)，照明：凝胶卡的前后由可单独控制的 LED 进行照明，通信：USB 2.0 (照相机)。

- 二十二、工作站配置自动进样扫码器（Autoload），可以自动识别样本信息，在实验全程进行跟踪，保证可靠的样本信息追溯与管理；

- 二十三、可以在吸放液过程中进行监控，保证移液体积准确，还可以用于凝块的检测，可以自动识别凝块的存在；

- 二十四、工作空间是封闭的，顶盖可选配超净层流罩，选配紫外消毒灯。

- 二十五、可以开展检测项目有：ABO、RhD 血型定型检测、ABO、RhD 血型检测、ABO 血型抗原检测、ABO 血型反定型检测、Rh 血型抗原检测、ABO、RhD、E 血型定型检测、新生儿ABO、RhD 血型检测、不规则抗体筛查、交叉配血试验。

- 二十六、样本容量：最少可同时加载48 个样本。

- 二十七、卡容量：可同时加载40 张凝胶卡。

- 二十八、通量：ABO、RhD 血型定型检测每小时最少能检测36个标本、ABO、RhD 血型检测每小时最少能72 个标本、不规则抗体筛查每小时最少能检测48个标本。

- 二十九、结果分析：先进的色彩分析原理，实景图片呈现。

- 三十、Lis连接：支持双向通讯/ 单向通讯。

- 三十一、工作电源：220V，50/60Hz。

- 三十二、工作条件：温度：15℃-35℃；湿度：30%-85%。

| 胰岛素泵参数： |  |
| --- | --- |
| *胰岛素泵控制芯片 | ≥4 |
| *原装进口马达组(Motor) | 专利BioPULSE马达，安全电容加DC直流马达 |
|  | 包含合金材质齿轮箱,编码器及马达复位开关 |
| *阻塞传感器 | 有,评估是否有输注阻塞或监测胰岛素剩余用量 |
| *屏幕显示 | 1.8寸双屏液晶屏 |
| *电池 | 7号电池1节 |
| *基础率(Basal Profiles) | 48段 |
| 系统要求 | 原装进口 |
| 外形尺寸(Dimensions) | 5.3 x 9.4 x 2.0 cm |
| 重量(Weight) | 103g |
| 储药器(Reservoir) | 3ml |
| 药物输注耗材 | 多种耗材供选择，皮下软针-有快速分离器便于病人检查，运动，洗澡。 |
| 安全检查 | 每10秒诊断系统自检1次 |
| 售后服务特点 | 有厂家技术代表及经销商提供双重售后服务保障 |
| 组成 | 助针器，胰岛素泵系统，输注管路，储药器 |
| 人性设计 | LED背景灯 |
| 报警方式 | 声音和震动 |
| 初始化时间 | 2小时 |
| 安装方式 | 助针器 |
| 相对湿度 | 20-95% |
| 产品标准配置（附带的配件及耗材） | 胰岛素泵，腰带夹子，活动保护帽，管夹等 |
| 马达位移精确度 | 误差在正负2%以内 |
| 基础率(Basal Rate) | 0.05-35u/h |
| 基础率模式(# of Basal Patterns) | 标准 |
| 基础率步长(Basal Increment) | 最小0.05u/h |
| 临时基础率(Temp Basal) | 0.5－24H ±1% 可调整 |
| 临时基础率(Temp Basal)调节方式 | 百分比 |
| 大剂量（Bolus） | 0.1－25U |
| 大剂量增量(Bolus Increments) | 0.1U |
| 大剂量输注方式（Bolus Option） | 常规 |
| 胰岛素浓度(Insulin concentration ) | U-100 |
| 胰岛素输注精度（Delivery accuracy） | <±5% |
| 背景灯（Backlight） | LED（液晶显示） |
| 键盘锁定功能(Botton lock) | 有 |
| 自检(Self Testing) | 有 |
| 报警记录(Alarm History) | 可回顾至少36次的报警，以及报警的时间和日期 |
| 低液量报警（Low Reservor Alerm ） | 剩余单位和时间两种方式 |
| 报警种类 | 低药量，低信号，输注 |
| 电池报警（Battery Alert） | 5种 |
| 充盈记录(Prime History) | 可回顾至少20次的排气记录，以及排气时间和日期 |
| 大剂量历史（Bolus History） | 最多24个 |
| 防水等级(Water resistant) | IPX-7 |
| 安全设置(Safety settings) | 50多种独立的安全系统程序监视，每天数百万次的自动检查 |
|  | 还有手动自检功能 |
| 颜色(Color) | 深色 |