南宁市第二人民医院采购设备技术参数

输液泵参数

产品名称：输液泵

型号：ZNB-XD

泵送方式：指状蠕动式

输液器规格：标准PVC输液器，★六档位设计。

输液速度：1-1100ml/h

输液精度误差：±5%（普通输液器），±3%（优质输液器），输液量精度误差可调。

★泵内独有恒温装置，确保低温环境和使用弹性差的输液器的情况下，输液精度达到±3%。

输液量预置：1-9999ml

KVO（保持血管畅通）流速：4ml/h（当输液速度大于KVO时，输液完成以KVO速度运行；当输液速度小于KVO时，输液完成只发出报警，输液速度不变）

声光报警：阻塞、气泡、开门、输完、欠压、速度异常、开机后一段时间无任何操作报警。

其他功能：输液累计量显示；交直流自动转换、自动充电；快排；“滴数/分”和“毫升/小时”转换；报警声消除。

气泡探测方式：超声波检测式

护士呼叫接口：选配

电源电压AC：220V/50Hz，DC：9.6V~10.1V

功耗：20VA

电池工作时间：在30ml/h流速下连续工作不小于3小时，★可选配救护车车载电瓶。

工作环境温度：10~30℃、湿度：30%-75%、大气压力：800-1060hpa

储存温度：-40℃~﹢55℃，湿度：不超过93%，无凝露，大气压力：500~1060hpa

外型尺寸：174mmx126mmx215mm

净重：约2.5KG

安全分类：Ⅰ类和带内部电源的BF型

适用范围:适用于对患者普通输液之用。 CE认证

全自动特定蛋白分析仪参数

| 序号 | 参数类别 | 招标参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★检测原理 | 散射比浊法 |
| 2 | 检测速度 | 最大150测试/小时，联检60测试/小时 |
| 3 | 试剂项目 | 可检测血清淀粉样蛋白A（SAA）、全程C反应蛋白（hs-CRP+常规CRP）、超敏C反应蛋白（HS-CRP） |
| 4 | ▲项目组合 | 可一键做SAA和CRP联检，并同时出结果，提供研究参数SAA/CRP |
| 5 | ▲线性范围 | SAA 5～300mg/L，全量程CRP 0.5～360mg/L |
| 6 | 精密度 | CV≤5% |
| 7 | 定标方式 | 智能高效刷卡系统，不用自做标准曲线，不用自做空白对照；同时支持多点手工校准 |
| 8 | ▲反应位 | 6个独立式测量通道，6个反应杯可循环使用 |
| 9 | 试剂位 | 2个抗体试剂位。具有试剂冷藏功能 |
| 10 | 样本针 | 穿刺针 |
| 11 | 样本类型 | 静脉全血、末梢血、血清、血浆、预稀释血 |
| 12 | ★进样方式 | 支持轨道连续进样和手动进样，轨道进样具有穿刺混匀功能，直接上机，不需前处理 |
| 13 | ▲独立急诊位 | 有，随时插入急诊样本 |
| 14 | ▲轨道并轨 | 可拓展至与主流血液流水线并轨，实现WBC+CRP+SAA联合检测 |
| 15 | 混匀方式 | 机械臂摇匀和电磁力混匀方式 |
| 16 | ▲样本条码 | 具有试管检测功能，内置360°条码扫描，支持样本条码扫描 |
| 17 | ▲样本插入方式 | 支持同一试管架上原始管、末梢血管任意间插。 |
| 18 | ▲末梢血上样功能 | 特制采血管支持微量末梢血即可轨道穿刺进样、末梢血摇匀、360°旋转扫码、双向LIS |
| 19 | ▲显示屏 | 10．4寸高分辨率真彩色触摸屏 |
| 20 | 激光器波长 | 630nm-690nm |
| 21 | 存储 | 仪器可存储≥ 10 万个测试记录，可连接检验科管理系统实现无限存储。 |
| 22 | 操作软件 | 采用实时多任务操作系统，友好的界面及全面的数据管理，分级菜单控制 |
| 23 | ▲结果显示 | 同屏样本信息、测试结果、检测时间等 |
| 24 | 脏杯检测 | 仪器开机自动进行脏杯检测，异常即提示更换反应杯功能 |
| 25 | 参考范围设置 | 支持自定义参考范围 |
| 26 | 外接设备 | COM RS-232接口，支持条形码扫描输入，可与LIS系统无缝连接、双向传输 |
| 27 | ▲打印机方式 | 内置48位并行高速热敏打印机，自动打印、手动打印可选，并可外接打印机 |
| 28 | 电源要求 | 电压100-240V~ ， 频率50/60Hz，电源电压波动±10%；熔断器 F6.3AL250V |
| 29 | 工作环境 | 环境温度：10℃～30℃；相对湿度≤85% ；大气压力：86.0 kPa～106.0kPa；可24小时连续开机。 |
| 30 | 存储及运输环境 | 环境温度：-10℃-55℃ ；相对湿度：≤93% ；大气压力：75.0 kPa～106.0kPa |

医用冷藏箱参数

| 产品名称 | 科室技术参数需求 |
| --- | --- |
| 医用冷藏箱 | 1. 工作条件：220V，50Hz； 2. 样式：立式； 3. 工作条件：适合环境温度10℃~32℃，湿度80%以下使用； ★4. 容积：≥890升； - 外部尺寸(宽*深*高）mm:1125*740*1980; 6.内部尺寸(宽*深*高）mm:1030*590*1560; ★7. 使用温度：2℃～8℃；湿度范围35%-75% ★8. 门体：两个电加热玻璃门；防凝露设计，80%相对湿度环境下门体不凝露；安全门锁设计，防止随意开启；门体分别带锁，防止门体随意开启，保证存储物品安全;可实现90°自关门，防止用户开门后忘记关门; ★9. 安全报警：两种报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警）；超温报警、断电报警、开门报警、传感器故障报警、电池电量低报警； 10.配有12V 4AH电池，断电后可声光报警48小时以上; 11. 压缩机：全封闭高效进口压缩机； 12. 控温方式：微电脑控制，数字温度显示，带电源指示灯，可显示箱内上部、下部温度； 13.冷凝水汇集后自动蒸发，免除人工处理冷凝水的烦恼； 14.蒸发风机采用3个EBM轴流风机、冷凝风机采用2个EBM罩极风机，保证部件质量和整机可靠性； 15.配置12个带价目条的搁架，可以根据实际使用情况调整搁架间距，保证箱内空间利用率；16.材料：箱体和内胆均采用彩色喷涂钢板，有效防止腐蚀； 17. 环保安全：无氟环保制冷剂； 18. 气候类型：N ★19. 产品具有医疗器械注册证；生产企业必须具有：医疗器械生产许可证；产品生产企业通过：ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO13485认证；TUV认证；投标商必须具有生产厂家或代理商授权书. |

台式高速离心机参数

主要技术参数：

*1．转速控制范围： 500—15000转／分，转速控制精度：≤ 100转／分

2.相对离心力控制及显示范围：1～21500g；

3.转头温升：≤室温＋10℃,出风量12-13m/s

4.定时范围：15秒 — 99分钟 ,或无限时间；

**5．转速/相对离心力两种控制方式，自动计算及显示相对离心力；

*6.角式转头：24×1.5ml，可选择快拔转头或气密性转头，方便用户不同实验用途；

***7．采用低噪声免维护电机，最大转速时噪音≤64dB；

8.瞬时点动离心功能；

9.故障智能诊断及报警功能

10.高亮度LCD多参数显示，直观明确；

***13.采用双重安全保护壳和自动电机开关盖装置，确保每次实验过程安全和实验后样品质量；

***14.配备停电时紧急开盖旋锁，隐蔽安全且操作方便

康复器械参数

| 序号 | 产品名称 | 科室技术参数需求 | 供应商技术参数承诺 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运动康复训练床 | 一、产品组成 1、由床面、床架、枕组成。 二、主要技术指标和参数 1、外形尺寸（长×宽×高）：2050mm×1230mm×480mm 2、床面高度：480mm 3、安全工作载荷：100kg 三、产品用途： 1、为受训者提供安全的多体位训练平台，便于康复治疗师开展多种方式训练。 四、产品特性 1、床脚配有高度微调支脚，着地稳固。 | 一、产品组成 1、由床面、床架、枕组成。 二、主要技术指标和参数 1、外形尺寸（长×宽×高）：2050mm×1230mm×480mm 2、床面高度：480mm 3、安全工作载荷：100kg 三、产品用途： 1、为受训者提供安全的多体位训练平台，便于康复治疗师开展多种方式训练。 四、产品特性 1、床脚配有高度微调支脚，着地稳固。 | 无偏离 |

| 序号 | 产品名称 | 科室技术参数需求 | 供应商技术参数承诺 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 踝关节矫正板 | 一、产品组成 1、由防滑踏板、角度调节支架、底座组成。 二、主要技术指标和参数 - 1、外形尺寸（长×宽×高）：370mm×310mm×110mm - 2、矫正板角度调节范围：5档15°、25°、30°、35°、40° 3、矫正板高度调节范围：110mm～210mm - 4、踏板安全工作载荷：100㎏ - 二、产品用途： - 1、适用于对踝关节进行矫正训练。 | 一、产品组成 1、由防滑踏板、角度调节支架、底座组成。 二、主要技术指标和参数 - 1、外形尺寸（长×宽×高）：370mm×310mm×110mm - 2、矫正板角度调节范围：5档15°、25°、30°、35°、40° 3、矫正板高度调节范围：110mm～210mm - 4、踏板安全工作载荷：100㎏ - 二、产品用途： 1、适用于对踝关节进行矫正训练。 | 无偏离 |

| 序号 | 产品名称 | 科室技术参数需求 | 供应商技术参数承诺 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 站立架 | 一、主要技术指标和参数 1、外形尺寸（长×宽×高）：1420mm×600mm×1100mm 2、肘部垫宽度：50mm 3、肘部垫额定承载：500N 4、绑带额定承载：1000N - 5、脚踏板额定承载：2000N - 二、产品特性 1、台面高度、胸托和背托前后可调，方便不同身高和体型的人群使用。 2、受训者双臂可放在台面上，训练的同时可进行书写阅读、娱乐等活动。 3、可满足二人同时训练。 二、产品用途 - 1、适用于行动障碍患者的辅助行走或站立，进行康复训练。 | 一、主要技术指标和参数 1、外形尺寸（长×宽×高）：1420mm×600mm×1100mm 2、肘部垫宽度：50mm 3、肘部垫额定承载：500N 4、绑带额定承载：1000N - 5、脚踏板额定承载：2000N - 二、产品特性 1、台面高度、胸托和背托前后可调，方便不同身高和体型的人群使用。 2、受训者双臂可放在台面上，训练的同时可进行书写阅读、娱乐等活动。 3、可满足二人同时训练。 二、产品用途 1、适用于行动障碍患者的辅助行走或站立，进行康复训练。 | 无偏离 |

| 序号 | 产品名称 | 科室技术参数需求 | 供应商技术参数承诺 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 系列沙袋 | 一、产品组成 1、由绑式沙袋、搁架、脚轮组成。 二、主要技术指标和参数 1、外形尺寸（长×宽×高）：668mm×415mm×750mm（不含沙袋） 2、沙袋质量及数量： - 0.5kg/2个、0.75kg/2个、1.0kg/2个、1.5kg/2个、2.0kg/2个、2.5kg/2个，共12个 - 三、产品用途： - 1、适用于辅助患者进行肌力训练。 | 一、产品组成 1、由绑式沙袋、搁架、脚轮组成。 二、主要技术指标和参数 1、外形尺寸（长×宽×高）：668mm×415mm×750mm（不含沙袋） 2、沙袋质量及数量： - 0.5kg/2个、0.75kg/2个、1.0kg/2个、1.5kg/2个、2.0kg/2个、2.5kg/2个，共12个 - 三、产品用途： 1、适用于辅助患者进行肌力训练。 | 无偏离 |

| 序号 | 产品名称 | 科室技术参数需求 | 供应商技术参数承诺 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 系列沙袋 | 一、主要技术指标和参数： 1、外形尺寸（长×宽×高）：668mm×415mm×750mm m（不含沙袋） 2、沙袋质量及数量： - 1.0kg/2个、1.5kg/2个、2.0kg/2个、2.5kg/2个、3.0kg/2个、5.0kg/2个，共12个 - 二、产品用途 - 1、通过负重进行上下肢肌力训练。 | 一、主要技术指标和参数： 1、外形尺寸（长×宽×高）：668mm×415mm×750mm m（不含沙袋） 2、沙袋质量及数量： - 1.0kg/2个、1.5kg/2个、2.0kg/2个、2.5kg/2个、3.0kg/2个、5.0kg/2个，共12个 - 二、产品用途 1、通过负重进行上下肢肌力训练。 | 无偏离 |

| 序号 | 产品名称 | 科室技术参数需求 | 供应商技术参数承诺 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 医用体位垫 | 一、主要技术指标和参数 1、 角度：15° 2、 外形尺寸（15°）：600mm×510mm×150mm - 二、产品用途 - 1、适用于对人体躯干、四肢、头部等部位的支撑。 | 一、主要技术指标和参数 1、 角度：15° 2、 外形尺寸（15°）：600mm×510mm×150mm - 二、产品用途 - 1、适用于对人体躯干、四肢、头部等部位的支撑 | 无偏离 |

| 序号 | 产品名称 | 科室技术参数需求 | 供应商技术参数承诺 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 矫正镜 | 一、产品组成 1、由镜面玻璃、框架、三角支架、脚轮组成。 二、主要技术指标和参数 1、外形尺寸：850mm×670mm×1900mm - 2、镜面玻璃厚度：5mm - 三、产品用途 - 1、用于各种姿势或表情的矫正训练 | 一、产品组成 1、由镜面玻璃、框架、三角支架、脚轮组成。 二、主要技术指标和参数 1、外形尺寸：850mm×670mm×1900mm - 2、镜面玻璃厚度：5mm - 三、产品用途 1、用于各种姿势或表情的矫正训练 | 无偏离 |

| 序号 | 产品名称 | 科室技术参数需求 | 供应商技术参数承诺 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 划船运动器 | 一、主要技术指标和参数 1、外形尺寸（长×宽×高）：1300mm×565mm×800mm 2、油缸力值调节档数：12档 3、座垫中心至脚踏板轴线距离：700mm～1050mm 4、把手至油缸力点距离：410mm、460mm、510mm 5、后横杆处座垫至地面距离：210mm、250mm、290mm、330mm 6、额定承载:2000N - 二、产品用途 1、适用于腰背肌、上肢屈肌群、下肢伸肌群的肌力及耐力训练 | 一、主要技术指标和参数 1、外形尺寸（长×宽×高）：1300mm×565mm×800mm 2、油缸力值调节档数：12档 3、座垫中心至脚踏板轴线距离：700mm～1050mm 4、把手至油缸力点距离：410mm、460mm、510mm 5、后横杆处座垫至地面距离：210mm、250mm、290mm、330mm 6、额定承载:2000N 二、产品用途 1、适用于腰背肌、上肢屈肌群、下肢伸肌群的肌力及耐力训练 | 无偏离 |

多功能心肺复苏机参数

- 工作原理：气动电控；

- 潮气量350ml-900ml分档可调；

- 按压深度：30mm～70mm可调，每次调节5mm；

- 按压频率：80次/ min、90次/min、100次/min、110次/min、120次/min五种按压频率模式，可切换；

- 按压通气比： 30:2，15:2，单独连续按压功能、连续按压CCV模式，四种按压通气模式；

- 具有连续通气功能，吹气频率8-16次/min，2次每档可调；

- 按压释放比：1:1（50%：50%）；

- 电量显示，低电压报警，启动暂停功能；

- 气压不足报警，压深自动减少，气压恢复后手动恢复所须压深，驱动压力范围：0.35MPa～0.6Mpa；

- ★10、安全提示模式：按压频率100次/min以上确认功能；按压深度50MM及以上时确认功能；

- ★11、开机默认状态：按压通气比30:2，按压深度30mm，按压频率100次/min，潮气量350ML；

- ★12、胸厚测量指示功能，垂直调节高度：160mm 适合胸厚范围（155～315mm）；

- 主机360度旋转，可使胸部开放，便于除颤等其它设备同时操作；

- ★14、控制面板位于病人上方，减少创伤病人血液体液带来的传染，避免操作者被感染风险；

- 15、复苏板防脱设计；复苏板设计符合人体工程学，可拆卸，方便患者准确定位，辅助快速打开气道，并对背部提供支撑，配合绑带固定患者胸廓。左右各开有入口，方便主机的随意插入，可单独作为人工复苏板使用；

- 16、开放悬臂式钢性支撑装置：可根据患者体形差异和操作环境的不同，对主机进行上下升降和左右摆动的调节，快速将按压头与患者胸部定位。紧固锁紧把手，确保按压过程中按压头始终贴紧胸部。

- ★17、单臂垂直经典仿生学按压结构，可使胸部开放并高效配合其他急救设备便捷实施。

- 18、液晶显示多条指南关键参数，便于临床操作。