南宁市第二人民医院采购设备技术参数

鼓膜治疗仪技术参数：

工作条件   （1）环境温度范围：+5℃～+40℃

（2）相对湿度：≤80%

（3）大气压力范围：70.0kpa～106.0kpa

（4）电源：AC 220V±22V   50Hz±1Hz

（5）输入功率：12W

（6）设备安全分类：I类BF型

（7）熔断器的额定值：0.2A

主机性能   （1）气导头单向脉动气体容量：最大排气量为9ml±20%。

（2）气导头单向脉动最大气压值：不小于15kpa。

（3）气导头气体脉动频率10次/min-120次/min； 设定脉动频率误差范围小于±15%；

（4）治疗时间：0-99min, 任意设定，定时显示误差范围不大于±10%；

（5）气导头端头噪声应不大于60dB。

（6）音乐提示：治疗结束有音乐提示。

耳鸣康复治疗仪技术参数：

工作条件   （1）环境温度范围：+5℃～+40℃

（2）相对湿度：≤80%

（3）大气压力范围：86.0kpa～106.0kpa

（4）电源：AC 220V±22V   50Hz±1Hz

（5）输入功率：10W

（6）设备安全分类：I类BF型

（7）熔断器的额定值：0.5A

主机性能   （1）输出频率范围

输出频率在70～22000Hz，允许误差±20%。

（2）声级输出范围

0-115db连续可调，输出方式分间断或者连续，误差范围±10%；

（3）治疗时间

治疗时间30分钟，误差范围±10%。

听力测试仪技术参数：

- 类型：手持式

- 探头:超轻耐用的金属探头,长度1米，重量仅28克

- ★独有的耳针设计，防止耵聍堵塞探头

- 探头接口：HDMI

- 按键操作:可靠度高，包括设置、变换显示、重新开始、停止均可通过4键完成

- ★操作语言：全中文操作测试界面，简单易学

- 数据传输及打印: 无线蓝牙传输打印测试结果，主机与打印机通过无线蓝牙连接，3秒钟内可通过远程打印机自动打印出测试结果

- 可选用专用中文软件实现由电脑显示、存储及打印测试结果

- 测试结果显示：测试过程、噪音水平、耳内容积、信噪比强度、测试结果等以图形、PASS/REFER的方式在LCD液晶显示屏上实时清晰显示

- 储存：测试结果可保存在主机内，最多可以保存250个结果

- ★抗干扰能力：具有在环境噪声不超过70dB SPL均可顺利完成测试的超强抗干扰能力，无需专用隔音室

- 电 源: 3.6 V可充电锂离子电池，单次使用时间达20小时

- 尺寸和重量：长 x 宽 x 高: 10x 5 x 3 cm / 200g

DPOAE：

频率范围：2-5KHz

刺激声强度：40-70 dB SPL

测试时间可选：4秒/频点，2秒/频点

麦克风系统噪声：-20dB SPL@2KHz；-13dB SPL@1KHz

配置清单

主机 1台

探头 1个

耳塞 1盒

耳针安装工具 1个

MPT-II标签打印机 1个

热敏打印纸 1卷

主机电源 1个

打印机电源 1个

操作手册 1本

耳鼻喉综合诊疗台技术参数：

| 设备名称 |  | 耳鼻喉综合治疗台 |
| --- | --- | --- |
| 招 标 技 术 参 数 | 序号 | 性能参数及要求 |
|  | 1 | 治疗台主操作台：设有器械盘、药棉罐、污物瓶、正压泵、负压泵，国际知名品牌，通过ISO 13485;认证， CE认证。 |
|  | 2 | 治疗台台面为原装进口三星优质白色人造大理石固、不断裂；美观、不褪色、防划、防震、防腐蚀、防渗透、易擦净、不留痕迹。选配书写桌为原装进口，与主台面材质一样 |
|  | 3 | 电源输入：220V，50－60Hz。 |
|  | 4 | 正压力泵：排气量：采用了韩国的高质量无油页片式压缩机1台，其特点是性能稳定，噪声小，使用寿命长，最高压力为2.0Kg/cm²以上 |
|  | 5 | 负压泵：采用了韩国的高质量无油页片式压缩机1台，最低吸引力为680mmHg以上； |
|  | 6 | ★操作控制：液晶触摸按钮 1套， 按键设计更加人性化，产品使用寿命更长，外观靓丽美观。，可控制照明、内窥镜系统、手术显微镜系统等配套产品，还可控制治疗椅的升降，仰卧位 |
|  | 7 | ★喷枪装置：喷枪3只，其中1只为弯喷枪。日本原装进口。 可拆卸，枪体轻巧且手感好，喷雾均匀无滴水现象，不易堵塞； |
|  | 8 | ★吸引装置：负压吸引枪1支。可手动快捷控制吸引力大小。外挂式 更加容易做消毒处理。 |
|  | 9 | 喉镜预热装置：自动、防尘。制热时间可调15-90秒 |
|  | 10 | 照明灯装置：AC220/100W，过滤红外线无辐射亮度不低于40000Lx，过滤红外线、无发热感。带阻力平衡支臂，移动可在任意位置固定。使用寿命≥10000个小时 |
|  | 11 | 电脑办公边台：选配书写桌为原装进口，与主台面材质一样 |
|  | 12 | ★吸入污物瓶：3个，防止污物倒流，有双重保护功能。主吸引瓶（2500CC）；副吸引瓶（1000CC），保险瓶（500CC） |
|  | 13 | 具备消音装置。 |
|  | 14 | ★咽鼓管吹张器 1支。 |

病人监护仪技术参数：

| 产品名称 | 技术参数及性能配置要求 |
| --- | --- |
| 病人监护仪 | 一、监护参数 心电（ECG）、呼吸(RESP)、无创血压(NIBP)、血氧饱和度(SpO2)、脉搏(PR)、双通道体温(TEMP) 二、显示 - 1.屏幕尺寸：10.4寸彩色TFT触摸屏，分辨率：800×600 - ★2.支持同屏显示11道波形和全部监测数据 3.支持七导心电波形同屏显示、心电波形级联 - 4.可根据医护人员临床观察需要自由组合4个参数和波形进行大字体显示功能，使得医护人员可以全方位、远距离清晰观察 - 5.具有呼吸氧合图观察界面，同步显示心率、呼吸、血氧饱和度参数，准确反映患者三个参数间的关联反应，帮助医生准确作出判断 - 6.具有短趋势共存界面显示，方便同屏查看实时数据及趋势 - 7.主界面上支持“进入趋势图回顾界面”、“进入趋势表回顾界面”、“快速接收一名病人”、“进入呼吸氧合界面”、“夜间模式”等多种快捷键操作，且可根据不同医护人员使用习惯选择是否在主屏幕显示快捷键列表 - 三、数据存储、回顾 - 1.100小时趋势图/表存储回顾 - 2.1200组无创血压测量回顾 - 3.24小时全息波形存储回顾 - 4.200组报警事件/心律失常事件回顾 - 具备USB数据接口、内置SD卡数据接口，可实现监测数据存储容量扩充 - 四、性能特点 - 1.中英文操作界面，全中文按键面板 - 2.★标配触摸屏，使操作更加便捷，提高医护人员的工作效率 - 3.具备触摸屏锁屏功能，防止外界干扰因素影响监护仪的工作状态 - 4.支持七导心电波形同屏显示、心电波形级联 - 5.心电增益有：1.25mm/mv (×0.125), 2.5 mm/mv (×0.25), 5 mm/mv (×0.5),10 mm/mv (×1), 20 mm/mv (×2), 40 mm/mv (×4),自动增益，多种选择，满足临床需求 - 6.心电波形速度：6.25 mm/s 、12.5mm/s、25mm/s、50mm/s - 7.共模抑制比：诊断>90db（陷波器关闭），监护、手术>100db（陷波器开） - 8.支持双通道有创压监测，支持CVP、ART、PA、PAWP等测量 - 9.标配一体式挂床提手，便于转运监护时挂床安装 - 10.具有待机功能，暂时停止所有监护操作，节省功耗．退出该状态，就可立即进行监护 - 11.具有脉搏调制音，通过心跳声音的音调变化来判断血氧饱和度的高低变化,使医护人员从听觉中获取病人生命体征 - ★12.无风扇设计，低噪音，保持临床环境安静；低功耗，延长电池的使用时长；不吸尘，保持设备内外部清洁，防止交叉感染 - 13.易清洁硅胶按键，防水防渗，防交叉感染，便于清洁 - 14.支持条形码扫描功能，方便快速录入病人信息 - 15.具有护士呼叫功能，能够把病人信息报警直接传递到护士站 - 16.声光双重三级报警，技术报警和生理报警有各自的报警指示灯及报警颜色，有利于医护人员远距离辨识报警情况 - 17.可在同一界面设置所有参数的报警上下限，有效提高医护人员的工作效率 - 18.可选配美国RESPIRONICS旁流/主流呼气末二氧化碳,抽气速率低至50ml/min，适用于呼吸微弱的病人，不再需要传统的脱水瓶 - ★19.具MEWS评分功能,可快速评估病人病情 - 20.可内置WiFi模块，支持3G\WiFi联网功能，实现3G\WiFi\有线等混合方式联网 - 21.可选配三通道内置热敏打印机 - 22.标配可拆卸充电锂电池，具有RJ-45网络口、辅助输出接口、VGA外接显示器接口、USB口、防盗锁孔、电源线卡扣（防止电源脱落） 配置清单 序号; 项目; 数量. 1; 主机; 1台. 2; 触摸屏（主机上）; 1块. 3; 成人氧传感器; 1个. 4; 体表体温探头; 1个. 5; 锂电池（2500mAh）; 1块. 6; 血压袖套; 1个. 7; 监护心电导联线（五导联）; 1条. 8; 血压气管延长管; 1条. 9; 国标电源线; 1条. 10; 接地线; 1条. 11; 一次性心电电极片; 1套. 12; 用户文件包; 1套. |
| 病人监护仪 |  |
| 病人监护仪 |  |

显微外科手术器械技术参数：

一、设备名称：

进口显微外科手术器械--针持钳

- 总体要求：

主要用于显微外科手术缝合，可夹持等级5-0到10-0的手术缝合线，应用于精细缝合手术。

- 技术参数

- 手术器械最大插入外径4.5mm。

- 手术器械工作长度为350mm或250mm两个规格可选。

- 手术器械工作头端形状可选直或左弯两种规格形状。

- 手术器械尖端咬合面为0.3mm碳化钨图层设计，可以夹持等级5-0到10-0的手术缝合线。

- 手术器械一体式设计不可拆分，器械杆部为三重保障型内通道密封系统设计，耐受高温高压消毒，防止交叉感染。

便携式遥测发射盒技术参数：

- 标配监测参数：ECG，Resp

- 具备液晶显示能力，可显示ECG波形，以及电池电量等

- 工作电压范围：0.9V~1.6V

- 使用5号电池供电，1节电池支持至少连续监护6天；

- ECG：输入阻抗≥5MΩ，CMRR≥95dB，起搏脉冲检测：±2到700mV

- Resp：R-F导联，阻抗范围：220Ω~2KΩ

- 防水等级：IPX7

- 主机重量（不包含电池）80g

- 主机重量（包含电池）100g

医用低温冰箱技术参数：

| 产品名称 | 科室技术参数需求 |
| --- | --- |
| 医用低温冰箱-80° | 1、内部容积：不小于 368L，2英寸冻存盒容量不少于 240 个 2、*压缩机:2台1.25 HP国际知名品牌工业级高效压缩机，杜邦制冷剂，无CFC,无HCFC,阻燃 3、工作温度:-50℃∽-86℃ 4、工作电压:208-240V宽工作电压范围,带时间延迟断路器 5、*Boost/Buck电压及电流补偿器,当电压异常和电流异常时,保证冰箱的正常运行 6、*标配两台冷凝风扇智能开停，高效节能 7、*箱体结构：重型冷轧钢箱体结构，粉末涂层外壁，盐喷测试超过1000小时；镀锌钢内壁，可选配不锈钢内壁，便于清洗耐腐蚀；3块可调节高度的不锈钢搁板； 8、*工业级门铰链不易变形，确保良好的密封性， 9、*标配四扇内门，减少冷气丢失 10、*具有良好的保温性能，断电时，空载的情况下从 -80℃ 升温到 -50℃ 的时间不低于 216 分钟 11、*压缩机高效强劲，空载情况下，内外门全开一分钟后关闭，冰箱回温到 -75℃ 的时间不超过 33 分钟 12、外部尺寸(mm)：197.9 H ×84.6 W ×83.6 D cm 13、127mm厚原位成型无氟聚亚胺酯绝热层，门厚114mm，减少热量传递，防止冷凝物形成 14、*一级和二级压缩机智能启停，每运行12分钟，停止14分钟，安静节能 15、*三点四层式门密封条，提供极佳的保温性能 16、控制面板高度齐眼线，所有信息一目了然 17、*符合人体工程学的单手操作门把手，可锁定并可同时增加一挂锁，提高安全性 18、*标配1” (25mm) 预留外接端口，可连接外部探头或仪器 19、*标配4-20mA, RS-485 以及 dry contacts数据输出端口 20、*超大冷凝器，面积为305X457mm， 确保最佳降温效果 21、*标配冷凝器过滤网，易拆卸，可水洗, 保护冷凝器免沾灰尘，提高制冷性能 22、*外门配有专利的带加热功能的自动减压阀，可在关门后迅速平衡冰箱门内外压差，方便高度密封的外门30-60秒内再次单手轻松开启. 23、*全电脑控制和信息显示中心可进行多种状态和参数显示,提供九种报警提示: 过温,温度不足,门过久开启,断电,温度探头损坏,电源错误,后备电池需充电，压缩机故障,制冷电路损坏 24、重型脚轮，方便移动和固定冰箱 25、冰箱底部装有消声器和吸音泡沫，能大大减少噪音，运行安静 26、后备电池在断电情况下为监控报警系统供电长达72小时 |