南宁市第二人民医院采购设备技术参数

医用吸烟机技术参数：

| 序号 | 技术参数指标 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 适用范围 |  |
| 1 | 适用于：激光美容科、皮肤科、外科、理疗科、手术室等。 |  |
| 2 | 适用于吸附过滤激光手术过程中产生的烟雾颗粒、生物碎片、有害气体等。 |  |
| 二 | 主要技术参数 |  |
| 1 | 吸烟机具有专利证书，过虑芯具有专利证书。 |  |
| 2 | 吸烟机符合医用吸烟机企业标准要求 |  |
| 3 | 烟雾的过滤能力:能有效的吸附过滤手术中产生的有害气体、0.1um以下的烟雾微粒和生物碎片。 |  |
| 4 | 噪音：噪音低于60分贝 |  |
| 5 | 控制方式：连续控制 |  |
| 6 | 连续工作时间：可连续工作8小时不停机，且不影响烟雾过滤效果。 |  |
| 7 | 主滤芯寿命：贰年 |  |
| 8 | 主滤芯：主滤芯采用碳纤维材料多级分流过滤。 |  |
| 9 | 风量调节方式：多级连续可调。 |  |
| 10 | 吸烟管：吸烟管可自由调节，操作方便，不影响治疗操作。 |  |
| 11 | 吸烟手具：配套专用吸烟手具可与设备治疗手具完美结合，不影响临床使用操作。 |  |
| 12 | 净化效率：大于99.99%。 |  |
| 13 | 最大流量：2700L/min。 |  |
| 14 | 工作电源：AC220V 50Hz 1200W |  |
| 15 | 体积：约510x295x680 mm3 |  |
| 16 | 重量：小于20Kg |  |

生物显微镜技术参数：

技术参数：

1、光学系统：齐焦距离60mm的无限远光学系统，更长的齐焦距离可保证在呈现高对比度及最小杂光的清晰图像的同时，使得工作距离更长、数值孔径更高，物镜转换器至载物台之间的操作空间更大；物镜内置多一组色差校正镜片组，在物镜内部即可做到完全的色差校正。
▲2、观察筒：铰链式三目，除了整个观察头部可以360°旋转以外，目镜筒前的铰链组部分可任意360°旋转，根据不同使用者身高调节眼点高度，镜筒带上、下位置，上位可提供34mm的调整高度。双目瞳距：47mm～75mm。双目镜都带屈光度调节。
3、目镜：10×/20mm，目镜可锁定。
▲4、高级长工作距离高数值孔径平场消色差物镜：
（1）4X（数值孔径0.10，工作距离30mm）；

（2）10X（数值孔径0.25，工作距离7mm）；

（3）40X（数值孔径0.65，工作距离0.65mm）；

（4）100X（数值孔径1.25，工作距离0.23mm）。
▲5、载物台：双层机械平台，XY向导轨都内置于载物台内部，面积216X150（mm），XY移动范围78X54（mm），阻尼式双切片标本夹。                                                                                     ▲6、载物台具有再定焦系统，自恢复聚焦工作台，当要更换标本或浸油操作时，不用手动重新调焦。即当要更换标本或浸油操作时，只需用手将载物台向下一摁，载物台会立即下降，当手离开载物台时，载物台又会自动回复原位，提高显微镜教学及检测效率。
▲7、调焦机构：齿杆齿条传动，三角导轨滚柱交叉导向机构。粗微调焦范围26.5mm，粗调每转37.7mm。微调每转0.2mm，最小读数2μm，具有自动限位装置。具有过载保护自动卸力装置：当载物台处在上限位置，此时如有外力扭动粗调旋扭，调焦机构能自动产生一个反作用力抵消这个外力，以消除摩擦，从而更好的保护机械部分寿命，保证粗微调不下滑。
8、更换灯泡方式：更换灯泡不必将显微镜翻转过来在底座下面更换，直接取下集光镜座更换，有效避免各种危险情况发生。

9、照系统明：6V 30W卤素灯照明。                                                                                                          10、搬运保护设计：载物台水平方向（X、Y轴）和垂直方向Z轴调焦机构都配备锁定螺丝，载物台X、Y、Z三轴可被固定住，以防止运输中震动造成精密仪器的损坏。

便携式遥测发射盒技术参数：

- 标配监测参数：ECG，Resp

- 具备液晶显示能力，可显示ECG波形，以及电池电量等

- 工作电压范围：0.9V~1.6V

- 使用5号电池供电，1节电池支持至少连续监护6天；

- ECG：输入阻抗≥5MΩ，CMRR≥95dB，起搏脉冲检测：±2到700mV

- Resp：R-F导联，阻抗范围：220Ω~2KΩ

- 防水等级：IPX7

- 主机重量（不包含电池）80g

- 主机重量（包含电池）100g

双摇中控儿童床参数：

一、规格尺寸

规格尺寸：[L1900×W980mm×H500mm ]±20mm

二、功能参数

背部升降：0～75°±5°，腿部升降：0～50°±5°

三、性能参数

1▲床面板采用≥1.2mm厚碳钢板一次模压成型汽车钣金工艺，多气孔设计，整齐排列的通气孔兼备防滑功能，便于透气，背部特别添加“日”字形钢管加固结构，使得承重能力大大提高，整板受力均衡，抗压力强，永不变形。

- 背部床板“双支撑”结构，均匀分散压力，有效延长螺杆及病床使用寿命；同时使摇手操作更省力，使用更轻松

3▲床框部分：床框采用30*60㎜矩型钢管，床头板横梁为60*60㎜方型钢管，截面钢材厚度≥1.5mm；床体焊接质量坚实牢固，承载重量：床体静载承重≥240kg；

4、床体四角装置四个防撞胶，防止移动病床时碰撞墙壁而造成损伤 ；

5▲螺杆：螺杆具有“双向极限保护”设计，耐磨材料；摇杆系统二套，摇把套管需铝合金材质；摇手柄有防滑设计，具有“二次开合”功能设计

6▲护栏部分：加长侧伏式护栏，隐藏式低位安装，上下床方便不搁腿；一键式“下隐藏双开关”机构，更安全；带进口阻尼器，框架采用30*15㎜椭圆管，截面钢材厚度≥1.5mm，竖挡管采用Φ15㎜椭圆管，截面钢材厚度≥1.5mm。

7▲床头尾板：采用全新进口ABS床头板，两块模具注塑成型；内置钢管固定结构，牢固结实；暗藏锁定开关，操作简单，拆卸方便可兼做CPR急救功能；单个床头板床头尾两侧共配有4个输液架插孔；单个床头板重量达到≥ 3.7 kg

8、床头尾两侧共配有4个输液架插孔，可供患者输液使用；床面两侧下方具有4个引流袋挂钩，可悬挂药剂袋、引流袋及污物袋等；

9▲输液架：配全不锈钢两节四爪头式“空气阻力”升降输液架，“防脱落”挂钩；

10▲床垫：7cm厚高密度海绵加椰棕内胆，医用防水耐磨布外套；床垫大小要与床面配合；

11、床头柜与床的颜色一致；

超净工作台技术参数：

| 外形尺寸 Overall size | 1200×680×1600（宽W×深D×高H）mm |
| --- | --- |
| 净化区尺寸 Purification area size | 1040×650×520（宽W×深D×高H）mm |
| 净化效率 Purification efficiency | 100级（美国联邦标准209E） The 100 stage（America federal standard 209E） |
| 重量 Weight | 110kg |
| 平均风速 Average air velocity | 0.3～0.6m/s（可调）（Adjustable） |
| 功耗 Power | 0.8KW |
| 平均菌落数 Average number of colonies | ≤0.5个/皿·时（A/dish/hour） |
| 噪音 Noise | ≤62dB（A） |
| 振动半峰值 Vibration/half peak amplitude | ≤3μm（X·Y·Z） |
| 电源 Power supply | 220V 50HZ |
| 过滤器尺寸 Filter size | 1005×555×50×1（长L×宽W×高H×个A）mm |
| 照明灯/杀菌灯 Fluorescent lamp/UV lamp specifications | （LED）28W×①/21W×①（T5一体） |
| 照度 illumination | 300LX |

◆ LED控制界面, 轻触键操作, 可实现双档调速。

◆ 可显示风机、紫外灯、过滤器累计运行时间。可设置紫外灯预约开启和关闭（升级至智能面板）。

◆ 工作台面采用一体成型的优质不锈钢, 耐腐蚀, 易清洁。

◆ 采用了任意定位移门系统。

◆ 外箱体采用优质冷轧钢板配以象牙白的静电粉末喷涂, 抗腐蚀能力强, 能有效地抑制柜体表面细菌滋生。

◆ 流线型的豪华整机造型, 使作业区气流受扰动最少。

◆ 带刹车装置的万向转动优质脚轮,移动灵活,固定方便可靠。

◆ 人性化的预过滤器快速更换与清洗设计使客户更感便捷。

◆ 照明和杀菌系统互锁功能，带备用插座设计，可断电保护功能，使用安全方便。

医用冷藏箱技术参数：

★1、有效容积：265升，立式，

2、微电脑控制，冷藏、冷冻温度双显示。

3、冷藏温度：2℃～8℃，冷冻温度：-10℃～-26℃可调；

4、温度均匀性：冷藏室±3℃，冷冻室±3℃，

5、冷藏室带有风机设计，确保温度均匀性。

6、多种故障报警：高低温报警、传感器故障报警、冷藏室开门报警。

7、两种报警方式：声音蜂鸣报警、数码闪烁报警。

8、多重保护功能：开机延时、停机间隔等。

9、LCD液晶显示，便于观察。

★10、冷藏室内配置浸塑钢丝搁架，冷冻室内配置透明抽屉。

11、安全门锁设计，防止随意开启。

12、宽电压带设计，适用电源环境广。

★13、所投产品具有医疗器械注册证

14、生产企业通过ISO9001/14001/13485/OHSAS18001体系认证。

生物安全柜技术参数：

1、 *制造企业通过IS09001-2015质量管理体系认证及ISO13485：2016医疗器械质量管理体系认证,并同时拥有美联邦NSF/ANSI49、欧盟EN12469、德国莱茵TUV 等生物安全柜的认证,并且该型号安全柜具有中国CFDA颁发的三类医疗器械注册证。垂直层流负压机型,气流30%排放，70%循环使用。

2、 安全柜箱体为SUS304全不锈钢，圆弧角(R10)内胆整张不锈钢钢板一体成型;四面双层结构使工作区在负压通道包围之下始终处于负压状态,确保无污染泄漏。

3、 整体式可移动不锈钢工作台面和容量>4000ml的集液槽，下设排污阀门，方便收集泼贱液体和清洗消毒。

4、 *滑动前窗采用进口技术的卷簧悬挂系统，使用大于6MM厚的安全玻璃能可任意定位，升降自如，免维护，关闭后便于灭菌处理。

5、 *移门玻璃可进行全幅清洁，使用更安全可靠。

6、 防泄漏安全测试：a、柜体防泄漏:保持安全柜内气压在500Pa±10%条件下,柜体无任何泄漏 。b、送排风高效过滤器防泄漏：可扫描检测过滤器在任何点的漏过率不大于0.01%;不可扫描检测过滤器在任何点的漏过率不大于0.005%。

7、 *电机风机系统:采用进口的直流电机DCBL风机系统，精确有效的控制系统的运行状态。

8、 直流电机与LED照明灯等节能技术的运用，使安全柜的是实际运行功耗下降50%。

9、 *具有值机模式，配备压力感应功能，当压力变化，风机自动启动补偿功能保持恒定风速。

10、 工作区内设有污水排放控制阀、左右各一个超载保护功能的防水插座 。

11、 *工作窗口吸入风速：≥0.55m/ｓ，工作区流入风速0.35m/s，采用无阻碍回风专利技术，风速探头实时监控不正常气流、乱流和吸入风速与流入风速偏离标准值报警功能。

12、*在送风和排风系统都设有“阻泄露”技术的优质ULPA过滤器，确保达到洁净度ISO4（10级）。

13、人员防护：A，撞击式采样器的菌落总数≤10CFU./次；B，狭缝式采样器的菌落总数≤5CFU./次; C受试产品防护,≤5CFU./次; D,菌落总数≤2CFU./次。

14、送、排风高效过滤器采用进口滤纸，为铝框无隔板结构，对0.12um的尘埃颗粒捕集效率99.9995%.对0.3um的尘埃颗粒捕集效率99.9999%，超高效过滤器是在无尘厂房内，由进口的产线加工而成，并经过严格的测试。超高效过滤器是生物安全柜的核心部件，自行生产，无需外购，安全柜的品质得以保证。

15、操作面10°倾斜设计，更符合人体工学，使操作着更舒适。

16、外形尺寸：W1200 mm *D795 mm *H2050mm   工作区尺寸：W1004 mm*D630 mm*H630 mm。

17、配备多重安全报警系统：a、过滤器阻塞报警 b、送风机过载报警c、工作前窗开启上下限位报警(与照明控制联动) 。

18、噪音:58～65dB，照度≥900LUX。

19、洁净等级： ISO 4级 （10级）       过滤效率：0.12um99.9995% 。

20、*大屏LCD彩色人机对话界面，轻触按键操作。液晶屏实时显示下降风速、吸入风速、时间显示、UV灯运行时间、彩色控制屏（三色）显示过滤器寿命和堵塞报警、风机运行状况和故障报警、实时监测与显示机组运行时间等参数。具有紫外灯定时预约功能。五个运行指示灯，可直观显示生物安全柜的运行状态。

除颤监护仪技术参数：

| 产品名称 | 科室技术参数需求 |
| --- | --- |
| 除颤起搏监护仪 | 一、适用范围及必备功能： 1、适用于终止患者的心动过速及心室颤动症状，可为患者进行半自动体外除颤治疗、手动异步除颤治疗、同步心脏复律治疗。 2、可以对患者进行心电监护。 3、内置视觉和中文语音反馈功能，意在鼓励急救人员根据AHA/ERC指导方针中规定的胸外按压比率、深度和工作周期来执行心肺复苏。 二、除颤功能: 1、具备中文语音提示和中文字符显示，中文仪器操作面板，方便医护人员使用。 2、手动与自动体外除颤模式随时切换。 3、体外除颤把手功能键：能量调节、充电、放电及打印控制按钮，方便单人急救操作。 4、体外除颤把手具有皮肤接触感应及提示功能。 5、采用低能量双向波除颤技术，能有效终止成人室颤的首次除颤能量值：120焦耳。 6、最高能量：200焦耳。 7、最小除颤能量1J，适用于低体重儿等特殊情况的婴幼儿患者。 8、最高能量充电时间: 7秒（充满电的新电池） 9、病人阻抗不影响放电时间，避免高阻抗患者放电时间过长而诱发的再次室颤的发生。 10、放电总时间：12毫秒。 11、正相放电时间：7毫秒。 12、反相放电时间：5毫秒。 13、能测定病人阻抗，自动补充病人阻抗对除颤电流的影响，病人阻抗测量最大值： 300欧姆。 14、病人阻抗测量最小值：20欧姆 三、内置心肺复苏质量监护及反馈功能： 1、按压深度测量最小值：2厘米 2、按压深度测量最大值：7.5厘米 3、具有按压频率节拍器功能，按压频率不足时，会发出100次/分钟的标准按压频率提示音。 4、按压频率测量最小值：50次/分钟 5、按压频率测量最大值：150次/分钟 四、心电监护 1、心电导联选择：除颤电极导联及标准3导联心电监护 2、符合心肺复苏质量控制新标准，开机监护导联为除颤电极导联，以最快速度获得患者心电图。 3、心电幅度：多档位(≥3档) 4、心率：0到300次/分 5、有心率报警功能 五、显示、数据保存、事件标记及打印功能： 1、显示器种类：高分辨率EL显示器 2、显示器尺寸：5.5英寸 3、显示波形：2道波形图 4、数据储存量：100个除颤事件或心电图记录。 5、内置打印机，可打印波形及心肺复苏参数，包括除颤打印参数：时间、日期、心率、选择能量、实际除颤能量、透心肌除颤电流、人体阻抗、心电幅度、导联等。 六、电源及电池： 1、交流电源：220V/50Hz，最大功耗：300瓦 2、电池：可充电式电池， 3、充电时间：4小时 4、工作时间：心电监护时间2小时，最高除颤能量充放电35次。 七、安全性能： 1、工作大气压力：600毫巴 至 1060毫巴 2、工作温度：0℃至40℃ 3、储存温度：-40℃至60℃ 4、工作湿度：相对湿度5% 至95% ，无结霜。 5、防尘防水指标：IP23或以上 6、抗冲击性能：50g 6mS 半正弦刺激波 |

病人监护仪科室技术参数：

| 产品名称 | 科室技术参数需求 |
| --- | --- |
| 病人监护仪 | 适用范围：成人，儿童，新生儿（注册证证明） *操作方式：标配触摸屏 *屏幕：≥10.4英寸，背光内置式TFT彩色显示屏 *电池：标配锂电池，充满电后监护时间≥6小时 *存储：≥120小时全息波形存储 把手：可折叠把手，便于携带 *软件内置智能图示操作指南，介绍各个参数测量方法，专业术语、特殊符号，及基本问题处理方法等，具备药物计算功能 跨床监护：≥ 8床位 外壳防水等级：≥IPX1 ECG功能： 10.1：ECG波形可层叠显示 10.2：可同屏显示7导联ECG 10.3：高T波抑制能力，ESU防护，耐除颤保护，起搏监测 *10.4：频率特性：0.05~150Hz 10.5：QRS识别模式：成人，儿童，新生儿 10.6:标配高精度心律失常分析功能，QRS检测灵敏度与AHA数据库的符合度≥99.8% 11、SpO2功能： 11.1：*成人用血氧饱和度探头原装进口，可水洗消毒 11.2：成人用血氧饱和度探头采用平行夹设计，减少患者压痛感 11.3：具备抗运动干扰或者低灌注场合精准测量软件调节功能 114: 可显示信号质量指数SQI，灌注指数PI 11.5：新生儿血氧饱和度探头： 具有CFDA认证，CE认证 一次性或单患者使用 适用患者类型：3kg及以下的新生儿（脚背或手背） *测量精度：±2%（80%~100%），±3%（70%~80%） *在患者有运动干扰，外周循环低灌注，哭闹等情况下，数据准确，稳定 *探头固定带的粘性物质不损伤皮肤，不会残留在皮肤上，探头透气性好，柔软 12、*NIBP功能： 12.1：成人/儿童袖带充气时间: ≤11s 12.2: 新生儿袖带充气时间：≤5s 12.3:血压测量模式：手动，定时，腰麻，连续等可选 12.4: *新生儿NIBP充气袖带：带有过压保护功能，机器自动识别新生儿袖带，并开启新生儿压力测量模式，压力过大时，自动断开袖带 13、体温测量功能：标配双体温接口 14、标配HL7协议接口 15、*患者姓名输入方式：手写，拼音，及中文输入法 |

# 病人监护仪技术参数：

- 基本要求：适用于对成人、小儿和新生儿的监护，含ST段测量及心律失常分析，需通过国家三类注册证明。

- ★监测心电、血氧、脉博、无创血压、呼吸、体温等基础参数，可升级Masimo/Nellcor SPO2、2IBP、ETCO2、AG、ICG、C.O.、BIS等参数。

- 便携式一体化插件式监护仪，可用于监护成人、儿童、新生儿患者。

- ≥8英寸高清触摸屏，触控操作。

- ★双报警灯设计，生理报警和技术报警有各自独立的报警灯和报警信息。

- 整机无风扇，降低环境噪音干扰，适合手术室ICU等环境。

- 固定式提手，提动时稳固安全。

- 右侧按键板设计，人性化，符合操作习惯。

- 心电：支持3/5/12导心电测量，导联自动识别。

- 心率测量范围：成人15-300bpm，小儿/新生儿15-350bpm，分辨率±1bpm。

- 加±650mV的直流极化电压，灵敏度变化范围±5%。

- 具有监护、诊断、手术、ST模式。

- 具有心律失常分析和ST段功能。

- 呼吸测量范围：成人0-120rpm，小儿/新生儿0-150rpm。

- 窒息报警范围：成人10-60s，儿童/新生儿10-20s，测量误差为±5s。

- 具有心动干扰（CVA）识别功能。

- ★血氧：可选全球金标准的 Masimo血氧，测量范围为1 ％ ～100％；在70％～100％范围内，成人/儿童测量精度为±2％（非运动状态下）、±3％（运动状态下），新生儿为±3％（非运动状态和运动状态下）。

- NIBP静态压力测量范围：0-300mmHg，精度±3mmHg。

- NIBP具有手动、自动、连续测量模式。

- NIBP具有整点测量功能，更符合临床记录习惯，提高护理效率。

- 可选择初始充气压力，提升测量的精准性和患者的舒适性。

- 具有辅助静脉穿刺功能。

- ★支持手写中文输入。

- 可存储、回放不少于48小时波形全息回顾。

- 支持标准界面、列表界面、趋势共存界面、大字体界面、全屏7导界面、全屏12导界面等多种界面可选。

- 具有夜间模式，避免夜间打扰患者休息。

- ★具有屏幕亮度自动调节功能，可根据光线亮度的不同自动调节屏幕亮度。

- 具有药物计算、血液动力学计算、通气计算、氧合计算、肾功能计算。

- 可选内置3通道热敏记录仪，实时记录时间可设为：8秒、16秒、32秒、连续。

- 标配大容量锂电池，使用时间≥3小时。

- 支持连接同品牌中央监护系统。