南宁市第二人民医院采购设备技术参数

医用空气消毒机技术参数：

正常工作条件

- 环境温度：5℃～40℃

- 相对湿度：≤90%

- 大气压力：86KPa～106KPa

- 电源：AC220V±22V  50Hz±1Hz

- 性能参数

- 安全防护分类：属Ⅰ类设备

- 消毒空间：≤100m3

- 循环消毒风量：≥1000m3/h

- ※机内紫外线辐射照度：≥10000μW/cm2

- ※单支紫外管10cm处辐射照度：≥2500μW/cm2

- 单支紫外管1m处辐射照度：≥100μW/cm2

- 消毒时空气中的臭氧含量：≤0.16 mg/m3

- 紫外线管寿命：≥5000h

- 噪声：≤55dB

- 输入功率：≤240VA

- 消毒时间：≥2h

- 产品尺寸：885×460×140（mm）

- 消毒效果

- 对白色葡萄球菌（8032）的杀灭率≥99.90%

对空气中自然菌的消亡率≥90%

- 消毒后空气中的平均细菌总数≤200cfu/m3

电子阴道检查镜技术参数：

一、电子阴道检查镜性能：

提供目前全新产品，并配置最新软件，配合彩色液晶显示，操作简单方便；

拍摄定格、图像存储、前后浏览、固定体位、亮度调节、精确对焦清晰成像。

- 电子阴道检查镜性能指标：

1、 观察视角：视场角2W为40°，允差±15%。

2、 分辨率（分辨力）：光学工作距d＝90mm，分辨力≥4.42 lp/mm。

3、 色彩还原：在9寸以上高清平板电脑显示，应能分辨标准色板上的6种颜色。

4、 光照度：工作距d＝90mm，光照度≥350 Lux。

5 、景深：工作距范围80-100mm。

6、照明光源和观察视场的重合性：在90mm工作距离处主机光斑应充满视场，无明显的亮暗分界线。

7、成像质量：检查镜成像应清晰，视场边缘应清晰，在视场内不得有影响观察的划痕、麻点及附着物等。

8 、光源色温：工作距d＝90mm，光源色温≥3000K。

9、图像几何失真度：工作距d＝90mm，单位相对畸变≤20%。

10、可分辨灰阶度:在9寸以上高清平板电脑显示，可分辨灰阶数应≥6阶。

## 超声影像工作站技术参数：

### 检查诊断模块(Diagnose WorkStation)

检查诊断模块是影像诊断医生进行软阅片、书写诊断报告、管理病人检查信息的工具，是PACS系统的重要组成模块,也是影像科室诊断医生的日常工作平台。诊断医生工作站的设计紧密切合医院医疗流程，操作设计符合医生使用习惯。

- 医生收藏夹功能：收藏特殊病例，不受系统在线时间控制，可用于疑难病症诊断的对比及专题教学功能；收藏到公共收藏夹的病例可用于集体交流。

- 报告修改痕迹保存与显示：报告的各级检审过程中，任何对报告内容的修改都会被系统保存下修改痕迹，此功能对质量控制是十分积极有利的。

- 检查状态查询，实时查询病人检查状态为已预约、已检查、已报告等。

- 支持病人图像重拍功能

- 支持查询结果导出EXCEL格式

- 支持科室之间会诊

- 查看电子预约申请单。

- 支持患者统一视图浏览。

- 分为常用查询与高级查询，常用查询功能简单，界面使用方便快捷；高级查询功能复杂；做到功能与使用效率的统一。

- 同一病人的历次检查自动进行汇总，有利于病人复查时医生方便对历次检查信息进行对照。

- 支持根据病人基本信息，以检查为单位，进行检查查询。

- 支持通过印象、建议等报告中出现的字段，进行病名搜索。

- 支持按查询条件查询信息，查询条件是指把单个的查询条件组合在一起并保存在系统中，方便查询。

- 支持出生缺陷、标本信息、病人标识查询

- 支持关键字查询

- 支持时间控件查询

- 支持组合条件查询，把常用的查询条件组合在一起并保存起来，方便以后查询。

- 支持根据如上所述的查询结果，进行统计和分析。

### 图文报告模块(Report WorkStation)

图文报告模块通常作为诊断工作站的一个组成部分，主要功能为提供报告的浏览和编写，同时提供各种报告模版的使用和维护

- 兼容PACS和HIS种报告存储机制，支持将报告内容写入HIS数据库相关表和PACS数据库的报告表的XML字段中

- 提供所见即所得的书写报告界面

- 支持报告修改痕迹的保存与显示功能

- 支持有图和无图报告格式，并在报告书写期间自由切换

- 支持既将关键图像加入图文报告，可根据图像多少自动调节图像在报告中所处位置

- 支持公共和私有报告模板

- 支持三级报告审核（初级报告医生、报告医生、审核医生）

- 提供多家三甲医院多年积累，内容丰富的报告模板

- 支持任意报告格式的预制和定制

- 设置病历的阴、阳性

- 报告中加入产前超声图

- 设置报告标识，如：疑难病例

- 查看病人的历史记录

- 支持报告的对比功能

- 支持图像删除、复制、剪切、导入功能

- 支持有图无图模板切换

- 报告另存，支持：.bmp/ .jpg / .doc / .xml /

- 支持电子签名

### 影像采集模块（Video Station）

影像采集模块支持非DICOM设备的图像和视频采集，适用于超声、内窥镜、病理、核医学、DSA、胃肠机等设备，并提供相应的报告书写工具和报告模板。影像采集模块对不同的设备嵌入不同的功能模块，能够减小医生的学习和操作难度，灵活适应医院各类设备。

- 支持静态和动态采集，支持可定制图文报告可接收各种非标准DICOM影像，进行单帧或者多帧采集，并转换为DICOM格式统一存储归档；

- 支持VHS、RGB和S端子等视频接口

- 支持最高1K×1K视频和图像采集

- 支持黑白和彩色图像采集

- 支持在采集实时显示过程中，调节图像对比度、亮度、饱和度、色度等

- 结合PACS服务器，可将病患者影像归档；

- 可设置不同检查设备的DICOM类型和相关窗宽、窗位；

- 提供专门的超声报告书写工具

- 支持可定制图文报告

- 支持脚踏开关、手柄采集图像

- 加入容错设计，提供采集时错误检测和错误报告

### 系统管理模块（System Management）

系统管理模块应用在科室管理中，使用者通常为科室PACS管理员或科室主任。管理科室用户、各种字典、报告格式等系统内功能的修改。

- 用户可按角色分配权限，做到对用户权限的灵活精确控制

- 检查号规则设定，可根据不同科室、不同检查设备、不同检查类别进行设定

- 用户字典管理：用户管理

- 科室字典维护：更改检查类别、检查组、检查项目、检查部位等科室内部维护

- 报告诊断模板维护、报告格式模板维护

- 错误修正：科室流程中出现的错号等问题的修改

- 系统操作日志管理

听力筛查仪技术参数：

1、设备用途：采用TEOAE技术，适用于新生儿、儿童和成人的客观听力筛查

2、通用参数要求

2.1电池:两块，可充电电池

2.2自动快速充电器，充电时间约为2小时

2.3功率最大1.2 W

2.4电源管理: 自动背光控制、自动关机、二级电池电压监测、省电装置

2.5满电后可操作时间> 10 小时

2.6 AD/DA 转换器：双通道

2.7采样率:512

2.8通信接口:RS232，可选红外

2.9探头:超轻探头

★2.10 设备工作时需有红绿灯光提示和噪音干扰红灯提示

★3、按键采用实体17个按键，不受按键次数限制，耐用灵敏，便于数据档案建成和管理

4、TEOAE参数要求

★4.1评估方法为二项式统计，保证准确度和稳定性

4.2刺激声:非线性click声

4.3刺激速率:约 60 Hz

★4.4 显示：可调绿色背光LCD显示屏，显示统计波形、测试进度、 TEOAE水平、噪音水平

5、探头参数要求

5.1尺寸：探头主体：直径10 mm x 35 mm

5.2重量：超轻探头（包括适配器）： 4g

★6.设备需配备工作站软件，软件可中英文显示及编辑，进行数据筛选和统计，数据可生成excel，数据库保存。

麻醉视频喉镜技术参数：

| 部件 | 参数 | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 显示屏 | 尺寸 | ≥3 英寸（进口广角显示屏） |
|  | ★分辨率 | 1600*1200 |
|  | 电源 | ≥5V |
|  | 背光 | LED |
|  | 前后转动角度 | 0-140° |
|  | 左右转动角度 | 0-270° |
| ★数据输出 | 具有实时拍照录像功能，方便档案的建立和储存。 |  |
| ★影像输出 | 可外接显示器，方便教学及演示。 |  |
| 喉镜片（含摄像头） | ★分辨率 | 1600*1200 |
|  | ★像素 | ≥200 万 |
|  | 摄像头 | CCD（防水） |
|  | 电源 | ≤12V |
|  | ★喉镜片 | 镜片整体采用 304 医用不锈钢制作， 型号规格齐全，附件详情 |
|  | 视场角 | ≥90° |
|  | 光照度 | ≥800LUX |
|  | 观察景深 | ≥5-100mm |
| 电池 | ★类型 | 锂电子可充电电池 |
|  | 电压 | ≤7.4V |
|  | 容量 | ＞3200mAh |
|  | 充电次数 | ≥500 次 |
|  | 充电时间 | ＜5 小时 |
|  | 放电时间 | ＞300 分钟（5h） |
| 电源适配器 | 充电接口输入极性 | 内正外负 |
|  | 充电器输入 | 100-250V,50Hz |
|  | 充电器输出 | 4.2V-12V,1000mA |
| 运输/储存环境 | 温度 | -40℃~﹢60℃ |
|  | 湿度 | ≤93％ |
|  | 大气压力 | 500hPa to 1060hPa |

| 工作环境 | 温度 | -10℃~﹢50℃ |
| --- | --- | --- |
|  | 湿度 | 30％~85％ |
|  | 大气压力 | 700hPa to 1060hpa |
| ★独特的防雾功能 | 无需开机预热，即开机即可防雾。采用全球最先进的防雾技术 |  |
| 整机重量 | ≤250g 轻巧，便捷，舒适性能高。 |  |
| 摄像头的位置 | 视频喉镜的摄像头角度与镜片前段的垂直距离小于等于 45mm。45mm 的可视距离设计，使摄像头焦距清晰度最大化。视野无盲区，气管插管更 精确，清楚的辨认咽喉部的结构，区别食道入口和气道入口，避免了盲 穿和误穿。 |  |
| ★拍照摄像功能 | 手柄上安置一键快速拍照按钮，拍照速度反应迅速，人性化设计。更可 以连续摄像. |  |
| ★独特的金属连接部件：镜 片和手柄之间的连接 | 镜片和手柄之间的连接采用最新锁扣技术，并且镜片固定支架采用高强 度的金属制作。安全性能达到最大化，连接处都是 304 医用不锈钢 |  |
| 手柄形状，长度，舒适型短 手柄设计 | 操作者握持舒适方便，并减少患者胸部对喉镜插入操作的影响。 |  |
| 喉镜片加宽设计 | 给插管留有更大的空间 |  |

附件

| SMT 系列麻醉视频喉镜叶片型号: MIL 镜片型号：（直片） MAC 镜片型号：（弯片） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MIL 00 号 | 64mm （ | 早产儿） | MAC 2 号 | 100mm （儿童） |
| MIL 0 号 | 80±5mm | （新生儿） | MAC 3 号 | 130mm （成人中号） |
|  |  |  | MAC 4 号 | 160±5mm (成人大号) |

# 监护仪技术参数：

- 产品适用于院内转运、院外转运、急诊科床边监护、手术室、ICU、CCU病房监护及床边监护的急救转运监护仪。

- ≦4.3英寸彩色触摸屏显示，触摸操作

- ★可作为复合参数模块接入大主机工作，与大主机进行数据交换，前后双屏同时显示。

- ★主机自带固定式提手，无需外接转运底座。

- ★可配急救监护专用包，防水抗震，可放置急救用品，便于野外携带和使用。

- 支持3/5/12导联ECG测量。

- 心率测量范围：成人15-300bpm，小儿/新生儿15-350bpm，分辨率±1bpm。

- 呼吸测量范围：成人0-120rpm，小儿/新生儿0-150rpm。

- 窒息报警范围：成人10-60s，儿童/新生儿10-20s，测量误差为±5s。

- 可选全球金标准的Masimo血氧，测量范围为1 ％～100％；在70％～100％范围内，成人/儿童测量精度为±2％（非运动状态下）、±3％（运动状态下），新生儿为±3％（非运动状态和运动状态下）。

- 具有灌注指数PI显示，帮助医生判断测量结果的可靠性。

- NIBP静态压力测量范围：0-300mmHg，精度±3mmHg。

- NIBP具有手动、自动、连续测量模式，具有整点测量功能，更符合临床记录习惯，提高护理效率。

- NIBP可选择初始充气压力，提升测量的精准性和患者的舒适性。

- ★支持中文手写输入。

- 具有按键背光灯功能。

- 支持标准界面、大字体界面显示。

- 内置大容量锂电池。

- 支持连接同品牌中央监护系统。

- 产品通过CE认证、CFDA认证。

##### 胰岛素泵技术参数：

|  | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 胰岛素泵控制芯片 | 胰岛素泵控制芯片≥4，保证胰岛素泵精确运行 |
| 2 | 马达组(Motor) | 原装进口马达组包含合金材质齿轮箱,编码器及马达复位开关 |
| 3 | 阻塞传感器 | 有,评估是否有输注阻塞或监测胰岛素剩余用量 |
| 4 | 屏幕显示 | 1.8寸双屏液晶屏 |
| 5 | 电池 | 7号电池1节 |
| 6 | 基础率(Basal Profiles) | 48段 |
| 7 | 背景灯（Backlight） | LED（液晶显示） |
| 8 | 键盘锁定功能(Botton lock) | 有 |
| 9 | 报警方式 | 声音和震动 |
| 10 | 报警记录(Alarm History) | 可回顾至少36次的报警，以及报警的时间和日期,电池报警5种 |
| 11 | 药物输注耗材 | 多种耗材供选择，皮下软针-有快速分离器便于病人检查，运动，洗澡 |
| 12 | 储药器(Reservoir) | 3ml |
| 13 | 安全检查 | 每10秒诊断系统自检1次，50多种独立的安全系统程序监视，每天数百万次。 |
| 14 | 马达位移精确度 | 误差在正负2%以内 |
| 15 | 胰岛素输注精度（Delivery accuracy） | <±5% |
| 16 | 基础率步长(Basal Increment) | 最小0.05u/h |
| 17 | 临时基础率(Temp Basal) | 0.5－24H ±1% 可调整 |
| 18 | 大剂量（Bolus） | 0.1－25U |
| 19 | 大剂量历史（Bolus History） | 最多24个 |
| 20 | 防水等级(Water resistant) | IPX-7 |
| 21 | 售后服务特点 | 有厂家技术代表及经销商提供双重售后服务保障 |

电动诊疗椅技术参数：

- 功能用途

多功能电动诊疗椅，采用人体工程学设计，适用于足科手术和足部日常检查。诊疗椅采用电动调节身体体位和腿、脚部位的姿态，使医生和患者在长时间的足部治疗和护理中保持舒服的体位。

- 技术参数

  - 控制电机：电动升降、倾斜座椅，抬升腿、脚部位。

  - 椅座升降范围：44～94cm电动可调。

  - 椅座倾斜范围：1°～15°电动可调。

  - 椅背倾斜角度：95°～172°电动可调。

  - 腿部控制：液压升降，方便病人的腿部扩展，双腿独立分开。

  - 扶手旋转角度：4°～208°手动可调，方便病人自由上下。

  - 脚托垂直活动角度：-89°～1.5°手动可调。

  - 脚托水平外展角度：0°～78°手动可调。

  - 脚托延伸长度：0～23.6cm手动可调。

  - 控制方式：脚踏开关或手控开关，三项升降控制，一键复位。

  - 急停开关：安全防护，一键断电。

  - 座椅平展尺寸：198×80×94cm。

  - 座椅重量：85kg。

  - 最大负载：135Kg。

  - 电气安全：I类BF，连续运行。

  - 输入电源：AC220V，50Hz。

  - 适配器输出：24VDC，6.6A。

  - 功率：160VA。