南宁市第二人民医院采购设备技术参数

亚低温治疗仪技术参数：

一、主要技术指标：

1、供电电源：a.c.220V±22V，50Hz±1Hz

▲2、输入功率：降温≤400VA;升温≤600VA

▲3、采用进口品牌压缩机

4、压缩机制冷量：≥800W

5、降温速度：≥1.5℃/min

6、噪声≤55dB(A)

▲7、体温设置：四档可选，分别为33℃～34℃、34℃～35℃、35℃～36℃、36℃～37℃

▲8、水温设置：四档可选，分别为4℃～10℃、10℃～15℃、15℃～20℃、35℃～40℃

9、具有复温功能

10、体温传感器测量范围：20℃～50℃，分辨率0.1℃，最高精度±0.1℃

11、水温传感器测量范围：0℃～50℃，分辨率0.1℃，精度±1℃

▲12、降温速度快，初次制冷时间：从25℃降至4℃不超过20min

13、使用单片机控制方式，可连续制冷/升温，自动控温

14、磁力泵流量：≥12L/min

15、外置注水口，缺水自动报警、传感器脱落报警

16、双向带自锁功能快速接头，无液体喷溅，方便操作。

16、具有电磁兼容性，通过EMC检测 ，抗电磁干扰能力强并不会对周围环境产生电磁干扰。

17、隔离变压器设计，真正实现与市电分离，保证病人安全。

18、大屏幕LCD液晶独立显示，方便夜间观察，液晶显示面板尺寸不小于230×115mm

二、适应症：

主要用于脑损伤患者及高热患者的物理降温治疗。

三、配置清单：

1、主机                 1台

2、降温毯               1套

3、降温毯防水套         2件

4、温度传感器           1套

5、保险管               2只

6、电源线               1条

7、地线                 1条

8、钥匙                 2把

除颤监护仪技术参数：

- 具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能。

- 整机带电极板、电池的重量不超过6kg。

- 除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。

- ★手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分20档以上，可通过体外电极板进行能量选择。

- ★除颤充电迅速，充电至200J<5s，最大能量大于达到300J。

- 未来可选配升级体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式。具备慢速起搏功能。

- 心电波形扫描时间>10s，扫描长度>100mm。

- 未来可选配升级血氧饱和度监护功能。

- 可充电锂电池，支持100次以上200J除颤。

- 具备生理报警和技术报警功能，通过声音、灯光等多种方式进行报警。

- 成人、小儿一体化电极板，可选配除颤起搏监护多功能电极片。

- 支持中文操作界面、AED中文语音提示。

- ★彩色TFT显示屏>6”, 分辨率640×480，最多可显示3通道监护参数波形，有高对比度显示界面。

- 50mm记录仪，自动打印除颤记录，可延迟打印心电，延迟时间>10s。

- 可存储24小时连续ECG波形，数据可导出至电脑查看。

- 符合除颤国际专用安全标准IEC60601-2-4:2002。

- 符合欧盟救护车标准EN1789:2007。

- 具备良好的防水性能，防水级别IP44。

- 具备优异的抗跌落性能，裸机可承受0.75m跌落冲击。

高频胸壁振荡排痰仪技术参数：

- 供电电源：	100-240V~，50/60Hz

- 振动频率：≤13Hz，控制精度±15%，调节步长1Hz，长按可以连续调节

振动压力：	0-5kPa以内，1-10级可调，调节步长1级，长按可以连续调节

*

- 定时时间：1-60分钟可调，调节步长1分钟，长按可以连续调节

- 人机交互界面：10.7寸操作界面，内嵌4.3寸单色高清LCD显示，中文导航式操作指引，多参数显示及可调（频率、压力、时间等）

- 患者紧急停止保护：通过手持开关实现患者自主的紧急停止保护

充气背心：	全胸充气背心采用倒V式设计，在确保患者有效咳嗽、咳痰时，避免对胃脘部的振荡；背心气囊可拆卸式设计，外层可干洗和机洗，洗后可与内层气囊重新组装

*

患者治疗信息存储：采用SD卡装置，可无限量存储患者处方等信息，方便日常治疗管理和开展科研项目

*

- 主机尺寸和质量：	≤15Kg，主机尺寸（长×宽×高）：350mm×240mm×240mm

# 监护仪技术参数：

# 1：整机要求：

1.1、一体化便携监护仪，整机无风扇设计。

1.2、配置提手,方便移动。

★1.3、≥10.4英寸彩色液晶触摸屏，分辨率高达1280*800像素或更高，≥8通道波形显示。

1.4、屏幕采用最新电容屏非电阻屏。

1.5、显示屏可支持亮度自动调节功能。

★1.6、屏幕倾斜10~15度设计，符合人机工程学，便于临床团队观察和操作。

1.7、可支持遥控器无线远程操作监护仪。

1.8、内置锂电池，插槽式设计，无需螺丝刀工具支持快速拆卸和安装。

★1.9、安全规格：ECG, TEMP, IBP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型。

1.10、监护仪设计使用年限≥8年。

1.11、监护仪清洁维护支持的清洁剂≥40种，在厂家手册中清晰列举清洁剂的种类。

1.12、监护仪主机工作大气压环境范围：57.0~107.4kPa。

1.13、监护仪主机工作温度环境范围：0~40°C。

1.14、监护仪主机工作湿度环境范围；15~95%。

1.15、防水等级≥IPX2，提供机器标贴

1.16、整机抗跌落设计通过0.75米6面跌落测试。

2：监测参数：

2.1、配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏

★2.2、心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能。

2.3、心电算法通过AHA/MIT-BIH数据库验证。

2.4、心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s和50 mm/s。

2.5、提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示，提供参考片段和实时片段的对比查看。

2.6、支持≥20种心律失常分析,包括房颤分析。

2.7、QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms。

2.8、支持升级提供过去24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc统计结果。

2.9、提供SpO2,PR和PI参数的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。

2.10、支持指套式血氧探头，IPX7防水等级，支持液体浸泡消毒和清洁。

2.11、配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。

★2.12、提供手动，自动，连续和序列4种测量模式，并提供24小时血压统计结果，满足临床应用。

2.13、无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmHg，舒张压10~250mmHg，平均压15~260mmHg。

2.14、提供辅助静脉穿刺功能。

3：系统功能：

3.1、★支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求，产品用户手册提供报警限自动设置规则。

3.2、支持肾功能计算功能，提供界面截图。

3.3、具有图形化技术报警指示功能，帮助医护团队快速识别报警来源。

3.4、支持≥120小时趋势图和趋势表回顾，支持选择不同趋势组回顾

3.5、≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值

3.6、≥1000组NIBP测量结果

3.7、≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾

3.8、支持48小时全息波形的存储与回顾功能

3.9、支持监护仪历史病人数据的存储和回顾，并支持通过USB接口将历史病人数据导出到U盘。

3.10、支持RJ45接口进行有线网络通信，和除颤监护仪一起联网通信到中心监护系统。

3.11、支持监护仪进入夜间模式，隐私模式，演示模式和待机模式。

★3.12、可升级配置临床评分系统，如MEWS（改良早期预警评分）、NEWS（英国早期预警评分），可支持定时自动EWS评分功能。

3.13、提供心肌缺血评估工具，可以快速查看ST值的变化。

★3.14、提供计时器功能，界面区提供设置≥4个计时器，每个计时器支持独立设置和计时功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择。

3.15、支持格拉斯哥昏迷评分（GCS）功能。

★3.16、动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示，帮助医护人员快速识别异常趋势信息。

3.17、提供屏幕截图功能，将屏幕截图通过USB接口导出到U盘

注射泵技术参数：

- 注射器规格：可自动识别5 mL 、10mL、20mL、30mL、50mL的注射器

★内置29种注射器品牌，自定义一种，满足多科室需要

- 输注量范围：0ml～9999ml，＜1000ml以0.1ml步进，＞1000ml以1ml步进

- ★流速范围：

5ml注射器： 0.1 mL/h～100mL/h

10mL注射器：0.1 mL/h～300mL/h ；

20mL注射器：0.1 mL/h～600mL/h；

30mL注射器：0.1 mL/h～900mL/h；

50mL注射器：0.1 mL/h～1300mL/h，

可按0.1mL/h递增或递减

- 流速误差：±2%

- 快速输注：

5ml注射器：100 ml/h

10ml注射器:100 ml/h ~300ml/h

20ml注射器:100 ml/h ~600 ml/h

30ml注射器:100 ml/h ~900 ml/h

50/60ml注射器:100 ml/h ~1300 ml/h

- 注射模式：简易模式、速度模式、时间容量模式、体重模式

- 运行界面显示：速度、累积量、注射器规格和品牌、运行状态、剩余时间、预制量、阻塞等级

- 丸剂量范围：1ml-20ml 可设

- 保持静脉开放（KVO）速度：0.1-1ml/h，速度可调

- 报警功能：外接电源掉电报警、电量不足报警、电机异常、电池耗尽、备用电池欠压报警、注射泵管道阻塞报警、接近注射完成报警、注射器脱落报警、注射完成报警、速度异常、操作遗忘、安装错误

- 其他功能：

自检功能：开机时自动检测关键部件，存在异常时报警或提示用户

快速输注：运行过程中可实现按量快速给药

交直流自动切换：当外接交流断电时可以自动切换到内部电池

时间输注：可以预定时间输注，输注泵按照用户输入的时间自动换算为流速

★无线监护：可以与我公司监护系统相连（选配）

注射器自动识别功能

★各个通道可拆可分，并自带卡槽，无需任何辅助性条件组合成多道注射泵

- 内置电池工作时间：电池充足电的情况下，30ml/h注射流速，可连续工作约5小时

- 阻塞压力范围：高中低档可选，分别为：0.02Mpa-0.07 Mpa，0.05Mpa-0.10 Mpa，0.08Mpa-0.14Mpa

- 电源电压：交流输入：AC220V/ 50Hz，内部电池：DC9.6 V～DC10.1V

- 功耗：≤18VA

- 外形尺寸(mm)：245(长)×120（宽）×115（高）

- 重量约2kg

- 安全分类I 类、带内部电源的BF型普通设备，防水等级：IPX3

- 工作环境：环境温度： 5℃～40℃相对湿度：20%～90%大气压力：700 hPa -1060hPa

- 存储环境：包装好的注射泵贮存在相对湿度不超过93%（无凝露），无腐蚀性气体通风良好的室内，且室内温度条件为：-20℃～+55℃，大气压为700hPa～1060hPa