南宁市第二人民医院采购设备技术参数

| 全自动免疫印迹仪技术参数： |
| --- |
| 1、主机 |
| 显示器： | 4.3寸彩色液晶显示器 (LCD)屏，5行，每行各60个字符 |
| 按钮： | 8键按钮 |
| 机身接口类型： | USB接口1个，RS232接口1个 |
| 存储的检测流程数： | 最多 20 |
| 每个检测的步骤： | 最多 14 |
| 条带数： | 最多50条 |
| 温育槽： | 50槽，塑料，一次性使用 |
| 振荡方式： | 摇摆，三种速度可选 |
| 分液管道数： | 6 |
| 分液体积： | 0.5-100ml，调节精度0.1 ml |
| 分液准确度： | ＜±10% |
| 分液重复性： | 重复性偏差小于5% |
| 液体残留量： | 液体残留量应小于20μL |
| 试剂瓶容量： | 4 x 100 ml，1 x 250 ml，1 x 500 ml，1 x 960 ml |
| 溢流瓶： | 250 ml |
| 废液瓶： | 5000 ml |
| 2、功率 |
| 输入： | 220VAC, 50/60Hz |
| 功率： | 40VA |
| 3、物理数据 |
| 主机尺寸： | 900 mm × 500mm × 530mm（长度×宽度×高度） |
| 主机重量： | 40 kg |
| 印迹法判读软件 |
| 功能参数 |
| 方法学 | 适合于:欧蒙印迹法、EUROLine-WB、免疫印迹法 |
| 检测项目 | 可用于自身抗体、病原体血清学和变态反应性疾病的血清学检测 |
| 原理 | 可完全自动鉴别抗原带的位置、定量测定阳性带着色的深浅和判 定带的特异性 |
| 结果保持与存档 | 对所有数据的管理和存档可完全实现自动化 |
| 定标 | 可定期对连接的扫描设备进行定标 |
| 软件配置参数 | 所有膜条的图像和数据都可进行电子存档(不需保存具有潜在传染性的膜条) |
| LIS链接 | 支持连接多种LIS系统，可输出文本格式文件和（或）BMP格式图 片 |
| 图文报告 | 用户可自定义报告模板，输出彩色图文报告，且可不借助于LIS系统独立发送、打印报告 |

皮肤分离仪主要技术参数：

主要技术参数：

- 最大取皮面积：72CM2

- 负压控制：范围 -25KPa~-75 KPa          测量显示误差 ≤1.5 KPa

报警 -80 KPa                 控制波动精度 3KPa±0.2KPa

3、温度控制：范围 38℃~44℃               测量显示误差 ≤1.5℃

报警 47℃                    控制波动精度 1℃±0.2℃

4、转速控制：范围 10000转/分~33000转/分   报警 35000转/分

5、环钻内径：0.8mm-1.2mm螺纹270°开口

6、计时范围：0min-180min

7、噪    音：≤50dB(A)

8、电    源：AC220VA±10V、50Hz±1 Hz

9、额定功率：130W

10、体积净重：63X63X105CM3 、30kg

国内唯一独有的特点：

- 机箱一次性模具成型，材质更好，美观耐用，设计人性化。

- 进口双负压系统，功率大、噪音小、负压范围宽、精度高、二十四小时无故障工作。

- 分离头吸杯（壳体）采用进口高分子材料，坚固耐用、透明度高、便于术中观察。

- 进口打磨机和环钻机转速可达33000转/分，数字化芯片控制，转速可即时显示。

- 装配液晶显示屏，能显示传统的负压、温度、速度外，还拥有各路计时显示功能。

- 真正意义上的全数字化控制，手术各项参数在术前、术中实时直接可调。

- 可开展环钻提取术和微环境移植术，对各类瘢痕、痘坑痘坑、妊娠纹、白癜风等均有很好的效果。

紫外线治疗仪技术参数：

1、★紫外线辐射波长：254nm±3nm

2、★紫外线辐射强度：

体腔灯管强度（直光导抵近照射）12mW/cm2,，误差±20%。

体表灯管强度（灯管距照射部位3厘米）20 mW/cm2，误差±20%。

- ★治疗计时范围：(秒）

体腔辐照器：0.1~125.0

体表辐照器：0.1~75.0

4、★治疗剂量和治疗时间自动换算。

5、★5寸彩色触摸液晶屏显示。

6、★体表照射器反光板配置。

7、★照射器配置：配备多种照射器；大体表照射器（标配）、体腔照射器（标配），并可根据临床需要订制体腔专用光导（标配3支）、小体表照射器。

8、★发光体的极性：双热阴极技术，技术更先进，治疗时无需预热既可以达到比较高的强度，工业通用性强。

9、★人民军医出版社《实用理疗技术手册》推荐机型。

10、语音提示：治疗结束蜂鸣提示。

11、治疗时间过量报警：操作系统自动控制过量保护功能。

12、照射器降温保护：治疗状态下，体腔手柄过温度保护。

13、功率：≤60VA。

14、安全类型：Ⅰ类B型。

15、熔断器：F1A L250V(2只)。

16、使用条件：

环境温度：5℃ ～ 40℃

相对湿度：≤85%

电源：～220V/50Hz

手术器械技术参数:

| 产品名称 | 规格 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 椎板咬骨钳 | 220×3×110° | 有效长度为220mm，头部宽度3mm头部角度为110°由符合GB/T1220-2007中规定的32Cr13Mo或40Cr13Mo材料制造。钳身由头部至50mm内46-55，其余≥40；盖板由头部至50mm内47-56，其余≥40；撑簧40-52；左钳柄≥32。椎板咬骨钳的耐腐蚀性能(按YY/T0149-2006沸水试验法）应不低于b级。 |
| 椎板咬骨钳 | 260×1.5×110° | 有效长度为260mm，头部宽度1.5mm头部角度为110°由符合GB/T1220-2007中规定的32Cr13Mo或40Cr13Mo材料制造。钳身由头部至50mm内46-55，其余≥40；盖板由头部至50mm内47-56，其余≥40；撑簧40-52；左钳柄≥32。椎板咬骨钳的耐腐蚀性能(按YY/T0149-2006沸水试验法）应不低于b级。 |
| 椎板咬骨钳 | 260×2.0×110° | 有效长度为260mm，头部宽度2mm头部角度为110°由符合GB/T1220-2007中规定的32Cr13Mo或40Cr13Mo材料制造。钳身由头部至50mm内46-55，其余≥40；盖板由头部至50mm内47-56，其余≥40；撑簧40-52；左钳柄≥32。椎板咬骨钳的耐腐蚀性能(按YY/T0149-2006沸水试验法）应不低于b级。 |
| 髓核钳 | 260×3.0 直头 | 有效长度为260mm，刃口宽度为3.0mm，由符合GB/T1220-2007中规定的32Cr13Mo或40Cr13Mo材料制造。其耐腐蚀性能(按YY/T0149-2006沸水试验法）应不低于b级。钳身头端50㎜以内的硬度在HRC46-55之间，其余的硬度≥40，钳头的硬度在HRC47-56之间，左钳柄的硬度不低于HRC32，撑簧硬度在HRC40-52之间。其耐腐蚀性能(按YY/T0149-2006沸水试验法）应不低于b级。 |
| 骨刮匙 | 300×2 前弯15° | 全长300mm头部宽度为2mm，角度为15°，其由符合GB/T1220-2007中规定的32Cr13Mo或40Cr13Mo材料制造。经热处理后，其头部的硬度为HRC42-52。其的耐腐蚀性能应不低于b级。 |
| 骨刮匙 | 300×3 前弯15° | 全长300mm头部宽度为3mm，角度为15°，其由符合GB/T1220-2007中规定的32Cr13Mo或40Cr13Mo材料制造。经热处理后，其头部的硬度为HRC42-52。其的耐腐蚀性能应不低于b级。 |
| 带钩带槽神经剥离子 | 颈椎 | 全长270mm，其由符合GB/T1220-2007中规定的32Cr13Mo或40Cr13Mo材料制造。经热处理后，其零部件的硬度为HRC42-52。其耐腐蚀性能应不低于b级。 |
| 手摇式颈椎牵开器 | 30/40/50/60*24mm | 全长132mm，，牵开片有4种长度，分别为30mm、40mm、50mm、60mm。其采用符合GB/T1220-2007中规定的20Cr13或30Cr13等材料制造。经热处理后，除了齿轮齿条硬度为HRC45～55，其它硬度均在HRC42～50之间。其耐腐蚀性能应不低于b级。 |
| 椎板咬骨钳 | 260×3.0×130° | 有效长度为260mm，头部宽度3mm头部角度为130°由符合GB/T1220-2007中规定的32Cr13Mo或40Cr13Mo材料制造。钳身由头部至50mm内46-55，其余≥40；盖板由头部至50mm内47-56，其余≥40；撑簧40-52；左钳柄≥32。椎板咬骨钳的耐腐蚀性能(按YY/T0149-2006沸水试验法）应不低于b级。 |
| 椎板咬骨钳 | 260×4.0×130° | 有效长度为260mm，头部宽度4mm头部角度为130°由符合GB/T1220-2007中规定的32Cr13Mo或40Cr13Mo材料制造。钳身由头部至50mm内46-55，其余≥40；盖板由头部至50mm内47-56，其余≥40；撑簧40-52；左钳柄≥32。椎板咬骨钳的耐腐蚀性能(按YY/T0149-2006沸水试验法）应不低于b级。 |
| 髓核钳 | 260×4.5 直头 | 有效长度为260mm，刃口宽度为4.5mm，由符合GB/T1220-2007中规定的32Cr13Mo或40Cr13Mo材料制造。其耐腐蚀性能(按YY/T0149-2006沸水试验法）应不低于b级。钳身头端50㎜以内的硬度在HRC46-55之间，其余的硬度≥40，钳头的硬度在HRC47-56之间，左钳柄的硬度不低于HRC32，撑簧硬度在HRC40-52之间。其耐腐蚀性能(按YY/T0149-2006沸水试验法）应不低于b级。 |
| 髓核钳 | 260×4.5 弯头 | 有效长度为260mm，刃口宽度为4.5mm，由符合GB/T1220-2007中规定的32Cr13Mo或40Cr13Mo材料制造。其耐腐蚀性能(按YY/T0149-2006沸水试验法）应不低于b级。钳身头端50㎜以内的硬度在HRC46-55之间，其余的硬度≥40，钳头的硬度在HRC47-56之间，左钳柄的硬度不低于HRC32，撑簧硬度在HRC40-52之间。其耐腐蚀性能(按YY/T0149-2006沸水试验法）应不低于b级。 |
| 骨刮匙 | 300×4 前弯15° | 全长300mm头部宽度为4mm，角度为15°，其由符合GB/T1220-2007中规定的32Cr13Mo或40Cr13Mo材料制造。经热处理后，其头部的硬度为HRC42-52。其的耐腐蚀性能应不低于b级。 |
| 薄型骨刀（六角柄） | 240×10 | 全长240mm，头宽10mm，头部有锋利的刃口，其由符合GB/T1220-2007中规定的30Cr13、32Cr13Mo、40Cr13材料制造。经热处理后，头部的硬度为HRC45-56，其耐腐蚀性能应不低于b级。 |
| 带钩带槽神经剥离子 | 腰椎 | 全长270mm，其由符合GB/T1220-2007中规定的32Cr13Mo或40Cr13Mo材料制造。经热处理后，其零部件的硬度为HRC42-52。其耐腐蚀性能应不低于b级。 |
| 双向牵开器 | 双向型 | 双向牵开器有两种钩深分别为50mm和60mm，其由符合GB/T1220-2007中规定的32Cr13Mo或40Cr13Mo材料制造。经热处理后，其零部件的硬度为HRC42-52。其耐腐蚀性能应不低于b级。 |