南宁市第二人民医院采购设备技术参数

尿道膀胱镜技术参数：

- *内窥镜镜体全部采用进口不锈钢管；

- *窥镜采用德国光学玻璃、光钎、光锥；

- *采用柱状透镜专利技术，图像清晰、视场明亮；

- 带有方向标，蓝宝石镜头，永不磨损；

- 不锈钢水阀，彻底根除了水阀维护繁琐，易损坏的弊病；

- 操作器手轮配有拨板起落指示标；

- *旋锁式可与STORZ产品互换使用；

- *内窥镜可承受低温等离子消毒；

- 可选购耐高温高压消毒内窥镜。

技术参数：

镜体外径：Ø4mm      镜体长度：302mm

视向角：0°、30°、70°

视场角：60°        角分辨力：2.40C/（°）

有效景深：5mm-100mm

目镜罩外径：Ø32mm

光缆接头外径：Ø10mm

插入鞘套规格：15.5Fr、19.8Fr、21Fr、22.5Fr

插入工作长度：≥220mm

手术器械规格：7Fr×370mm

光缆：配有转换接头可与WOLF、STORZ光源连接

光缆接头可与STORZ、OLYMPUS、WOLF、ACMI光缆连接

与医用电气设备互连使用的安全要求应全项符合GB9706.1、GB9706.19的要求。

智能显示终端技术参数：

- （一）功能特性：

- 专业医用显示屏：8M/16bit,符合DICOM3.14标准

- 循环切换观片模式：可看电子影像和实体胶片影像，可一键切换观片模式

- 可做影像实施对比：一键分屏，做电子影像和实体影像的实时对比，提高医生阅片效率和准确性

- 可触摸一体化电脑：55寸、电容10电触控、自带OPS

- 肢体隔空控制：可通过肢体，隔空控制影像调节窗宽床位、影像大小、灰阶等

- （二）技术参数：

- ★弹性片夹：支持查看实体胶片的辅助工具

- ★支持聚光灯、放大镜、标注、数字激光、空中飞鼠、调节影像放大缩小灰阶等

- ★支持电容识别 10点触摸

- ★支持一键白屏功能：可在机器上直接查看患者做的CT\MI\DR实体胶片的检查结果。

- ★支持一键分屏功能：一键二分屏，一半可以看实体胶片，一半可以看电子胶片，图像可以做对比，支持四分屏

- ★屏幕尺寸：55英寸

- 显示器外观：圆角铝合金外观，全金属屏蔽结构，有效防止外界电磁干扰，无辐射。

- ★分辨率：3840×2160

- 可视区域图像大小（mm）：1208.6（H）×679.4（V）

- 像素点（mm）：0.315×0.315

- 可视角度（mm）：178(L)x178(R)

- 响应时间 ：8ms

- 亮度（nits)：500 cd/㎡

- 对比度：1400:1

- ★灰阶度（bit）：16Bit

- 色彩：10.7亿色

- ★触摸方式：用手或触控笔等导体接触操作

- 触摸反应速度：<3ms

- 触摸接口：USB

- 操作系统：支持Windows 7/10

- ★信号接口：HDMI1.4x3，HDMI2.0x1，DP1.2x1，耳机输出x1

- ★分屏显示功能：物理四分屏，即整屏分割成四画面，每个画面由独立的信号通道支持，可实现画中画。

- 菜单语言选择：中文/英文

- 交互式电子白板功能：支持书写、擦除、标注（文字或线条标注、尺寸和角度标注）、绘画、对象编辑、格式保存、漫游、拖动、放大、聚光灯、屏幕捕获、画面保存、屏幕录像和回放、手写识别、键盘输入、文本输入。

- ★GAMMA选择：Gamma 1.8,2.0,2.2,2.4,2.6/DICOM

- ★OPS电脑：CPU：I5-8400T，内存：8G DDR4，存储：256G SSD，显卡：GT1030-2G 蓝牙模块

- 音视频输出音箱音视频输出：左右声道输出,内置8Ω/3W喇叭

- 色温管理：9300/6500/用户

- 防护玻璃：钢化玻璃

- 配件：遥控器、支架

★质保期：3年

医用冷藏箱技术参数：

一、用  途：用于医疗行业冷藏药品的专业冷藏设备，也可用于储存生物制品、疫苗、药品、试剂等，适用于药房、制药厂、医院、疾病预防控制中心、社区卫生服务中心、各类实验室等。

二、主要指标:

2.1、工作条件：环境温度16-32℃，环境湿度：20-80%，电压：220V±10% ， 频率50±1Hz。

2.2、样式：立式，单门。

2.3、有效容积：330L。

2.4、外部尺寸(宽*深*高mm)：620*592*1937。

2.5、内部尺寸(宽*深*高mm)：524*475*1378。

2.6、净重/毛重（KG）：76/81。

*2.7、双层透明保温玻璃门，电加热门体防凝露设计，80%湿度环境下无凝露。

2.8、箱体配锁，防止随意开启。

2.9、底部配置4个万向脚轮（带锁止功能），方便箱体移动安放。

2.10、箱体材料为优质结构钢板，经先进防腐磷化喷涂工艺，内壁为喷涂铝板材质。

*2.11、箱内横排配有LED照明功能，使箱体内部一目了然。

*2.12、5个优质钢丝浸塑搁架，分类存取物品更方便，且易于清洗。

2.13、采用名牌高效压缩机，无氟环保制冷剂，节能高效。

*2.14、左侧标配1个测试孔，方便用户监控箱内温度。

2.15、控温：高精度电脑温度控制系统；箱体内置精密温度传感器，控温精确稳定；智能控制风扇强制冷气循环系统，确保箱体内部温度均匀性。

2.16、高亮度数码显示，在2～8℃范围内任意设定，温度显示精度0.1℃。

*2.17、完善的声光报警功能：具有高温报警、低温报警、传感器故障报警、开门报警等多种声光报警功能，物品存放更安全。

2.18、门开风扇电机停止运行，门关风扇电机自动开始运行。

*2.19、冷凝水自动蒸发，操作简便，无需手动倒水。

离心机技术参数：

用途：淋巴球清洗用转子：分离、清洗HLA检查的淋巴细胞、培养细胞等分离、精制等。

红血球清洗用转子：血球清洗（冷冻试验）、交叉合适性试验、血液检查等。

- 用1台机器就可以完成HLA检查的淋巴细胞清洗及冷冻试验的红血球清洗。

- 淋巴细胞清洗和红血球清洗2种转子可选配,而且管架的交换非常简单方便。

- ★只需大概3秒钟，就能准确的分离血小板中的凝血酶。

- 离心力（转速）和时间数据可记忆设定，方便操作。

- 因加速、减速时间极快，从而缩短检查的时间。

- ★每一试管有弹簧夹具，可保证试管在倾倒液体时不会掉下。

- ★程序选择：在操作面板有三个专用程序的快捷键，并且转速、离心力、离心时间已设定好，可直接使用。

- ★淋巴球清洗用转子最大转速≥4700rpm

- 淋巴球清洗用转子最大离心力 ≥2000×g

- 淋巴球清洗用转子最大处理量≥0.25ml～1ml×12支

- ★红血球清洗用转子最大转速≥3100rpm

- 红血球清洗用转子最大离心力≥1000×g

- 红血球清洗用转子最大处理量≥长度65-80mm,外径10～13mm玻璃管×12支

- 离心机速度控制方式采用按键式,可根据不同的实验要求，一键完成实验离心；离心时间具有标准设定时间，也可变范围调整； IC定时自动开关，更方便日常操作。

- ★离心机门盖设计呈半透明状，可实时观察离心机腔内工作状态，同时方便测定转速。

- 电压、电流： 220-240V，50/60Hz, 0.4A; 耗电量 ≤ 56W

- 尺寸  23（W）×27（D）×25（H）cm、重量≤10kg

- 配置要求:主机一台,红血球转子一个。

离心机技术参数：

- 微机控制、直流无刷电机驱动、运行平稳、宁静。

- 运行中可随时更改参数、无需停机。

- 自动计算及设置离心RCF值，专用RCF键，可随时观察。

- 倒计时时间小于一分钟时以秒显示。

- 故障自动诊断系统，检测超速、转速丢失等故障，提供一起安全性能。

- 最高转速：12000r/min

- 最大容量：36根毛细管

- 转速精度：±30/min

- 定时范围：1min～99min

- 整机噪声：< 62dB(A)

- 电源：AC220V±22V 50Hz 5A

- 整机功率：300W

- 外形尺寸：320×370×235mm(L×W×H)

- 重量：19kg

注射泵技术参数：

1.自动识别注射器：规格为5ml、10ml、20ml、30ml、50ml所有符合标准的注射器；

2. 9种输液模式可选择：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、首剂量模式、序列模式、TIVA模式、微量模式、级联模式；

3.具有V2.2.0驱动模块，可与输注工作站输血泵（输液泵）实现无缝输液；

4.具有三种快进方式：手动快进、半自助快进、自动快进；

5.速率范围：0.1-2000ml/h，以0.1ml/h递增；

6.注射总量显示范围:0.0-99999.9ml，以0.1ml/h递增；

7.5注射精度：≤±2％、机械精度：≤±1％

8. KVO速度：0.1-5.0mL/h可调；

9.可以选择11档阻塞级别，并且可以显示管路的压力状态；

10.分低、中、高三级报警，并分别以声光提示，同时显示具体报警信息；

11.触摸屏操作，全中文显示，方便快捷的人机操作界面；

12.更改速度时完全不需要中断输液；

13.具备字体放大功能：运行时可一键放大显示输液速度字体倍数，最多三倍。

14.具备注射精度校正功能：用户可自定义其他符合标准的注射器；

15.报警：注射将完成（残留量）、注射器推空、注射完成、注射阻塞、电池电量低、电池电量严重短缺、无电池、无外部电源、注射器无法识别、推头安装不正确、注射泵自检和运行过程故障自动诊断报警、遗忘操作；

16.能够存储、回放≥1000组历史信息记录；

17.界面背景颜色：可选择7种颜色界面风格，用于区分不同的药物危重等级。

18.夜间模式：可自动降低亮度和报警音量，时间段可调；

19.可选配内置无线网络模块，可与静脉输注中央工作站连接；

20.外形尺寸：244（W）×74（H）×164（D）mm

21.重量：1.6kg(含锂电池）