南宁市第二人民医院采购设备技术参数

耳鼻喉器械技术参数：

| 序号 | 产品名称参数 |
| --- | --- |
| 1 | 五官科吸引管1.5 mm, 75 mm |
| 2 | 耳异物钳(70mm) |
| 3 | 耵聍钩20mm |
| 4 | 止血钳16mm直全齿 |

监护仪技术参数：

| 产品名称 | 科室技术参数需求 |
| --- | --- |
| 病人监护仪 | - 监护参数 心电（ECG）、呼吸(RESP)、无创血压(NIBP)、血氧饱和度(SpO2)、脉搏(PR)、双通道体温(TEMP) - 显示 - 屏幕尺寸：10.4英寸彩色显示屏，分辨率：800×600 - 支持同屏显示11道波形 - 可根据医护人员临床观察需要自由组合4个参数和波形进行大字体显示功能，大字体界面支持NIBP多组回顾、对比，使得医护人员可以全方位、远距离清晰观察 - 具有呼吸氧合图观察界面，同步显示心率、呼吸、血氧饱和度参数，准确反映患者三个参数间的关联反应，帮助医生准确作出判断 - 具有短趋势共存界面显示，方便同屏查看实时数据及趋势 - 主界面上支持“进入趋势图回顾界面”、“进入趋势表回顾界面”、“快速接收一名病人”、“进入呼吸氧合界面”、“夜间模式”等多种快捷键操作，且可根据不同医护人员使用习惯选择是否在主屏幕显示快捷键列表 - 支持待机模式、夜间模式、演示模式、隐私模式等 - 数据存储、回顾 支持机内存储＞7G数据,1G存储空间的数据存储量如下： - 90小时连续参数数据 - 至少68000组NIBP数据 - 至少4500组生理报警事件 - 至少4500组心律失常事件 - 90小时全息波形 - 具备USB数据接口，可选配U盘实现监测数据存储容量扩充 - 性能特点 - ★标配触摸屏，使操作更加便捷，提高医护人员的工作效率 - 具备触摸屏锁屏功能，防止外界干扰因素影响监护仪的工作状态 - 支持七道心电波形同屏显示、心电波形级联 - ★心电增益有：1.25mm/mv (×0.125), 2.5 mm/mv (×0.25), 5 mm/mv (×0.5),10 mm/mv (×1), 20 mm/mv (×2), 40 mm/mv (×4),自动增益，多种选择，满足临床需求 - 共模抑制比：弱滤波>95dB，监护、强滤波>105dB - ★ST段分析功能：在强滤波、监护、弱滤波模式下，均支持进行ST段分析，保证各类病人监护安全 - 标配一体式挂床提手，便于转运监护时挂床安装 - 具有待机功能，暂时停止所有监护操作，节省功耗．退出该状态，就可立即进行监护 - 具有脉搏调制音，通过心跳声音的音调变化来判断血氧饱和度的高低变化,使医护人员从听觉中获取病人生命体征 - 支持选配条形码扫描枪，方便快速录入病人信息 - 具有护士呼叫功能，能够把病人信息报警直接传递到护士站 - 声光双重三级报警 - 技术报警和生理报警有各自的报警指示灯及报警颜色，有利于医护人员远距离辨识报警情况（2个独立的报警指示灯） - 可在同一界面设置所有参数的报警上下限，有效提高医护人员的工作效率 - 可选配美国伟康旁流/主流呼气末二氧化碳, 旁流呼吸末二氧化碳抽气速率低至50ml/min，适用于呼吸微弱的病人，不再需要传统的脱水瓶 - ★可选配美国伟康旁流/主流呼气末二氧化碳,即插即用，无需用户设置，软件自动识别和加载应用 - 内含NIBP防尘阀设计，减少气路障碍，有效延长泵使用寿命，提高测量准确性 - 支持选配无线联网功能，实现无线\有线等混合方式联网 - 可选配三通道内置热敏打印机 - 标配可拆卸充电锂电池，具有RJ-45网络口、辅助输出接口、VGA外接显示器接口、USB口、防盗锁孔、电源线卡扣（防止电源脱落） |