南宁市第二人民医院采购设备技术参数

医用低温保存箱技术参数：

一、功能描述：保存病毒、病菌、红细胞、白细胞、皮肤、骨骼、精液、生物制品、远洋制品、电子器件、特殊材料的低温试验等，适用于血站、医院、防疫站、科研院所、电子化工等企业实验室、生物医学工程研究所，远洋渔业公司等

二、技术要求及配置：

2.1、工作条件：环境温度10～32℃，电源220V/50Hz

2.2、样式：立式

2.3、有效容积=388L

*2.4、外部尺寸： 812*980*1980mm，箱体设计宽度为725mm，适合进入门宽750mm以上门；

*2.5、内部尺寸：465*716*1310mm，内胆材质为彩色涂层电锌钢板

2.6、净重/毛重（KG）：255/286Kg

2.7、整机装箱量300个冻存盒，整机样本量提升至30000份（10*10）；

2.8、温度控制：微电脑控制，温度数字显示，,箱内温度-40℃~-86℃可调，超温报警，断电记忆；

*2.9、安全系统：多种故障报警（高低温报警、传感器故障报警、门开报警、冷凝器脏报警、电池电量低报警）；两种报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警）；多重保护功能（开机延时保护可设定时间、显示面板密码锁功能）；所有部件独立接地；

*2.10、显示：LED显示屏，可显示箱内温度，设定温度，环境温度，输入电压。能设定高低温报警和箱内温度，具有故障提示预警功能。

*2.11、采用HC制冷系统，节能环保，需明确所使用制冷剂的名称及装入量，且可燃制冷剂灌注量符合国家安全标准,灌注量不能高于150g。

*2.12、门：外门1个，内门2个；发泡结构内门，有效保温，最大限度避免打开外门后，冷量泄露。可调节搁架，便于物体存放； “创新式”一体式外门门锁手把设计，；紧凑式脚轮设计，灵活方便； 不锈钢内门手把，结实耐用。

*2.13、外门四层，内门一层，共5层密封结构设计：采用耐腐蚀的橡胶材料，抗菌性能优越，加宽、多层密封条设计，密封性更好；气囊结构设计保温更好。发泡内门密封性更好，存取物品温度回升小；

*2.14、隔热层：VIP航空隔热真空保温材料+无氟发泡剂，保温效果好。

*2.15、创新双级复叠碳氢制冷系统设计，选用HC制冷剂，含氟为0，绝对环保。

*2.16、进口SECOP压缩机，质量更可靠，EBM进口低噪音，节能风机，提高系统安全性和可靠性；

*2.17、搁架可调，方便用户存储物品，宽气候带设计，适合10℃到32℃使用；可选配温度记录仪和冻存架、冻存盒、远程报警功能；

*2.18、双锁结构设计,自带暗锁，每个锁配带4把钥匙，同时可用挂锁，保证用户存储物品安全性，既安全又可靠。

*2.19、双测试孔设计，方便用户实验使用和监控箱内温度；

*2.20、可选配网络接口，选配同品牌智能温度记录仪、冷链安全监控系统，全程监控并记录冷链设备运行状态，并短信报警；

*2.21、可选配样本资源管理信息化系统；规范、便捷管理样本；

*2.22标配USB模块，可同步记录箱内实际温度、设定温度、高低温报警温度、输入电压、环境温度等数据10年以上。

*2.23、25℃环温时，降温速度≤5小时

*2.24、整机运行功率600W,

*2.25、25℃环温时，国家第三方权威结构认证单日耗电量小于8.0KW.h/24h，同容积段世界第一，并通过了国家电子电器安全质量监督检验中心检验，同时产品获得国家唯一的节能认证和环保认证。

*2.26、整机温度均匀性号，箱内每层5点（四角及中心），整机多于20点测试，最高温度与最低温度的差≤±4℃，确保存储的样本温度均匀。并通过了国家电子电器安全质量监督检验中心的检验.

*2.27、自动加热门体平衡孔设计，彻底解决短时间内连续多次开门，不用等待。

*2.28、标配5V冷链供电系统，专门为冷链采集模块供电，避免外部供电杂乱、触电风险。

*2.29、公司通过ISO9001、ISO13485、ISO14001认证、GB/T28001认证；获得医疗器械生产企业许可证，产品具有医疗器械注册证。

2.30、提供同类产品的省内用户名单。

三、售后服务及其他：

3.1 维修：

3.1.1 设备验收合格后整机保修叁年,终身维修。

3.1.2 维修响应时间为24小时内到院排除故障。

3.2 培训：免费提供操作培训和维修培训。

四、安装及验收要求：

4.1安装地点：业主制定地点。

4.2安装完成时间：接用户通知后7天内全部调试完成。

4.3安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准。

4.4验收标准：应与产品原始样本技术资料及标书技术文件一致，应符合我国有关技术规范和技术标准。