南宁市第二人民医院采购设备技术参数

粪便处理分析系统技术参数：

一、配置要求：

1、设备用途：检验科用于粪便样本检测。

2、系统配置:

2.1系统主机：样本架式轨道循环上样系统、样本性状自动摄像系统、多步骤气动样本稀释混匀系统、三通道自动聚焦显微镜摄像系统、恒温孵育系统、金标卡自动检测系统、自动废物回收系统、全方位故障报警系统。

2.2配套样本采集管、金标卡专用保存箱、试剂等。

2.3专用图文处理电脑工作站。

3、所配软件为该机型的最新版本。

4、提供所投产品的详细技术参数资料、彩图。

5、配置图形自动识别软件。

- 二、主要技术参数及要求：

- 1、系统功能要求：样本采集后运送、检测、回收全过程封闭。

2、检测项目： 全自动实现样本颜色与性状拍照与结果自动判读；样本有形成分（细胞、食物残留、细菌、病毒、寄生虫虫体及虫卵、结晶与其它颗粒等）显微镜检拍照与结果自动判读；样本免疫学项目（粪便隐血、转铁蛋白与其它蛋白、幽门螺杆菌、腺病毒、轮状病毒等）免疫层析法（含金标法）检测与结果自动判读。

3、检测速度： 80标本/小时，配备三通道计数池；

4、样本采集管要求：全封闭设计，具有内外定位装置，可进行两端穿刺加注或吸样，吸样针倒置上穿定量吸样；

5、进样方式：样本架循环轨道式进样，急诊和常规标本随到随检，具备无限制样本处理能力，一次进样≥50个；

6、样本性状摄像单元：高清CMOS摄像头，性状照片能储存与调用，并方便检验医生调阅判断；

7、样本稀释混匀过滤单元：自动穿刺注入稀释液稀释，并可进行智能二次稀释。满足所有标本的检测要求，尤其是满足虫卵标本的集卵要求；

8、高频往复式气动混匀，保证样本充分混匀而不破坏样本中有形成分；

9、CMOS LED显微镜多视野断层扫描成像，自动进行低倍镜（x10）和高倍镜（x40）切换。低倍镜和高倍镜均能对同一视野进行多层多焦距采集高清晰图像，用于检测红细胞、白细胞、吞噬细胞、脓细胞、真菌孢子（霉菌）、夏科雷登结晶、脂肪球、寄生虫和/或寄生虫卵等；

10、试剂卡仓数量≥6个，支持同时测试6～12个POCT项目，单卡盒装卡≥50张，一次性可装载试剂卡300张。具有自动送卡、卡量监测报警、不停机加卡功能；

11、具备自动传输、检测、回收金标卡功能；

12、试剂卡反应温度： 37±1℃，试剂卡反应时间：≤4分钟，具有自动摄取金标卡反应结果图像和自动判读结果功能；

13、配置自动图形识别软件，能对红细胞、白细胞、真菌孢子和菌丝、脂肪球、夏科雷登结晶、寄生虫和/或寄生虫卵等进行自动图形识别。全自动一体机和逐步完善强大的云数据库，完整初筛识别功能。

14、LIS系统双向通讯功能，内置条码扫描。

15、厂家具有自产配套试剂（稀释液、粪便隐血试剂、转铁蛋白试剂等），以及配套粪便形态学质控品、粪便隐血质控品、粪便转铁质控品等。

便携式数字化彩色超声诊断仪技术参数：

- 一、设备用途说明:适用于腹部、泌尿、妇产、心脏、外周血管、小器官、肌肉骨骼、神经等方面的临床诊断和科研教学工作，具备持续现场和远程更新升级能力，能满足临床开展新技术应用的需求。

- 二、1、投标设备具备远程会诊功能，支持电脑PC端和手机APP终端，电脑PC端可完全还原测量和注释工具包；手机APP端可实现实时超声图像显示及在线语音交流功能。

- 2、投标设备可进行远程维护等操作：远程系统软件更新、故障在线求助等功能，用户可在云端下载最新系统软件版本自动升级。

- 3、患者可通过二维码，随时翻阅网络上的超声图像和诊断报告。

- 三、投标设备具备在线教学功能，显示器所展示的教学画面可进行放大缩小调节。

- 四、主要规格及系统概述：

- 1、全数字式波束形成器。

- 2、数字化二维灰阶成像单元。

- 3、数字化彩色多普勒单元。

- 4、数字化频谱多普勒显示和分析单元。

- 5、数字化能量血流成像单元。

- 6、★B 模式/ CFM / PWD模式分别独立角度偏转功能。

- 7、两种组织谐波成像模式, 可用于全部2D探头和4D探头，谐波频率明确显示，可视可调。

- 8、★系统动态范围≥280Db。

- 9、★高清晰斑点噪音抑制技术≥10级可调。

- 10、空间复合成像技术，曲别针试验≥9线偏转。

- 11、梯形成像、凸型扩展功能。

- 12、支持跟踪对比技术，可将不同日期，不同时间、不同病人图像进行同屏对比显示，支持不同探头图像、动静态图像同屏对比显示，便于疾病的归类统计示教，且所对比的左右两幅图像大小一致（非剪贴板及病例档案界面)，并可进行图像处理和测量注释。

- 13、具备穿刺引导，并具备三种引导方式。

- 14、全屏放大显示功能。

- 15、Zoom 局部放大功能。

- 16、双幅实时成像，成像大小不变。

- 17、≥8个焦点可调。

- 18、实时双同步、三同步。

- 19、自动优化。

- 20、测量和分析：(B型、M型、频谱多普勒、彩色模式)

- 20.1一般测量。

- 20.2妇、产科测量包，支持产科自动测量。

- 20.3血管测量包。

- 20.4泌尿科测量与分析，支持膀胱自动测量。

- 20.5肾脏测量包。

- 20.6肌骨软件测量包

- 20.7容积测量包。

- 20.8多普勒血流测量与分析。

- 20.9自动多普勒血流测量与分析。

- 20.10客户自定义测量。

- 21、自动工作流，可根据医生习惯自定义检查规范，减少重复操作，并具备智能程序化操作流程编辑功能，如：自动注释、体标（体标上探头的位置和方向）等，提高扫查效率。

- 22、图像存储与(电影)回放重现单元。

- 23、输入/输出信号：

- 23.1输入：音频。

- 23.2输出：DVI、音频。

- 24、图像管理与记录装置：

- 24.1超声图像存档与病案管理系统。

- 24.2固态硬盘≥120GB。

- 24.3一体化原始数据的简帖版可以存储和回放动态及静态图像以往图像与当前图像同屏对比显示。

- 24.4 DVD –RW。

- 24.5 ≥2个USB接口，可一键快速将图象存储至USB、硬盘，无需其他格式转换操作，无需进入病人档案或系统设置。

- 24.6客户报告系统。

- 五、主要技术参数及要求：

- 1、系统通用功能：

- 1.1 ≥15英寸高分辨率液晶监视器，显示屏亮度可实时调节。

- 1.2扫描方式：逐行扫描，高分辨率。

- 1.3主机自带180°可旋转的支撑架，显示器具备大角度倾斜功能，角度≥120°。

- 1.4 ★三个激活的探头接口。

- 1.5三个探头支撑架（可拆卸方便清理）

- 1.6整机重量≤6.5kg。

- 2、探头及配件规格：

- 2.1探头数量：1个(线阵探头)

- 2.2频率：宽频带或变频探头，所有探头及所有模式有明确的工作频率显示，实现二维、彩色、多普勒频率独立可调，基波中心频率可选择≥4种，谐波频率可选≥4种，多普勒可选不同频率≥3种。

- 2.3 ★探头最高频率≥16MHz，可在屏幕上显示。

- 2.4 振子：凸阵探头有效振子数≥128振子。

- 3、二维灰阶显像主要参数：

- 3.1扫描速率：凸阵探头，全视野，18cm深度时，帧速率≥30帧/秒。相控阵探头，90°视野，18cm深度时，帧速率≥30帧/秒。

- 3.2扫描线：每帧线密度≥512超声线。

- 3.3发射声束聚焦：连续聚焦。

- 3.4接收方式：多倍信号并行处理。

- 3.5数字式声束形成器：数字式全程动态连续聚焦，数字式可变孔径及动态变迹，A/D≥12bit。

- 3.6 ★回放重现：回放时间≥1000秒。

- 3.7预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，并可以图形化标志显示选择界面，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节。

- 3.8增益调节：B/M可独立调节，TGC分段调节。

- 3.9支持彩色M型。

- 3.10最大显示深度≥36cm。

- 4、频谱多普勒：

- 4.1方式：脉冲波多普勒：PWD、CWD。PWD：血流速度最大10m/s，CWD：血流速度最大25m/s。

- 4.2最低测量速度：≤1mm/s(非噪声信号)。

- 4.3取样宽度及位置范围：宽度0.5mm至28mm。

- 4.4显示控制：反转显示(左/右；上/下)零移位。

- 4.5频谱自动跟踪与测量。

- 5、彩色多普勒：

- 5.1显示方式：速度方差显示、能量显示，速度显示、方差显示。

- 5.2具有双同步 / 三同步显示(B/PW/CF、B/PW/PDI)。

- 5.3彩色模式下支持彩色立体血流显示功能。

- 5.4彩色显示帧频：凸阵探头、最大角度，18cm深时，彩色显示帧频≥8帧/秒。相控阵探头、90°视野，18cm深时，彩色显示帧频≥10帧/秒。

- 5.5显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20°～+20°。

- 5.6显示控制：零位移动分12级、黑/白与彩色比较、彩色对比。

- 5.7彩色多普勒能量图，彩色方向性能量图。

- 5.8彩色显示速度：最低平均血流显示速度≤1cm/s（非噪声信号）。

- 5.9支持组织多普勒成像。

- 六、备件、资料及其它

- 1、备件：为保证设备正常运行，卖方存入所有必须的备件，并保证10年以上的供应期。

- 2、资料：

- 2.1卖方须向买方提供操作手册一套。

- 2.2卖方须向买方提供设备的运行、安装、使用环境要求。

- 3、技术服务：

- 3.1在货物到达使用单位后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。

- 3.2设备安装后，医院按国际和国家标准及厂方标准进行质量验收。买方有权委托中国有资格的单位对上述仪器进行精度校核。

- 七、技术培训要求

- 1、现场培训：卖方应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。

- 2、集中培训：根据设备技术要求，可向买方提供使用和维修技术人员培训。

中心机房动环监控系统升级改造技术参数：

| 产品名称 | 科室技术参数需求 |
| --- | --- |
| 主控软件 | - 界面轮询：系统可设定指定的画面按预定义好的顺序、时间间隔轮询。 - 画面分割：系统支持在同一窗口分割显示不同画面，每个画面可自定义显示内容。 3、配电拓扑：系统按机房实际的供电路由绘制配电拓扑图，纳入监控系统的配单设备可直接点击设备图标跳转至该设备监视页面。拓扑图能显示开关状态、重要电力监控参数。 - 4、UI展示：系统应同时支持C/S和B/S远程访问客户端，支持组态页面展示，也支持表格模式展示，节点树层次结构显示每一层的状态和数据。 5、设备管理：支持管理环境设备、配电动力设备。 - 门禁管理：具备发卡授权、记录查询功能。 7、视频管理：可实时预览图像并录像。 - 8、设备信息管理：可记录与设备相关的厂家信息。 9、实时数据：系统能够监控到指定设备的实时状态信息，支持实时查询，支持自定义采样频率。 - 历史数据：系统能自动保存历史数据，保存时间不少于3年，支持历史数据的定期清理，支持历史数据的备份和还原。 11、数据记录查询：系统支持对各种数据的查询，包括历史记录、控制记录、报警记录、报警升级记录、操作记录、电话记录、邮件记录、短信记录、微信记录、门禁记录等内容。 - 12、数据曲线：系统提供测点级实时数据曲线，根据业务需要选择测点生成曲线。 13、数据统计：系统支持生成数据统计参数，用户自定义统计参数，可对监控指标进行数学运算、PUE运算、计数运算。 14、定点存储：系统可根据设定的时间点进行数据存储。 15、动态存储：系统可根据数据的波动和波动幅度配置存储。 16、报警存储：系统可在报警产生时进行数据存储。 17、间隔存储：系统可根据设定的时间间隔周期进行数据存储。 18、类型策略存储：系统可根据不同设备类别分别设定数据存储策略。 19、误码分析和过滤：系统可对通讯数据进行误码分析和过滤，包括对地址冲突检查、长度检查、特征码检查、发现异常数据可自动过滤掉。 安全管理 20、系统应具备软件加密授权功能，避免非法软件运行，保障系统安全性。 - 系统应通过业内主流漏洞扫描软件和防病毒软件检测，可以有效避免黑客攻击行为。 22、系统应具备本地维护和远程维护能力，支持升级、备份及还原。 - 23、系统应支持NTP时钟校正功能，保障全网时间准确统一。 24、系统可对系统操作权限组进行管理。 - 25、系统应支持对账号信息进行加密。 26、系统应支持通过心跳检测机制，进行主备机的数据同步和自动切换，实现双机热备。 27、手动控制：系统应支持手动方式对相关设备进行控制。 - 28、定时控制：系统应支持根据设定的时间定时控制相关设备动作。 29、报警联动控制：系统应支持设定当产生报警事件时自动联动控制相关设备动作。 - 30、数值越限联动策略：系统应支持设定当设备参数超过设定值时自动联动控制相关设备动作。 31、数值差越限联动策略：系统应支持设定两个关联参数之差绝对值超过设定值时自动联动控制相关设备动作。 - 32、时间段控制策略：系统应支持设定的策略自动执行控制指令，控制类型包括按时间段、时间段+数值越限、时间段+数值差越限方式。 33、系统应支持自定义组态工具，支持通过一系列运算策略（包括算术运算、关系运算、逻辑运算、条件运算等）生成规则条件，用以定义联动控制策略。当联动逻辑需要改变时，不需要重新编程，功能全部基于系统软件实现，无需额外增加硬件设备。 34、告警通知方式：系统应具备界面弹窗、桌面语音、短信通知、电话通知、邮件通知、微信通知、手机APP通知、声光告警通知，syslog标准方式告警通知到等多种告警通知方式。应支持告警产生及解除都可发送通知。告警的通知时段可以自定义。 - 35、告警配置：监控平台可按照运维人员、时间段、告警方式、告警等级等属性配置告警分组，系统应提供不少于五级的告警级别管理。 36、告警确认：系统应支持确认告警事件，可录入处理意见并屏蔽短信、电话、邮件告警通知。 - 37、告警定位：系统应支持告警栏查看告警详情，点击报警事件可一键定位到该报警设备监控页面。 38、告警查询：系统应支持按设备、分类、时间、等级、关键字、时间段查询告警。 - 39、告警阈值上下限过滤：系统应支持对监控设备的参数设置告警阈值和告警解除值，当满足设定值时告警才会产生或解除。 40、主从事件分析：系统应支持设置主从关系策略，当主事件产生报警时不报从事件。 - 41、告警升级：系统应支持自动升级该事件告警通知方式。 42、防误报机制：系统应支持当告警产生后，系统需经过告警确认、误码诊断，同事满足触发报警的多个条件时才触发报警。 - 43、告警分组：系统应支持自定义告警组，把多个事件组成一个告警组，告警组可独立配置联动及通知用户组。 - 44、告警解除延迟过滤：系统应支持设置告警解除延迟时间。 45、数据跳变告警：系统应支持相邻采集点数据变化幅度超限时产生报警，或自定义时间范围内，数据最大值和最小值之差超过限度时产生告警。 46、无波动数据告警：系统应支持有波动的数据出现不变化的情况时刻产生告警。 - 47、事件组合条件定义：系统应支持设定当满足报警组合条件才出发告警。 48、专家知识库诊断：系统应支持专家知识库，当有告警产生时刻关联知识库提示故障产生的原因及处理方法。 49、系统应提供统一的报表展示门户，支持对报表浏览、查询、查看、导出等操作。包括日报表、月报表、年报表等，所有报表都可以由用户自定义，满足不同监控要求。 - 50、对监控历史数据、统计数据、告警数据等数据形成报表然后打印输出。可以从设备部件工作状态、参数历史值、参数平均值、参数最低值、参数最高值、参数最低值、区域位置、直方图、饼图、曲线图等维度全方位对Excel报表格式进行自定义设计。 51、系统能够生成折线图、趋势图、表格、柱状图、饼图等，并提供报表自定义工具。具备报表分析功能，支持按不同维度（包括但不限于报表范围、创建时间等）进行报表的浏览、查询、查看、导出等操作。 52、系统应支持内置多种通讯协议及接口，包括但不限TCP/JSON、WebService、TCP Modbus、SNMP、数据库接口、syslog接口等，可方便的接入和集成各种第三方子系统，完成各系统间的协议对接、协议转换、数据集成，实现监控系统与各子系统互联互通和数据交互。 53、系统提供开放数据接口，支持向第三方软件系统提供监控数据，支持通过TCP/IP把实时监控数据包传输给第三方软件。提供功能，需另外收取费用。 |
| 环控采集器1 | - 支持1个以太网口和8路RS-485/422。 2、支持Telnet和Web等多种配置形式。 - 3、支持Sever和Client工作模式。 4、支持Windows串口驱动程序模式。 - 5、支持TCP、UDP、ARP、ICMP和DHCP协议。 6、支持所有Windows Native COM和网络中断自动恢复连接功能。 - 工作温度：-40～75℃。 8、存储温度：-40～85℃ 。 - 9、工作湿度：5%～95%（无凝露）。 10、输入电压：9-48VDC。 |
| 精密空调监测 | 回风温、湿度，风机状态、压缩机状态、加湿器状态、抽湿器状态等精密空调协议提供的所有参数。 |
| UPS监测 | UPS三相输入电压、输入电流、输入功率、输入频率，三相输出电压、输出电流、输出功率、输出频率、负载率、旁路电压、旁路电流参数，UPS输入、旁路、逆变器、整流器状态及电池状态等UPS主机协议提供的所有参数。 |
| 电柜监测 | 输入频率F（Hz）、相电压、线电压、电流、有功电度、无功电度，输出电压、电流、无功电度、有功电度，有功功率、无功功率、功率因数、零序电压等参数 |
| 温湿度 | 1、根据数据中心布局配置10个温湿度传感器，系统应该支持多个传感器并行监测，温度传感器支持级联，内置LCD显示屏； 2、温湿度监测：实时监测机房内的温度和湿度参数，在监控界面上以电子地图的方式直观地显示现场的温湿度并能通过监控系统通知相关人员，当发生越限报警时能联动空调进行温湿度的调整，并可对温湿度进行实时和历史曲线显示及查询； 3、支持无线温湿度传感器； 4、可通过 IE 浏览器全面监视机房温湿度实时情况，及其报警事件。 5、根据现场配置温湿度传感器传感器，分布在数据中心各个区域。 |
| 声光报警 | 声光告警（重要的告警级别才触发声光告警），声光告警可遥控调音量及消音 |
| 短信猫 | 全网通短信猫，短信卡由科室提供；采用机房内信号较优的运营商的手机卡可发短信及拨语音 |
| 语音盒 | 由科室提供一路座机电话至环控设备机柜内 |
| 门禁监测 | - 设计对机房进行门禁管控，采用进门刷卡、出门按按钮（刷卡）的进出验证方式。 - 2、实时监控门禁系统的状态，实现对开关门状态、门的刷卡记录进行监测，并远程控制开门。可对人员的进出区域、有效日期、进出时段等；可对门控器进行远程操作； |
| 消防主机监测 | 消防主机状态。 |
| 辅材 | 按设备及施工要求定制 |