南宁市第二人民医院采购设备技术参数

呼吸湿化治疗仪技术参数：

一、设备配置：

1、1台呼吸湿化治疗仪。

2、1套消毒管路。

3、1套可移动支架/台车。

4、1个储物篮子。

5、2套配套耗材。

二、主要参数：

1、适用范围： 有自主通气并需要辅助呼吸治疗的病人。

2、使用模式：具有2种使用模式。

▲3、温度控制范围：31℃～37℃；温度设置方式：方便、快捷。

▲4、流量设置范围：2 - 50升/分；流量调节方式：方便、快捷。

▲5、氧浓度调节范围：21-100%；氧浓度调节方式连续可调。

▲6、输送气体的温湿度性能：在31℃目标温度时>10mg/L；在37℃目标温度时>30mg/L。

7、实时监测参数：输送气体的流速，输送气体的温度，输送气体的氧浓度。

8、氧气气源使用设备带中心供氧。

9、主机具氧浓度监测系统，无需氧电池耗材。

10、氧浓度测量精度±5%。

11、内置涡轮技术：无需空压机，无气源也可独立工作。

12、主机具有设置锁定功能，防止误操作更改参数。

13、显示屏：彩色、高清、高分辨率 LCD显示屏。

14、显示参数：设置参数和实时监测参数，包括输送气体的流速，输送气体的温度，输送气体的氧浓度。

▲15、管路预置螺旋加热丝，同时具有加热和监测功能，医院使用时间最长可达7天。

16、提供自动注水式湿化水罐，保证输出气体的有效湿化。

▲17、可选病人连接界面： A.鼻塞3种：小号、中号、大号；B.人工气道连接管。

18、病人界面连接管能有效减少液态冷凝水的形成，保证治疗患者的舒适性和治疗的安全性。

19、主机具有细菌过滤功能，细菌过滤效率 >99.9%，有效避免交叉感染。

20、主机具有高水平消毒，可以有效防止交叉感染。

21、主机有实时消毒状态监测和显示，有消毒次数指示；使用有记录。

22、主机具有报警功能：呼吸管路连接异常，堵塞，氧浓度过高或过低，水罐水量，无法达到目标温度，断电报警等。

23、报警状态按照优先级别反应：影响气体输送和湿度输送的报警应立刻做出反应。

24、提供模拟操作软件，能够了解如何使用呼吸湿化治疗仪，包括更改设置、模拟故障、测试使用技能以及操作视频。

要求主机关键部件原装进口。

25、培训：提供高流量相关产品知识培训。

26、带有可移动支架，方便设备转运。

生物安全柜技术参数：

一、主要参数：

1、安全柜基本参数：

（1）分类：B2型，100%外排。

（2）外部尺寸≥（L×D×H）1100mm×750mm×2250mm。

*（3）内部尺寸≥（L×D×H）940mm ×600mm×660mm。

*（4）台面距离地面高度：750mm（尺寸可根据要求订制修改）。

（5）风速： 平均下降风速：0.33±0.025m/s； 平均吸入口风速0.53±0.025m/s。

（6）系统排风总量：1050 m³/h。

（7）额定功率：1300W（包含操作区插座负载500W）。

（8）噪音等级：≤67dB（A）。

（9）照明：≥1000lx。

*（10）过滤效率:送风和排风过滤器均采用世界知名品牌的硼硅酸盐玻璃纤维材质的ULPA高效过滤器，对0.12μm颗粒过滤效率≥99.9995%。

（11）注册证号：国械注准20163222275。

（12）重量：毛重243KG净重 225KG  外排风机毛重58KG 外排风机净重53KG。

（13）使用人数：单人。

2、生物安全性：

*（1） 人员安全性：用碘化钾（KI）法测试，前窗操作口的保护因子应不小于1×105。

（2） 产品安全性：菌落数≤5CFU/次 。

（3） 交叉污染安全性：菌落数≤2CFU/次。

二、结构功能特点：

1、济南鑫贝西生物技术有限公司是中华人民共和国医药行业YY0569-2011生物安全柜产品标准的主要起草单位。

*2、柜体采用10°倾斜角设计，符合人体工程学原理，视角更大，操作方便且更加人性化。

3、安全柜裸露工作区三侧壁板采用优质304#不锈钢一体化结构，内部可清洗部位采用8mm大圆角处理，不留死角，易于清洁。

4、工作区采用四面（左右二侧、后部、底部）负压环绕设计工作区内，保护性更好、更安全。

5、工作台面材质为优质304#不锈钢，采用盆状式设计，即使实验有废液溢出，也不会流入积液槽中，便于清理。

*6、福马脚轮设计：脚轮与支架一体化设计，安全柜即可通过脚轮安全移动，也可以通过调节脚轮支脚进行固定和调平。

*7、柜体和支架可分离，支架高度可根据实际情况订制修改。

8、合理的结构设计：安全柜过滤器和风机的维修、更换，都可在安全柜的前侧进行，更加方便、快捷。

*9、前窗玻璃采用双层夹胶防爆安全玻璃；即使玻璃破损，也不会伤人，并且生物安全柜还能正常工作，直到实验结束，更好的保护了人员及实验的安全。

*10、高亮度LCD显示屏,实时动态显示操作区的下降气流流速和流入气流流速，显示安全柜的整体运行时间，UV灯的运行时间，操作区的温度和湿度，送风和排风过滤器的阻力，显示过滤器的使用时间并由条码显示过滤器的使用寿命，条码全部点亮是过滤器寿命到期，运行状态全部显示,一目了然。

*11、电动控制前窗玻璃门，可同时采用脚踏控制、按键控制或遥控控制，玻璃门升降到安全操作高度时，自动停止升降，使操作更加方便；且玻璃门升降时不用直接接触玻璃，使实验人员更安全。

12、遥控控制：安全柜的所有按键操作，都可通过遥控控制实现，使安全柜的使用更加快捷方便；且遥控器的使用，大大减少了使用者与安全柜的直接接触，更加保护了使用者的人身安全。

13、具有预约定时功能，能自动设定安全柜定时开机、关机及紫外灯消毒时间，大大节省了工作时间，提高了工作效率。

14、严格的气密性检测：安全柜内加压500Pa，保持30min后气压不低于450Pa。

15、前窗气流隔断设计：防止了气流通过前窗侧壁及上侧进行泄露，使试验更加安全。

16、优良的风机选用：风机的电机当安全柜在正常运行而不调整电机的速度控制，经过滤器的风压下降50%时，风机的排气量下降不超过10%。

17、完善的报警系统：

（1）玻璃门不在安全高度报警：玻璃门安全高度为200mm，当安全柜前侧高于或低于安全高度时，安全柜会声光报警。

（2）过滤器压力超高报警：当过滤器的阻力变大，安全柜会声光报警。

（3）过滤器失效更换报警：当过滤器寿命使用到期后，会有过滤器更换声光报警。

（4）气流波动报警：当安全柜的气流波动超过标称值的20%时，声光报警。

18、安全的连锁保护设计：对误操作均设置连锁保护，即使误操作，也不会造成伤害。

（1）安全柜风机与玻璃门互锁：当安全柜玻璃门落到最底部时，安全柜风机自动关闭，更改保护了安全柜的使用，增加了安全柜的使用寿命。

（2）紫外灯与安全柜玻璃门、风机及照明灯互锁：当玻璃落到底部且照明灯不开启时，紫外灯才能开启，防止紫外灯误操作对人体造成危害，更加保护了人员的安全。

三、资格证明和技术文件：

*1、ISO9001质量管理认证。

*2、ISO14001环境管理体系认证。

*3、ISO13485及CE认证。

*4、国家食品药品监督管理局核发的生物安全柜产品注册证。

*5、具有国家食品药品监督管理总局认可的实验室出具的符合《GB/T 18268.1-2010 测量、控制和实验室用的电设备电磁兼容性要求 第1部分：通用要求》标准的检测报告。

四、设备配置清单：

主机1台、底座1套、内风机1台、外排风机1台、送风过滤器1套、排风过滤器1套、国标插座2个、遥控器1件、脚踏开关1件、紫外灯1件、照明灯2件、水龙头1件（选配）、气龙头1件（选配）、搁手架1套（选配）。

| 编号 | 名称 | 规格 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- |
| AAR01 | 保险管 | 10A | 鄄城天亿科技电子有限公司 |
| AAR02 | 保险管 | 5A | 鄄城天亿科技电子有限公司 |
| AAR03 | 灯座 T8 | LG13-01A | 衢州市创强电器有限公司 |
| AAR04 | 紫外灯管 | T6 30W | 广东雪莱特光电科技股份 有限公司 |
| AAR05 | LED日光灯管 | 2*12W | 广东三雄极光照明股份 有限公司 |
| AAR06 | 紫外灯镇流器 | 1*TL8-30W | 广东三雄极光照明股份 有限公司 |
| AAR07 | 上过滤器（排风过滤器） | 796*440*105 | 山东达洁过滤器有限公司 |
| AAR08 | 下过滤器（送风过滤器） | 925*470*69 | 山东达洁过滤器有限公司 |
| AAR09 | 内风机 | FH320A | 广东泛仕达机电有限公司 |
| AAR10 | 外排风机 | SC355A2-AG5-16 | 广东泛仕达机电有限公司 |
| AAR11 | 控制板 | 液晶控制板（强电板、弱电板、显示屏） | 济南鑫贝西生物技术有限公司 |
| AAR12 | 遥控器（含电池） | WGJ14371 | 沧州森源电子科技有限公司 |
| AAR13 | 钥匙选择按钮 | LA42Y2P-20B | 昆山凯佳机械工业有限公司 |
| AAR14 | 玻璃 | 1034*730*6.38 | 山东耀华玻璃有限公司 |
| AAR15 | 三芯防溅插座 | 250V 10A | 济南圣泉电子有限公司 |
| AAR16 | 脚踏开关 | 双踏板（线长4米) | 乐清市明德电器有限公司 |
| AAR17 | 主机 | AAR-** | 济南鑫贝西生物技术有限公司 |
| AAR18 | 底座 | AAQ-99 | 济南鑫贝西生物技术有限公司 |
| AAR19 | 水龙头（选配） | WNX093 | 开平市水口镇南强五金水暖 铸造厂 |
| AAR20 | 气龙头（选配） | WNX094 | 开平市水口镇南强五金水暖 铸造厂 |
| AAR21 | 搁手架（选配） | / | 山东赛正电器有限公司 |