南宁市第二人民医院采购设备技术参数

技术参数：

| 产品名称 | 参数需求 |
| --- | --- |
| 三门冰箱 | 1、-15℃～5℃宽幅精确调控变温区。 2、立体冷风循环不直吹物品，均匀冻透不结霜。 3、三门三温区，冷藏室121L，变温室38L，大冷冻室80L，总容积239L。 4、综合耗电量：0.6kW·h/24h。 5、冷冻能力3.5kg/12h。 |
| 风直冷展示柜 | 1、双层中空玻璃门，夹层充氩气，强效锁冷。 2、直冷方式：风冷循环。 3、温控旋钮， 七档温区可调节，温度调节范围：0-10℃。 4、容量：316L。 5、耗电量：2.3kWh/24h。 6、层架可根据存放物品的尺寸随意调节，方便存取物。 |
| 医用冷藏箱 | 1、立式单开门容积198升，双层钢化玻璃门体。 2、温度控制：电子温控器控制，数字显示箱内温度，出厂预设5℃，使箱内温度恒定控制在2℃~8℃范围内，调整增量为0.1℃。 3安全系统：超温报警、传感器故障报警、断电报警；温控器内置电池，断电后可持续显示箱内实时温度，持续时间至少在20小时。 4、冷凝水自动蒸发，无需人工操作。 5、带有可锁定的平衡底脚。 6、产品门体左下角有可加挂锁的锁扣，保证保存物品的安全。 7、多层搁架设计，搁架间距可调，充分利用箱内空间。出厂标配4个搁架，数量可增加。 8、使用EBM风机，保证产品部件的质量和整机可靠性。 9、自关门结构设计，防止用户开门后忘记关门。 10、国产名牌压缩机，环保无氟制冷剂R600a。 11、产品配有1个测试孔，可方便用户对箱内温度进行监测。 12、安全门锁设计，锁在玻璃门上方便使用。 |

全自动血气分析仪技术参数：

- 1、适用于床旁诊断和中心实验室的血气标本分析，进行血气、电解质、代谢物和血氧同时测定的仪器，具备便携、准确、快速、精密度好、免维护免保养的特点。

- 2、★检测项目：PH、PCO2、PO2、Na＋、K＋、Cl—、Ca＋＋、Glu、Lac、Hct、tHb、O2Hb、COHb、MetHb、HHb、SO2、tBili。

- 3、全项目样本体积≤150μL，最小样本体积≤65μL。

- 4、进样方式：全自动吸样进样；毛细采血管或安剖瓶进样时无需另接适配器。

- 5、测试方法：电极法，光学法（血氧）。

- 6、测试速度：≤45s全参数。

- 7、无需另外购置/更换除分析包之外的电极、管路、吸样针、滤网等其他消耗品；电极及管路系统免维护。

- 8、★使用一体式、多人份、抛弃型分析包，内含有电极卡、进样针、定标/质控溶液、参比液、溶血剂、废液容器。

- 9、生物安全性：仪器本身无血样及试剂流通通道，从而尽可能保障操作人员的生物安全性。

- 10、分析包、电极等所有消耗品室温保存，无需冷藏。

- 11、分析包、电极等所有消耗品出厂有效期均≥180天。

- 12、分析包、电极等所有消耗品上机效期≥31天。

- 13、定标：自动执行一点和两点定标。

- 14、★标配内置质控：执行质控程序不消耗测试人份数,显著节省科室费用。

- 15、★具有机内智能化质控系统：质控品集成在分析包内，以高频率主动进行实时、连续的质量控制，及时发现问题，自动识别错误并纠错，自动生成质控报告。并对每个标本分析前、中、后实现全程质量管理，从而保证每一个检测结果的准确性。

- 16、处理内部质控失控时，仪器能自动识别并采取自动纠正措施，无需人工介入；自动记录纠正措施可供查询。

- 17、病人在不同科室、不同分析仪上的历史结果能以列表方式显示，能显示当次与前次结果之间差值变化。

- 18、若标本受到干扰物质影响，仪器能够检测到干扰物质并将受影响的结果标记出来。

- 19、内置打印机，彩色触摸显示屏，提供RS232接口和有线及无线网络接口。

- 20、可通过信息管理系统将全院各临床科室血气分析仪全部联网，并可通过电脑端、移动端、血气分析仪端远程访问进行统一的管理，实现操作人员、分析仪、数据的管理控制。

- 21、用户可自定义测量单位，数据打印形式，参考及报警范围。