南宁市第二人民医院采购设备技术参数

手提式锂电池超低容量喷雾器技术参数：

| 参数需求 |
| --- |
| 工作电压 | 24V |
| 电机名称 | 无刷电机 |
| 电机型式 | 永磁直流电机 |
| 电机转速(r/min) | 23000 |
| 电机输入功率 | 450W |
| 锂电池 | 10A（2块） |
| 整机外形尺寸(长×宽×高)mm | 570×180×285 |
| 整机净重量 | 4.7kg |
| 药箱容量 | 2.5L |
| 喷雾量 | 0～210ml/min可调 |

医用血液冷藏箱技术参数：

1、总有效容积: ≥629L。

2、装载量: ≥312袋400ml。

3、微电脑控制，箱内温度恒定控制在4±1℃范围内，控温精度0.1°C，高清液晶触摸大屏显示，观察方便。

4、显示：数字显示箱内温度。可实时监控箱内温度。

5、风冷设计，保证箱内任意角落的温度都维持在标定的温度范围内。同时增加测试孔设计，满足用户根据实际需要检测箱内温度。

6、多种故障报警：高低温报警、断电报警、开门报警、传感器故障报警、电池电量低报警），带远程报警接口，两种报警方式（声音蜂鸣报警和灯光闪烁报警）。

7、冷凝水汇集后自动电加热蒸发，免除人工处理冷凝水的烦恼。

8、具有远程报警功能，可连接报警器到其他房间实现报警功能。

9、压缩机：变频压缩机，高效节能，低噪音，使用寿命长。冷凝风机：德国进口品牌EBM冷凝调速风机，高效节能，低噪音，使用寿命长。

10、不锈钢内胆设计，防腐可靠。

11、门：大视角三层玻璃发泡门体设计，表层玻璃带LOW-E膜，降低传热效率，25℃、85%湿度下无凝露。

12、后备电池设计，满足断电后报警并继续显示箱内实时温度需求。

13、箱内6个高精度传感器，同时增加防低温机械温控器，有效保证温控的准确性。

14、标配USB接口。

15、6层搁架，高低可调，注塑血筐,带隔板（保持血袋立放）。

16、内置智能血液管理APP，箱内血液信息实时掌控。

17、具有医疗器械注册证。