南宁市第二人民医院采购设备技术参数

弯角外科手柄技术参数：

1、(颅底)长度：125mm（转速≥80,000rpm）。

中频治疗仪技术参数：

- 输入电压：AC220V   50Hz 。

- 输入功率：55VA。

- 中频频率：2.38kHz-7.5kHz 误差：±10%。

- 脉冲宽度：范围：66μs-200μs,误差：±10。

- 调制频率：0—150Hz范围内。

- 调幅度：0-100%范围内。

- 最大输出电压：

- （1）输出1（手具电极）中频方式Vw≥5V。

- （2）输出2（电极片）中频方式Vw≥80V导入方式Vw≥30V。

- 输出波形：

- （1）基波：方波。

- （2）调制波：锯齿波，方波，三角波，正弦波，阶梯波。

- 加热功能：加热状态下，电极片温度不超过65℃（分10级）。

- 10、运行模式：连续运行。

- 11、有效负载电阻为：50Ω。

- 12、使用环境要求：

- （1）温度：10℃-40℃。

- （2）湿度：30%RH-75%RH。

- （3）大气压：700hPa-1060hPa。

医用供氧器技术参数：

- 容量：40L。

- 外径：219mm。

3、壁厚：5.7mm

- 4、高度：1315mm。

- 5、重量：47.8Kg。

6、工作压力：150MPA。

7、材质：37MN。

病人监护仪技术参数：

一、设备配置需求：

1、监护仪主机[包含心电、血氧饱和度、无创血压等模块]，1台。

2、心电导联线，1组。

3、血氧饱和度探头，1个。

4、血压袖带，1个。

5、血压袖套送气管，1根。

6、电池，1块。

7、交流电源线，1根。

8、使用说明书，1套。

二、主要参数：

▲1、≤3.5英寸彩色液晶屏显示，标配触摸屏操作，全中文操作界面。重量≤1.2kg适用于科室间的病人转运；适用于成人、儿童及新生儿，可满足不同科室的临床需要。

2、基本监测参数：心电/呼吸、血氧饱和度/脉搏、无创血压。

3、有10种以上的预制屏幕，波形及数字的位置，大小可变化。

4、监测性能：

4.1、心电：

▲4.1.1、监护仪主机心电监测时用≤5个电极获得12导联心电，测量准确，操作简便，病人舒适，节省科室成本。

4.1.2、心电监测算法采用国际公认的STAR  ECG， Marquette 12SL ECG和Mortara ECG ，三种金标准心电算法之一。

4.1.3、每台监护仪配置多导联心律失常分析软件。

4.1.4、12导联实时ECG和12导联ST值同屏显示，实时更新。

4.1.5、12导联ST 数值可以图形形式标记，动态观察ST段变化趋势，心肌缺血定位，指导临床治疗。

4.1.6、监护仪必需提供连续的QT/QTc测量，非间断测量。

4.1.7、除颤后波形恢复时间≤2秒钟。

4.2	呼吸：阻抗法。

4.3	无创血压。

4.4、血氧饱和度：

▲4.4.1、血氧饱和度监测采用国际公认的NELLCOR或者FAST以及Masimo三种金标准血氧技术之一。

4.4.2、可显示监测部位的灌注指数Perf，让医护人员能够早期发现病人的休克倾向。

5、48小时趋势回顾，事件的存储，采样频率：12秒。

6、采用低功耗材料,无风扇,无硬盘设计,大大减少机器故障率. 避免干扰层流，防止交叉感染，适合在空气质量要求高的环境中长时间运行。

7、三级声光报警功能。同时用四种方式报警：按严重程度分级的声音报警；带彩色编码的报警信息、报警的参数数值闪烁,明显的不同颜色(红,黄,绿)的报警灯。

8、分级报警：危及生命的红色报警；提示性的黄色报警；技术性的绿色报警,对病人情况一目了然。

9、电池持续工作≥3小时，48小时趋势回顾，事件的存储。

10、硬件坚固抗摔等级达到7M3级，适用于院内外转运 。

注：带“▲”是必须满足的指标。