南宁市第二人民医院采购设备技术参数

高流量无创呼吸湿化治疗仪技术参数：

- 1、全中文操作界面。主机构成包括：涡轮、加热板、氧气调节阀、液晶屏等主要部件，需在《产品注册证》上要明确体现。

- 2、流量设置调节范围：2L-80L/min。

- 3、★ 可实现80L/min高流速的情况下气体温度达37℃，同时氧浓度可设置为100%。

- 4、支持1L和5L两种流量调节步长，流量2L-25L/min时调节步长为1L/min、流量25L-80L/min时调节步长为5L/min。

- 5、★ 支持高流量模式、低流量模式、CPAP模式。

- 6、★ 支持CPAP模式： 呼气正压范围4 cmH2O-20 cm H2O ； 爬坡时间范围0 min-20min; 爬坡起始压力范围4 cmH2O -20 cmH2O，CPAP模式下可显示压力。

- 7、★ 温度设置调节范围值为：29℃-37℃，步长1℃。在低流量模式下温度自动锁定为34℃。

- 8、★ 采用安全气道设计，供气回路和患者回路相互独立，加温管路不直接与机器主机连接取电，无需对主机内部气路进行消毒。提供专利证书。

- 9、★ 内置趋势回顾模块，具备数据存储功能，可显示1天、3天、7天的温湿度、流量、氧流量治疗趋势。

- 10、主机实时显示温度监测、流速监测以及氧浓度监测。

- 11、★ 机器内置空氧混合模块，氧浓度调节通过主机旋钮调节，氧浓度设置范围：21%-100%，调节步长：1%。

- 12、机器具备高压氧气输入口，可直接连接中心供氧，无需外接空氧混合阀或流量瓶。

- 13、内置氧浓度实时监测系统，无需使用氧电池等耗材。

- 14、彩屏，尺寸≥4.3英寸，可同时监测温度、氧浓度、流量、治疗时间等治疗  参数。

- 15、★ 具有湿度补偿功能，7档可调，可根据环境变化手动湿度档位。

- 16、可预设单次治疗时间，到时自动提醒，设置范围1-96小时。

- 17、可设置机器保养时间，到时提醒，设置范围：960-1500小时。

- 18、提供与主机配套使用的原厂耗材，包括加温呼吸管路、湿化水罐、患者连接界面，并提供注册检验时机器与管路、水罐的整机连接方式说明。

- 19、加温呼吸管路：内置加热丝，可监测温度，并根据温度变化自动调节管路加温功率。

- 20、无需选择加温湿化器加水方式，使用过程中水盒自动加水。

- 21、★ 提供设备厂家自产鼻氧管（大、中、小号） 、设备厂家自产儿童鼻氧管（XS,XXS）， 设备厂家自产气切界面等多种患者连接界面。

- 22、提供配套移动台车和吊臂。

- 23、采用可拆卸式海绵过滤架，方便更换过滤海绵，防止过滤海绵脱落。

- 24、可在主机上手动选择水位报警功能的开启和关闭。

- 25、报警提示功能：呼吸管道检测报警、氧源压力报警、堵塞报警、水罐水位报警、气体温度报警、电源断电报警、环境温度监测提示、氧浓度提示、治疗使 用时间提示。

- 26、具备报警复位静音功能。

- 27、提供快速操作指南，可了解如何使用呼吸湿化治疗仪，如参数设置、报警信息及处理等。

- 28、服务要求：主机保修两年，一年包换。（必须以制造厂家承诺并盖章为准）。

- 29、提供所投型号近三年本省内三甲医院用户≥3家或全国范围内三甲医院用户≥10家，需提供用户名单、联系人、联系方式、合同复印件或发票复印件并加盖公司公章。

- 30、需提供耗材报价表，并提供近三年本省内三甲医院用户≥3家或全国范围内三甲医院用户≥10家的耗材配送价格证明。

说明：标“★”为必须满足的指标。

注射泵技术参数：

1、自动识别注射器：规格为5ml、10ml、20 ml、30 ml、50 ml所有符合标准的注射器。

2、 9种输液模式可选：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、首剂量模式、序列模式、TIVA模式、微量模式、级联模式。

3、速率范围：0.1-2000ml/h，以0.1 ml/h递增。

4、注射总量显示范围：0.0-99999.9mL，以0.1 ml/h递增。

5、注射精度：≤±2%、机械精度：≤±1%。

6、 KVO速度:0.1-5.0mL/h可调。

7、可以选择11档阻塞级别，并且可以显示管路的压力状态。

8、分低、中、高三级报警，并分别以声光提示，同时显示具体报警信息。

9、触摸屏操作，全中文显示，方便快捷的人机操作界面。

10、更改速速时完全不需要中断输液。

11、具备字体放大功能：运行时可一键放大显示输液速度字体倍数，最多三倍。

12、具备注射精度校正功能：用户可自定义其他符合标准的注射器。

13、报警：注射将完成（残留量）、注射器推空、注射完成、注射阻塞、电池电量低、电池电量严重短缺、无电池、无外部电源、注射器无法识别、推头安装不正确、注射泵自检和运行过程故障自动诊断报警、遗忘操作。

14、能够存储、回放≥1000组历史信息记录。

15、界面背景颜色：可选择7种颜色的界面风格，用于区分不同的药物危重等级。

16、夜间模式：可自动降低亮度和报警音量，时间段可调。

17、可选配内置无线网络模块，可与静脉输注中央站连接。

18、外形尺寸：244(W) ×74(H) ×164(D)mm。

19、重量：1.6 Kg（含锂电池）。