南宁市第二人民医院采购设备技术参数

医用冷藏冷冻箱技术参数：

- 1、有效容积 ：有效容积≥282L。

- 2、外形尺寸（mm）：736*660*1810。

内部尺寸（mm）：冷藏605*510*720，冷冻515*465*440。

3、立式，上下双发泡门，采用喷涂钢板外壳和热锌板喷粉内胆，有效防菌防腐蚀；冷藏室容积≥185L，冷冻室容积≥97L。

4、微电脑控制,触摸按键，大屏幕LED显示，可同时显示冷藏、冷冻室温度，冷藏显示精度0.1℃，冷冻显示精度1℃，冷藏温度范围2～8℃，冷冻温度-10~-30 ℃ 温度可自行调节。

5、采用名牌压缩机，进口品牌风机，冷藏室采用碳氢制冷剂，节能环保，制冷效果佳，质量可靠、性能稳定、使用寿命长；并能提供铭牌证明。

6、发泡门设计，满足避光保存要求，保温性能优。

7、双压缩机制冷系统，冷藏、冷冻独立制冷，可单独停用。

8、采用高性能保温材料，保温效果好，风冷系统，保证冷藏室温度均匀性≤2℃，波动性≤2℃，冷冻室温度均匀性≤2℃，并出具省级检验中心的检测报告。

9、多重故障报警，具备蜂鸣报警和灯光闪烁两种报警方式，可实现超温报警、传感故障报警、断电报警、开门报警、环温高报警、电池电量低报警，可远程报警、选配网络监控。

10、可选配数据存储模块，数据可导出数据及图表格式，温度数据可存储十年，实现温度数据的可追溯性。

11、选配针式温度记录打印机，冷藏、冷冻同时打印，可实现实时打印、定时打印，并有追溯打印功能，打印数据信息可保存一年。

12、产品配有两个测试孔，方便客户接入温度监控设备，对箱内温度进行监测。

13、冷藏室冷冻室内搁架间距可调节，满足不同物品放置位置易于清擦。

14、内设LED照明灯。

15、产品需配有4个脚轮和2个平衡底脚。

16、双门双锁扣设计，每个锁扣均可外挂锁，满足安全要求。

17、内置高容量电池，满足产品断电后继续显示箱内的实时温度，持续时间至少24小时。

18、冷冻室为隐藏蒸发器设计，箱内空间利用率高，冷冻室双重密封。

19、生产企业必须具有：医疗器械生产许可证，产品具有医疗器械注册证提供注册登记表；产品生产企业通过：ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO13485认证。

医用冷藏箱技术参数：

- 1、立式，箱内有效容积≥890L。

- 2、箱内温度范围：2℃～8℃。

- 3、数字显示箱内温度，微电脑控制,显示精度0.1度，带电源指示灯，可显示箱内上部、下部温度以及平均温度。

- 4、可实现超温报警、断电报警、开门报警、传感器故障报警、电池电量低报警，带远程报警接口，两种报警方式（声音蜂鸣报警，显示屏闪烁报警）。断电报警功能满足产品断电后继续显示箱内的实时温度大于48小时。

- 5、配有12V 4AH电池，断电后可声光报警48小时以上。

- 6、双感温包设计，模拟存储物品的表面温度，而非感温探头处空气温度。

- 7、高精度5路传感器设计，可分别显示箱内上部温度、下部温度以及平均值；主传感器故障后副传感器替代主传感器控制制冷系统运行；并且可选择检测温度或者仿生温度 。

- 8、Embraco原装进口压缩机。

- 9、蒸发风机采用3个EBM轴流风机、冷凝风机采用2个EBM罩极风机，保证部件质量和整机可靠性。

- 10、双层玻璃门体，采用电极式电加热设计，满足32℃，85%湿度无凝露。

- 11、门体可实现90°自关门，防止用户开门后忘记关门。

- 12、带有4个可移动脚轮和2个可锁定的平衡底脚，方便产品移动和固定使用。

- 13、冷凝水自动蒸发功能，无需人工倒水。

- 14、12V直流LED冷光源设计 。

- 15、门体带锁设计，且是一把钥匙一把锁结构，保证存储物品的安全。

- 16、产品带有1个测试孔，方便用户对箱内温度进行监测。

17、配置12个带价目条的搁架，可以根据实际使用情况调整搁架间距，保证箱内空间利用率。

低温保存箱技术参数：

1、功能描述：可用于保存血浆、生物材料、疫苗、试剂等，适用于科研所、血站等系统。

2、电源：220V/50Hz。

3、样式：立式。

4、有效容积≥262L。

- 5、外部尺寸（长*宽*高）mm：657*685*1665。

- 内部尺寸（长*宽*高）mm：480*462*1430。

6、温度控制：微电脑控制，温度数字显示，箱内温度-10℃~-25℃可调，超温报警，断电记忆功能。

7、安全系统：多种故障报警（高低温报警，传感器故障报警，开门报警，环温超高报警、电池电量低报警），两种报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警）。

8、显示：LED显示，可显示箱内温度、可设定高低温报警和箱内温度。                                                                         9、可选配智能温度记录仪，全程监控并记录冷链设备运行状态，失控短信报警。

10、抽屉≥7个。

11、密封：采用嵌入式双密封条设计，可更换，保证更好的保温效果。

12、蒸发器直冷式搁架设计。

13、进口压缩机（参考SECOP），进口低噪音风机（参考EBM）。

14、脚轮和手把设计。

15、门锁扣设计，储物安全。

16、搁架式蒸发器设计，保证箱内温度在最短的时间内降到需要的温度。

17、生产企业必须具有：医疗器械生产许可证，产品具有医疗器械注册证提供注册登记；产品生产企业通过：ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO13485认证；投标商必须具有生产厂家或代理商授权书及售后服务承诺原件。

注射泵技术参数：

1、安全防护可靠，防护类型：CFⅠ、IP34。

★2、在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值。

★3、压力报警阈值至少3档可调，最低150mmHg。

4、阻塞回撤功能（Anti-Bolus）：当管路阻塞报警时，自动回撤管路压力，避免意外丸剂量伤害患者。

5、注射精度≤±2% 或0.005mL/h取大者。

★6、速率范围：0.1-1900ml/h, 递增：0.1ml（0.1-999.9ml/h）。

7、预置总量范围：0.1-9999ml，递增：0.1ml。

8、预置时间范围：00:00:01-99:59:59（h:m:s）。

9、安装固定：可固定在输液支架上。

★10、快推“bolus”：0.1-1900ml/h，具有自动和手动快推“bolus”可选。

11、KVO：0.1-5ml/h，递增0.1ml/h。

12、支持注射器规格：5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml。

★13、屏幕不小于3英寸，同屏显示：速率、当前注射状态、已注射量、注射器规格、电池容量、报警压力档位和在线压力、报警信息。

★14、整机重量不超过2kg，主机自带提手，方便携带。

15、具有至少2种以上注射模式可选：速度模式、时间模式。

★16、电池工作时间≥6小时@5ml/h。

17、供电：AC 100V-240V，50/60Hz，DC 10-16V。

18、信息储存：自动储存1500条以上的操作信息。

19、RS232接口：数据传输、护士呼叫、DC连接。

★20、可加装无线模块，实现无线联网监测。

21、全中文软件操作界面。

注：标“★”为必须满足指标。