南宁市第二人民医院采购设备技术参数

高流量呼吸湿化治疗仪技术参数：

★1、温度控制范围29℃-37℃；温度逐度调节，步长1℃。

2、一体化加温湿化器，湿度输出范围：32–44mg/L。

3、一体化流量调节，范围：2–80 L/min。

★4、带有管路干燥功能。

5、流量、温度、氧浓度及工作状态在同一屏幕下同时显示，并显示设定值及实测值。

6、一体化超声实时氧浓度监测，无氧电池消耗，空/氧混合的氧浓范围：21%-100%。

7.具转运模式（显示屏有显示“转运”字样）。

8、加温湿化器的湿化水罐：由水瓶自动加水，可变容积≥90ml、≤280ml，顺应性≤0.4ml/cmH2O；最大工作压力≥80cmH2O，最大峰流量≥180L/min。

★9.呼吸管路自主生产，性能：加热丝包裹在呼吸管路外壁，使得管路外壁加热更迅速，减少冷凝水，同时避免加热导丝内置带来的气阻增加，带温度监控。

★10.加热管路取电插头为三针插头，其中两针取电，一针单独数据传输更安全、可靠。数据传输与取电共用两针或多于三针不可。

11、可根据临床需求任意调节输出气体湿度。(湿度7档可调节，0为出厂设置，+3最强，-3最弱)。

★12 自产大、中、小叁种尺寸硅胶鼻塞、吸氧面罩、具有自产的儿童硅胶鼻塞。

13、独立消毒用管路，臭氧消毒发生器，可对设备臭氧消毒。

★14、机器带有高、低压两种氧气输入接口。

15、具有以下各种报警功能指示：管路堵塞报警、管路漏气报警，水罐缺水报警，管路未连接好报警，断电报警，内部故障报警、检查工作条件报警、无法达到设定温度报警、无法达到设定流量报警、氧浓度高低限报警。

注：标“★”为必须满足的指标。

可更换床单诊疗床技术参数：

- 额定电压:从动  24V。

- 输入总功率：从动  ≤36VA。

- 环境温度范围：5℃-40℃。

- 相对湿度范围：≤85%。

- 大气压力范围：700hPa-1060hPa。

- 输出为DC 24V/1A。

- 卷纸电机工作，床单更换时，噪声不大于50dB(A)。

- 电驱动更换床单。