南宁市第二人民医院采购设备技术参数

生物显微镜技术参数：

1、可在电源220V（10%）/50Hz、气温摄氏5℃～40℃和相对湿度80%的环境条件下运行。

▲2、光学系统：无限远光学矫正系统，齐焦距离≤45mm。

3、载物台：XY轴均是钢丝传动移动，载物台无齿条结构移动，尺寸为：120 x 132mm；行程为：76mm（X）x 30mm（Y）。

4、 调焦机构：有粗调限位，可以进行张力调节，避免标本或物镜的损伤。

5、聚光镜：带有孔径光阑的阿贝聚光镜，N.A. 1.25，带有蓝色滤色片。

▲6、照明系统：20000小时以上寿命LED光源。

▲7、观察筒：目镜筒垂直方向360可旋转，观察筒水平方向360度可旋转，眼点高度370-432.9mm可调整，视场数≥20。

8、目镜：10X，带眼罩，视场数≥20。

9、物镜转盘：与显微镜机身固定的内旋式4孔物镜转盘，便于放置标本等操作。

▲10、物镜：平场消色差物镜4X（N.A.≥0.1 W.D≥27.8）、10X（N.A.≥0.25 W.D≥8.0）、40X（N.A.≥0.65 W.D≥0.6）、100X（N.A.≥1.25 W.D≥0.13。

11、防霉装置：在观察筒、目镜、物镜都需做防霉处理。

12、所采用光学元件均为环保无铅玻璃。

13、成像系统：1/2.5英寸彩色大靶面彩色芯片；全幅分辨率和帧率：2592×1944 10fps ；有效像素:500万超高分辨率；像素点尺寸：2.2μm×2.2μm；曝光能力 3.9ms-320ms, 自动与手动；模数转换：12bit 8-Bit R.G.B to PC；响应光谱：380nm~650nm；；图像格式JPG,BMP,PNG,TIFF,PDF；USB2.0数据连接；操作系统：Windows XP /7 /8/8.1/10  32&64Bit。

14、图像采集：可对实时图像进行预览、一键拍摄、定时自动拍照、一键录像等。

15、图像处理：曝光，白平衡，亮度，对比度，饱和度，逆光补偿，清晰度调整等。

16、图像校正：逆时针旋转，顺时针旋转、水平镜像、垂直镜像、放大、缩小、鼠标滑动缩放等。

17、图像测量：直线、曲线、圆、矩形、任意形的长度、角度、面积和周长等几何参数测量。

18、丰富视图：多种视图模式（单个/双个/四个窗口自由切换），方便对比观察效果。

注：标“▲”为必须满足的指标。