南宁市第二人民医院采购设备技术参数

胰岛素泵参数：

|  | 主要部件及功能 | 需求参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 胰岛素泵控制芯片 | 胰岛素泵控制芯片≥4，保证胰岛素泵精确运行。 |
| 2 | 马达组 | 原装进口马达组包含合金材质齿轮箱,编码器及马达复位开关。 |
| 3 | 阻塞传感器 | 有评估是否有输注阻塞或监测胰岛素剩余用量。 |
| 4 | 屏幕显示 | 1.8寸双屏液晶屏。 |
| 5 | 电池 | 7号电池1节 |
| 6 | 基础率 | 48段。 |
| 7 | 背景灯 | LED（液晶显示）。 |
| 8 | 键盘锁定功能 | 需配有。 |
| 9 | 报警方式 | 声音和震动。 |
| 10 | 报警记录 | 可回顾至少36次的报警，以及报警的时间和日期,电池报警5种。 |
| 11 | 药物输注耗材 | 多种耗材供选择，皮下软针-有快速分离器便于病人检查，运动，洗澡。 |
| 12 | 储药器 | 3ml。 |
| 13 | 安全检查 | 每10秒诊断系统自检1次，50多种独立的安全系统程序监视，每天数百万次。 |
| 14 | 马达位移精确度 | 误差在正负2%以内。 |
| 15 | 胰岛素输注精度 | <±5%。 |
| 16 | 基础率步长 | 最小0.05u/h。 |
| 17 | 临时基础率 | 0.5－24H ±1% 可调整。 |
| 18 | 大剂量 | 0.1－25U。 |
| 19 | 大剂量历史 | 最多需达24个。 |
| 20 | 防水等级 | IPX-7。 |
| 21 | 售后服务要求 | 要有厂家技术代表及经销商提供双重售后服务保障。 |

便携插件式多参数监护仪参数：

- 1、测量范围：5μV~2000μV。

- 2、共模抑制比：大于110dB。

- 3、电流刺激强度：0～100mA可调，误差≤±10%。

- 4、电流刺激脉宽：50μｓ～500μｓ可调，误差≤±10%。

- 5、电流刺激频率：1Hz～160Hz可调，误差≤±5%。

- 6、当测得肌电信号变化达到0.2μV时，反馈信号即有相应变化。

- 7、需配15寸触摸屏。

- 8、需配测量参数电缆接口/电源输入插座/联网接口。

- 9、可扩展脑电功能监测。

- 10、插件式模块化设计,模块在床边机间可互换，可实现高级参数的资源共享。

- 11、内置右正中神经电刺激专用模式。

- 12、可做意识障碍量表评估（内置CRS-R量表，GCS量表）。

- 13、可查看昏迷评估趋势。

- 14、可输出评估趋势报告。

- 15、可同时刺激治疗两名患者。

骨科电动手机参数：

1、转速不小于80, 000转／分。主机输出功率＞350瓦，扭矩＞500gcm, 需适用于显微颅底等多种手术应用。

2、旋转式机身，工作噜音低于75分贝。

3、手机及配件（包括气管）可高温高压消毒。

4、手机为一体式（只一把手机可装配各种接头，无需接头扳手或钥匙），可选配手控开关。

5、可配备直型短接口5cm, 中型接口8cm, 长型接口 11cm磨钻保护套。

6、可配备加强型／重型短接口5cm, 中型接口8cm, 长型接口 11cm磨钻保护套。

7、可配备角度短、中、长号磨头接头（1: 1转速，8cm/11cm/14cm 20度弯角）。

8、可配开颅钻孔器接头（约60: 11300转／分）。

9、螺旋形铣刀，M, ∅2. 2mm, 工作长度16mm 或四刃铣刀，∅1. 85mm, 工作长度16mm。

10、铣刀保护套（可配头部旋转式或儿童专用铣刀）。

11、能有效防止损伤硬脑膜。

12、显微通道接头（1: 1转速）可连接，微曲10度或直型保护管套。

13、显微通道保护套10cm和15cm长度选择，直型或10度微曲型，8向调节；

最小管径33mm, 头端切割磨头可微动伸缩调节磨头暴露长度。

14、显微通道磨头最小直径0. 5mm。

15、超过350种款铣刀及磨头组合以满足临床手术的各种要求，提供消毒包装。

磨头提供球形、橡果型、鼓型、针状型，金刚砂种类齐全（细砂，粗砂，超粗砂），火柴型等等。

16、1. 0~4. 0mm 磨头可选配标准型长度16mm 或加长型27mm。

17、可配备专用保养油或者专用消毒盒。

动力系统控制台参数：

- 采用液晶屏显示器，显示转速、冲洗量、正反转速调节。

- 主机控制台需带冲洗功能；配有冲洗蠕动泵和冲洗支架。

3、主机面板速度可8档调节，带方向控制；冲洗流量可调节0-100%，故障代码显示需易于操作和故障处理。

4、主机输出功率＞350瓦，扭矩＞500gcm。

- 5、控制台需能显示当前手柄运转速度、方向和冲洗流量，可轻松实现两个手柄和脚踏之间的自如切换。

6、需带脚控开关，带冲洗和旋转方向开关。