南宁市第二人民医院采购设备技术参数

经皮黄疸仪技术参数：

1、检测方法：光反射式,绿、蓝光比较。

2、显示方法：三位数字液晶显示；错误数据可清除；

mg/dl  μmol/l单位滚动显示。

3、可进行2－5次平均值测试。

3、测量误差：00～15±1 ；16～25 ±1.5。

4、光源：配备氙闪光灯。

5、电源：AAA1.2V×4充电电池组；每充足一次电能检测约500次。

6、开启准备时间：小于5秒。

7、充电器：输入220V 50Hz 3w；输出6.5V 0.3ADC。

8、校验盘：对白色屏（“00”）显示00.0或00.1；对黄色屏（“20”）显示20.0±1。

新生儿/小儿持续气道正压呼吸支持系统技术参数：

1、用于有自主呼吸新生儿，提供持续正压通气支持，人工操作、气体驱动的呼吸支持系统。

2、吸气峰压PIP，安全地扩张新生儿/小儿的肺部并提供最佳的氧合。

3.、CPAP/PEEP，使肺部在呼气时保持张开的状态，避免粘连受损并维持功能残气量。

4、压力表：-2-10kPa（-20~100cmH2O)。

5、压力限制（MAX-P）：0-15LPM ≤6kPa(60cmH20)。

6、吸气峰压（PIP）：5-15LPM 0.2-5.7kPa(2-57cmH2O)。

7、CPAP/PEEP： 5-15LPM 0.03-2.3kPa(0.3-23cmH20)。

8、工作噪音：不大于55dB（A）。

9、气源要求：0.3MPa-0.4MPa 容量大于100L。

10、适用体重范围：≤10KG。

医用低温保存箱技术参数：

1、整体结构：立式；双门双锁；内部抽屉结构，抽屉带标识贴插槽。

2、有效容积：不小于490升。

3、微电脑控制系统，数字温度显示，显示精度0.1℃ 。

4、温度设置程序加密设计，防止他人随意调整箱内温度，保证安全。

5、设定温度可以在-20℃～-40℃范围内调节，箱内温度均匀度误差小于3°C。

6、多种故障报警（高温报警、低温报警、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报 警、开门报警、环温过高报警）；两种报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警）。

7、搁架式蒸发器设计，保证箱内温度在最短的时间内降到需要温度。

8、双毛细管设计，电磁阀控制，可以自动根据环境温度，箱内温度和设定温度控制毛细管开停，保证箱内温度的稳定性和均匀性。

9、配备脚轮，灵活，可移动；底角设计，机器可锁定防止开关门移动。

10、双外门带锁扣设计，可以根据实际使用需要配备挂锁，每个门体均可实现双人双锁，保证存储物品安全。

11、控制：监控模块实现箱内温度数值实时取值，保证箱内温度与显示温度一致；

12、密封：采用嵌入式双密封条设计，保证更好的保温效果。

13、材料：机器箱壳采用冷轧钢板；内胆采用PS板吸附材质，有效防菌，便于使用中对内部清洁。

14、抽屉：10个抽屉设计，每个抽屉均带标示贴，便于分开存储不同类型的物品，防止保存物品交叉影响。

15、碳氢压缩机，节能环保，具有正规机构出具的节能环保证书。

16、生产企业必须具有：医疗器械生产许可证，产品具有医疗器械注册证提供注册登记表；产品生产企业通过：ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO13485认证。

液压升降平车技术参数：

1、规格: 1930×640×540-860mm。

2、手摇式抢救车，顺时针方向摇动摇手时，车体上升，逆时针方向摇动，车体下降。

3、有明确的箭头标记指示使用者进行操作。

4、中控轮，直径150mm, 配中央导向轮，方便使用者控制车体行进方向。

5、尺寸:外形尺寸:2020*740mm。

6、高低调节(床面板到地面):880-580mm。

7、床面尺寸:1905*610mm。

8、背部角度:0*60-65mm。

9、可升降欧式护栏，PP一体吹塑成型床面板。

10、标准配件: 需配备床垫，盐水架，氧气瓶支架。

转运车技术参数：

- 1、床面靠背部分可折起角度0～60°±5°。

- 2、车体高低调整范围：535-835（mm）。

- 3、床面尺寸：1920*640*535/835（mm）。

- 4、床体配带氧气瓶架及锁紧开关。

- 5、抢救车采用国际先进的中控刹车系统，配导向轮装置。
6、抢救车配备导向、体位倾斜、升降等功能。

X射线检查系统技术参数：

1、支持识别管制刀具、枪支、喷灌、液体、打火机、烟花爆竹、指虎、警棍、手铐、电子产品、雨伞、钝器等违禁品。

2、操作界面：WEB方式，本地GUI操作。

3、操作系统：嵌入式Linux操作系统。

4、录像模式：最大支持4路网络视频，录像计划(连续录像, 事件联动录像,不录像)，手动录像。

5、工作湿度：0%～95%。

6、工作温度：0℃～+45℃(32℉～+113℉)。

7、视频输出：1路HWID视频异源输出每路分辨率最大支持1920*1080@60Hz。

8、视频输入（网络）：4路视频接入，4路IPC；默认连接2个IPC；最大支持4K视频流，支持H.265/H.264/MJPEG/MPEG4类型编码。

9、网络协议：IPSearch(SupportDahuaIPcamera,DVR,etc.)；IPFilter；DNS；DHCP；NTP；UDP；RTSP；IPv4；TCP/IP；HTTPS；HTTP。

10、磁盘模式：支持1块硬盘，硬盘容量最大支持6T存储； 主处理器：braswell 四核处理器。

11、报警输出：1路报警输出。

12、线分辨力：38AWG（0.102mm）。

13、穿透分辨力：34AWG。

14、空间分辨力：垂直：0.8mm，水平：1.0mm。

15、穿透力：8mm。

16、传送带速度：约0.2m/s。

17、传送带最大负荷：80Kg。

- 18、胶卷安全性：ISO 1600 (33 DIN)。