南宁市第二人民医院采购设备技术参数

刨削手柄技术参数：

1、刨削手柄，弯角。

2、刨削头，直Ø4.0mm，长度105mm。

颅内压监测仪技术参数：

- 运行电压 ：230 V~, 50/60 Hz ；115 V~, 50/60 Hz。

2、电流要求 ：0.1 A 230 V~ ；0.2 A 115 V~。

3、实现气压式监测。

4、输出电压 ：1V/50 mmHg at 1kΩ。

5、可测量范围 ：-50 ~ +100 mmHg。

6、压力监测器输出端 ：5μV/mmHg/V 。

7、显示内容：颅内压均值、收缩期颅内压、舒张期颅内压、充电电池状态、

电源。

- 充电电池规格 ：NiMH；7.2V; 1.6 Ah。

- 电池工作时间 ：》3小时。

- 精度等级：+/-2%。

- 安全等级：I/BF 。

- 防护等级：IP20根据 IEC529。

13、可自动校准，测量无漂移。