南宁市第二人民医院采购设备技术参数

医用诊疗床技术参数：

- 1、参考床面尺寸：2150*660mm。
2、床面分为头板、背板、腿板三部分，且三部分角度可以分别独立调节。
3、床面升降高度范围：不窄于570～900mm。
4、头板调节范围：不窄于-42°~+34°。
5、背板调节范围：不窄于-12～+35°。
6、腿板调节范围：不窄于-10～+35°。
7、床体动态承重≥175kg。

- 8、采用中控式脚轮固定装置，一步操作即可锁定/解锁床体固定状态。
9、电机数量≥3。
10、床面采用的皮革，得具备皮肤刺激”项检测报告标准GB/T 16886.10-2017。

- 11、配有紧急开关，在紧急情况下按下可以停止设备工作。
12、头尾部配有限位保护装置，保证操作安全。

空气波压力循环治疗仪技术参数：

- 1、》5.7英寸LCD液晶触摸显示屏，参数显示直观，操作简单快捷。

- 2、具备8种专业空气波充气模式，M1~M8模式可自由选择。

- 3、单气压通道，单电疗通道，具备双通道设计，电疗气压两用。

- 4、内置两种神经肌肉电刺激模式，肌肉泵模式，锻炼骨骼肌模式。

- 5、可选择空气波压力疗法和电刺激疗法单独使用或者联动使用。

- 6、需配备一分一和一分二的充气导管，连接一分二导管时可以同时连接2个4腔气囊，同时治疗两个部位，可以达到两个通道一样的治疗效果。

- 7、具备叠加式四层结构气囊，有效地规避了出现压力死角，使挤压更有效。

- 8、具备环形封闭式气囊，充气加压时形成圆形正向加压，不增加出血可能。

- 9、可配备4腔上肢气囊、下肢气囊等多种不同形式气囊选配。

- 10、需配备专业一分四电疗输出线1根和特制硅胶电极片8套，用以电疗使用。

- 11、设备压强可在5-25Kpa（38-188mmHg）范围内连续可调，气压单位Kpa和mmHg可进行转换。

- 12、特制充气气泵，能有效地降低噪声，使用时产生的噪声≤60dB，震动幅度小，充气速度快，充气所用时间短。

- 13、治疗时间1min-99min连续可调。

- 14、设备内置压力传感器：不同肢体维度的患者，可以达到同等的治疗压力。

- 15、实时压力监测系统：可实现仪器设备充气时，每腔压力实时监测，实时显示当前腔道压力，避免加压过大，造成静脉瓣膜受损。

- 15、过压保护系统：充气过程中，如若外界压力过大则自动泄压保护，避免压力过大导致患者损伤。

- 16、断电保护功能：若在充气时，突然出现停电、断电的现象，仪器会自动泄压保护，避免对患者造成损伤。