南宁市第二人民医院采购设备技术参数

电热恒温鼓风干燥箱技术参数：

1、温度范围：RT+10℃～300℃。

2、温度波动度：±1℃。

3、温度均匀度：≤最高工作温度±2.5%。

4、加热方式：背部加热。

5、箱内循环方式：强制对流。

6、报警类型：超温报警、温度探头损坏报警。

7、内部容积：225L。

8、内部尺寸（cm）：60×50×75。

9、外部尺寸（cm）：88.5×70×90。

10、搁板:3块。

11、功率：4000W。

12、电源：1Ø 220V 50Hz。

电热恒温三用水箱技术参数：

1、温度范围：室温+5℃～100℃。

2、温度波动：≤±0.5℃。

3、温度均匀性：≤±0.5℃。

4、温度显示精度：0.1℃。

5、温度控制精度：0.1℃。

6、水浴锅架孔径：140/110/90/70/50。

7、报警类型：超温报警、温度探头损坏报警。

8、加温方式：不锈钢管式加热器。

9、内部容积：27L。

10、内部尺寸（cm）：60×30×15。

11、外部尺寸（cm）：74×38×39。

12、包装尺寸（cm）：81×48×48。

13、功率：2000W。

14、电源：1Ø 220V 50Hz。

二氧化碳细胞培养箱技术参数：

1、温度范围：室温＋5℃～60℃。

2、温度均匀度：≤±0.5℃。

3、温度波动度：≤±0.3℃。

4、湿度：≥85%RH。

5、CO2浓度控制范围：0～20%。

6、温度显示精度：0.1℃。

7、温度控制精度：±0.1℃。

8、浓度显示精度：0.1%。

9、浓度控制精度：±0.1%。

10、CO2浓度波动度：≤±0.1%。

11、定时范围：连续运行或 1～9999min。

12、加湿方式:加湿盘加水后自然蒸。

13、加温方式: 四面水套式加热方式。

14、箱内循环方式：微风搅拌方式。

15、灭菌方式: UV 杀菌紫外线。

16、二氧化碳浓度控制方式：红外浓度传感器+ 电磁阀启停方式。

17、报警功能: 超温报警、温度探头损坏报警、缺水报警、CO2 浓度报警。

18、内部尺寸（cm）：50.5×45.5×70。

19、外部尺寸（cm）：67×64×103。

20、容积：160L。

21、搁板：3块。

22、功率（W）:750W。

23、电源：1Ø 220V 50Hz。

电热恒温培养箱技术参数：

1、温度范围：室温+5℃～60℃。

2、温度均匀度：≤±1℃。

3、温度波动度：≤±0.5℃。

4、加热方式：底部加热方式。

5、箱内循环方式：自然对流。

6、报警类型：超温报警、温度探头损坏报警。

7、温度控制器：LED 数码管显示、P.I.D控制器。

8、内部容积：150L。

9、内部尺寸(㎝)：50×50×60。

10、外部尺寸(㎝)：75×65×89。

11、隔板3块。

12、额定功率：600W。

13、电源：1Ø 220V 50Hz。

通风柜技术参数：

1、额定电压：220V±10%。

2、额定频率：50Hz。

3、额定功率：500W。

4、吸入口风速：0.3-0.8m/s。

5、紫外灯功率：30W。

6、噪音：≤65Db（A）。

7、外壳需用1.0mm冷轧钢板经防锈处理，静电喷涂。

8、操作区采用抗倍特板，具备较高防酸碱性；台面能够拆卸便于清理。

9、视窗：采用5mm厚钢化玻璃。

10、控制面板：采用轻触开关。

11、电控系统：具有防过载、防触电等功能。

12、插座：采用实验室专用安全产品，材料为PC材料防火阻燃。

医用冷藏冷冻箱技术参数：

1、有效容积 ：有效容积≥282L。

2、外形尺寸（mm）：736*660*1810。

内部尺寸（mm）：冷藏605*510*720，冷冻515*465*440。

3、立式，上下双发泡门，采用喷涂钢板外壳和热锌板喷粉内胆，有效防菌防腐蚀；冷藏室容积≥185L，冷冻室容积≥97L。

4、微电脑控制,触摸按键，大屏幕LED显示，可同时显示冷藏、冷冻室温度，冷藏显示精度0.1℃，冷冻显示精度1℃，冷藏温度范围2～8℃，冷冻温度-10~-30 ℃ 温度可自行调节。

5、冷藏室采用碳氢制冷剂，节能环保，制冷效果佳，质量可靠、性能稳定、使用寿命长；并能提供铭牌证明。

6、门体结构：发泡门设计，满足避光保存要求。

7、制冷系统：双压缩机制冷系统，冷藏、冷冻独立制冷，可单独停用。

8、温度均匀性：采用高性能保温材料，保温效果好，风冷系统，保证冷藏室温度均匀性≤2℃，波动性≤2℃，冷冻室温度均匀性≤2℃，并出具省级检验中心的检测报告。

9、安全系统：多重故障报警，具有蜂鸣报警和灯光闪烁两种报警方式，可实现超温报警、传感故障报警、断电报警、开门报警、环温高报警、电池电量低报警，可远程报警、选配网络监控。

10、数据存储：可选配数据存储模块，数据可导出数据及图表格式，温度数据可存储十年，实现温度数据的可追溯性。

11、数据打印：选配针式温度记录打印机，冷藏、冷冻同时打印，可实现实时打印、定时打印，并有追溯打印功能，打印数据信息可保存一年。

12、温度监控：产品配有两个测试孔，方便客户接入温度监控设备，对箱内温度进行监测。

13、箱内配置：冷藏室冷冻室内搁架间距可调节，满足不同物品放置位置易于清擦。

14、柜内照明：内设LED照明灯。

15、固定移动：产品配有4个脚轮和2个平衡底脚，移动方便。

16、安全保障：双门双锁扣设计，每个锁扣均可外挂锁，满足安全要求。

17、停电报警：内置高容量电池，满足产品断电后继续显示箱内的实时温度，持续时间至少24小时。

18、冷凝蒸发：冷冻室为隐藏蒸发器设计，箱内空间利用率高，冷冻室双重密封，结霜少。

电子天平技术参数：

1、需具备外部校准系统。

2、最大称量：220g；精度：0.1mg。

3、重复性（≤+mg）负载为5%时的典型值：0.08。

重复性（≤+mg），满量程,典型值：0.1。

4、线性偏差（≤+mg）典型值：0.06。

5、灵敏度漂移（+10°C ~+30°C）：1.5。

6、稳定时间，典型值（≤S）：1.5。

7、称盘尺寸：φ90㎜。

8、需具备防静电涂层，能有效地屏蔽外界静电荷的干扰，视野清晰。

9、需配备超级单体传感器，同类产品中最快的稳定速度。

10、需具备自测试“@start”功能。

11、需具备极佳的可重复性。

12、需具备超载保护。

13、应用程序：内置需配备》12 种应用程序，打印输出 ，数据输出符合 GLP|GMP 要求，称量 | 填料，计数，称量百分比，混合 | 净重总重。组分 | 总重，动物称量，计算 | 自由因子，密度测定，统计，峰值保持，检重，质量单位转换，可适用于较大样品的下部吊钩称量。

14、连接方式：USB C 型接口，9 针RS232 接口，向后的兼容性（ RS232 接口）。

15、需具备密码保护确保安全运行，防止意外更改天平设置。

16、LED 触摸屏，操作容易，读数方便，界面简单、结构清晰。

17、称量室内空间大，能轻松放进较大容器，顶部和侧边滑门易于移动和拆卸，防风罩可完全拆卸。

18、即插即用技术：自动检测赛多利斯配件(如打印机、第二显示器)，真正的“PC 直连功能”，轻松连接到PC，以便将称量数据直接传输到电子表格或者文本如Microsoft Excel 或Word 等格式的文档中。

- 19、动态称量应用的数据输出：可设置数据输出时间间隔。

电动吸引器技术参数：

1、需配备大流量无油润滑真空泵，抽气速率高，无油雾污染，泵体无需日常维护和保养。

2、需配备大口径储液瓶，配上带环的瓶塞，可方便开启和盖紧瓶塞，便于清除瓶内污液。

3、设有溢流保护装置可以防止液体进入中间管道和泵内。

4、需采用透明无毒聚氯乙烯吸引软管，便于吸引时观察管内液体。

5、需配备空气过滤器防止负压泵收到污染。

6、整机需具备工作平稳，噪音低等性能。

- 7、需配备脚踏开关，便于操作。