南宁市第二人民医院采购设备技术参数

血液冷藏箱技术参数：

1、环境温度16-32℃，环境湿度：20-80%RH，电源:198~242V 。

2、样式：立式。

3、内门：两个。

4、总容积：》280L。

5、外部尺寸（宽*深*高mm）：615*605*1780。

6、内部尺寸（宽*深*高mm）：518*473*1103。

7、箱体材料：热镀锌钢板，喷涂。

8、内胆材料：不锈钢材质。

9、保温材料：无CFC聚氨酯发泡。

10、压缩机：需采用进口品牌高效压缩机，EBM风扇电机。

11、需配备高精度微电脑温度控制系统，内置上/下区温度、环境温度、蒸发器温度、运行控制等传感器，确保运行状态安全稳定。

12、需配备1英寸高亮度数码温度显示屏，可通过设定使箱内温度保持在4℃±1℃范围内，显示精度0.1℃。

13、回型风道设计，强制风冷循环。

14、需配备完善的声光报警功能：具有高温、低温、传感器故障、开门、断电报警等多种功能。开门持续1分钟，蜂鸣报警，门关闭报警消除。

15、报警模式：声音蜂鸣、报警代码3秒/次间隔闪烁。

16、当显示控制/报警传感器发生故障时，压缩机能以正常开停规律运行，确保物品存储安全。

17、底部配备前后4个脚轮，前轮带刹车装置。

18、需配备暗把手，带锁，防止随意开启。

19、需携带LED照明系统。

20、需配485接口、远程报警接口。

21、需配自动化霜功能，强制除霜。

22、需配有5个浸塑搁架，带标签条；标配15个浸塑血袋框，可放150袋400ml标准血袋，血袋框尺寸为395*128*94mm(长*宽*高)。

23、需配USB数据导出接口，接入U盘可自动存储当月及上月数据，数据输出PDF格式（中英文格式可选），最大存储条数100000条，最大存储时限48年。U盘持续连接可自动持续存储温度数据。蓄电池可提供不少于24小时报警及为温度记录打印机、USB端口供电。