南宁市第二人民医院采购设备技术参数

粪便分析仪技术参数：

1、检测速度：检测速度 ≥ 85个标本/小时。

2、检测通道：流动式石英计数池，石英计数池通道数≥双通道。

3、样本稀释方式：≥5种以上稀释方式。

4、金标项目报告格式：可定性和半定量报告模式。

5、显微镜物镜：显微镜物镜≥2个，开机自动对焦，需具备全自动一键对焦功能。

6、金标卡孵育检测通道：≥20个检测孵育通道位，立体式。

7、标本混匀方式：机械搅拌旋转混匀，混匀旋转速度可调。

8、拍摄图片数量：可预设拍摄≥176视野，亦可自定义拍摄视野数目。

9、吸样方式：吸样针从上往下穿刺，在采集杯中间吸样。

10、有形成分检测：检测粪便样本中红细胞、白细胞、真菌、虫卵等成分。

11、隐血化学物质检测：粪便金标隐血仪器可自动定性识别检测，无需人工判读。

12、金标检测项目：仪器可同时一次性吸样检测项目≥5个。

13、金标孵育时间：滴样后最长反应时间≥10分钟，仪器主机可自动设计不同项目孵育时间。

14、标本送样量：待检区容纳标本数≥50个，轨道式进样。

15、进样装置：自动进样，试管架进、出样位有密封罩全密封。

16、急诊功能：仪器主机进样特设急诊位，急诊标本随到随测。

17、金标检测功能：≥5个卡盒，试剂位≥5个，批量标本间仪器可自动检测组合不同项目。

18、采集杯滤网：≥2层滤网。

19、采集杯腔体：≥3个腔体。

20、图片拍摄方式：每个视野可拍摄≥8层图片。

21、通信功能：需具有双向通信功能，能通过主机内扫码自动处理不同标本的不同项目。

22、条码功能：仪器主机需具备内置条码仪及外置条码枪，需具备自动扫码功能。

交换机技术参数：

1、需提供≥48个1/10G SFP Plus端口+2个QSFP+端口（每个QSFP+端口可拆分为4个万兆端口）。

2、扩展插槽≥2，可插拔模块化电源≥2。

3、交换容量：≥2.56Tbps，转发率：≥1080Mpps/1620Mpps。

4、表项：MAC地址表≥32K，路由表容量≥16K，ARP≥16K。

5、需支持VxLAN二/三层网关，支持EVPN。

6、需支持横向虚拟化技术，支持跨设备分布式链路聚合功能，可以通过虚拟化技术将多台物理设备虚拟成一台逻辑设备，需提供官网截图证明和链接地址证明材料。

7、需支持纵向虚拟化技术，通过将接入设备作为远程接口板加入主设备系统，在纵向维度上将核心层设备和接入层设备虚拟为一台逻辑设备，以达到扩展I/O端口能力和进行集中控制管理的目的，需提供官网截图证明和链接地址证明材料。

8、需支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN，支持基于MAC的VLAN，最大VLAN数(不是VLAN ID)>=4094。

9、需支持OPENFLOW 1.3标准支持普通模式和Openflow 模式切换，支持多控制器（EQUAL模式、主备模式）。

10、需支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN，支持流镜像，同时支持N：M的端口镜像（M大于1）。

11、需支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF、BGP、ISIS，支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+，支持IPv4和IPv6环境下的策略路由。

12、需支持IGMP v1/v2/v3，MLD v1/v2，支持IGMP Snooping v1/v2/v3，MLD Snooping v1/v2。

13、需支持VRRPv2/v3（虚拟路由冗余协议)，支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过200ms。

14、需符合IEEE 802.3az（EEE）节能标准，端口定时down功能（Schedule job），支持端口休眠，关闭没有应用的端口，节省能源，支持智能风扇调速。

15、需支持扩展40GE QSFP+接口板卡，100GE QSFP28接口板卡，防火墙安全业务板卡，需提供官网截图证明和链接地址证明材料。

16、需支持OAM(802.1AG， 802.3AH)以太网运行、维护和管理标准。

24口交换机技术参数：

1、24*10/100/1000Base-T电口，4个SFP千兆光口。

2、整机交换容量≥336Gbps,包转发速率≥51Mpps。

3、需支持横向虚拟化技术，支持跨设备分布式链路聚合功能，可以通过虚拟化技术将多台物理设备虚拟成一台逻辑设备，需提供官网截图及链接地址证明。

4、需支持纵向虚拟化技术，通过将接入设备作为远程接口板加入主设备系统，在纵向维度上将核心层设备和接入层设备虚拟为一台逻辑设备，以达到扩展I/O端口能力和进行集中控制管理的目的，需提供官网截图及链接地址证明。

5、需支持IP+MAC+端口多元组绑定，支持802.1X认证/集中式MAC地址认证，支持SSH 2.0,支持IP源地址保护,支持ARP入侵检测功能。

6、需支持静态路由。

7、需支持DHCP Client，支持DHCP Snooping，支持DHCP Snooping option82，支持 DHCP Relay，支持DHCP Server，支持DHCP auto-config（零配置CWMP-TR069）。

8、需支持STP/RSTP/MSTP/PVST，支持G.8032以太网环网协议ERPS，支持Smart Link，支持RRPP。

9、需支持命令行接口（CLI），Telnet，Console口进行配置，支持SNMPv1/v2/v3，WEB网管，支持RMON告警、事件、历史记录。

10、需支持端口聚合，支持GE/10GE端口聚合，支持动态聚合，支持跨设备聚合；

11、需支持端口镜像,支持远程端口镜像RSPAN，支持流镜像。

12、需支持SDN网络架构。

13、需支持L2（Layer 2）~L4（Layer 4）包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、TCP/UDP端口、协议类型、VLAN的流分类。

14、需支持组播VLAN，支持IGMP v1/v2/v3，MLD v1/v2。

15、需支持EEE(802.3az),支持端口自动Power down功能，支持端口定时down功能（Schedule job）。

16、需支持命令行接口（CLI），Telnet，Console口进行配置、支持SNMPv1/v2/v3，WEB网管、支持RMON （Remote Monitoring）告警、事件、历史记录、支持VCT（Virtual Cable Test）电缆检测功能,支持DLDP单向链路检测协议,支持Loopback-detection 端口环回检测,支持电源、风扇、温度告警，支持CPU防护。

组合式硬管镜技术参数：

- 内窥镜参数：

- 管径材料：需采用优质医用不锈钢。

- 分辨率：4.68Lp/mm（物距5mm处）。

- 放大倍率：≥1X（物距5mm处）。

- 视向角：0度。

- 工作长度：250±2mm。

- 外径：6.0/8.2Fr。

- 工作通道：3.9Fr。

- 镜鞘参数：

- 可通过鞘上的锁定装置与内窥镜组合为一体。

- 材料：需采用优质医用不锈钢。

- 外径：12.5Fr。

- 内径：11.5Fr。

- 工作长度：150mm。

- 导引针参数：

- 需采用优质医用不锈钢。

- 总长度：208mm。

- 最大外径：3.67mm。

- 需配备固定器。

- 可与镜鞘连接建立负压系统。