南宁市第二人民医院采购设备技术参数

医用低温冰箱技术参数：

1、内部容积：不小于368L，2英寸冻存盒容量不少于 240 个。

2、压缩机:无CFC,无HCFC,阻燃，安全高效。

3、工作温度:制冷需达-50℃∽-86℃。

4、工作电压:208-240V宽工作电压范围,需带时间延迟断路器，能确保安全运行。

5、当电压异常和电流异常时,冰箱的能正常运行。

6、冷凝风扇需具备智能开停功能。

7、需配备工业级门铰链，确保良好的密封性。

8、需配备四扇内门，减少冷气丢失。

9、需具有良好的保温性能，断电时，空载的情况下从 -80℃ 升温到 -50℃ 的时间不低于 216 分钟。

10、空载情况下，内外门全开一分钟后关闭压缩机，冰箱回温到 -75℃ 的时间不能超过 33 分钟。

11、外部尺寸(mm)：197.9 H ×84.6 W ×83.6 D cm。

12、需配备127mm厚原位成型无氟聚亚胺酯绝热层，减少热量传递，防止冷凝物形成。

13、需具备一级和二级压缩机智能启停功能，每运行12分钟，停止14分钟。

14、需配备三点四层式门密封条，提供极佳的保温性能。

15、控制面板高度齐眼线，所有信息能一目了然。

16、需配备单手操作门把手，可锁定并可同时增加一挂锁，提高安全性。

17、需配1” (25mm) 预留外接端口，可连接外部探头或仪器。

18、需配4-20mA, RS-485 以及 dry contacts数据输出端口。

19、需配备超大冷凝器，面积》305X457mm，确保最佳降温效果。

20、需配冷凝器过滤网，易拆卸，可水洗, 保护冷凝器免沾灰尘，提高制冷性能。

21、外门需配带加热功能的自动减压阀，可在关门后迅速平衡冰箱门内外压差，方便高度密封的外门30-60秒内再次单手轻松开启。

22、需配有全电脑控制和信息显示中心可进行多种状态和参数显示,提供九种报警提示: 过温,温度不足,门过久开启,断电,温度探头损坏,电源错误,后备电池需充电，压缩机故障,制冷电路损坏。

23、需配备重型脚轮，方便移动和固定冰箱。

24、冰箱底部需装有消声器和吸音泡沫，能大大减少噪音，运行安静。

25、后备电池在断电情况下，能为监控报警系统持续供电达72小时以上。