南宁市第二人民医院采购设备技术参数

超声波治疗仪技术参数：

1、需配备晶体表面治疗探头。

2、需配备可分离式探头连接线，便于更换不同尺寸探头。

3、需配备IPX7等级防水治疗探头，便于实现水下超声。

4、需具备蓝色LED指示灯实时提示接触不良的报警功能。

5、需具备<2.6的波束不均匀性系数RBN，减少刺痛。

6、需具备1MHz和3Mhz双频实时切换功能，无需更换探头。

7、需具备可选配锂电池。

8、超声工作频率：5cm2：1.0MHz/3.2MHz。

9、治疗探头：具备晶体材质表面的治疗探头，便于开展工作。

10、连接线：具备可分离式探头连接线，便于更换。

11、接触监测：具备蓝色LED接触指示灯实时显示接触状态。

12、输出模式：需具有持续型，脉冲型两种模式。

13、时间性峰值/平均强度比：10:1, 5：1， 2:1。

14、占空比：持续型 占空比为100%，脉冲型占空比为10%、20%、50%

15、脉冲频率：100Hz。

16、脉冲宽度：1、2、5ms。

17、最大有效声强：>2.2W/cm2

18、波束不均匀性系数：5cm2：<2.1 （1.0MHz)/<2.6(3.2MHz)可提供探头检测报告。

19、治疗时间：0-30分钟，可依据患者实际情况调节。

20、重量：<1.7Kg。

21、输入功率：100～24Vac:50/60Hz，最大1.0A。

医用离心机技术参数：

- 1、需配备LED数码显示或LCD液晶显示，精准显示运行数据。

2、需配备多种水平转头，需兼容0.5ml-1000ml样品离心管。

- 3、电机需采用直接驱动，免维护、更换,运行平稳，振动小，噪音低。

- 4、压缩机需配备自动启停系统和ECO节能系统，精准控温，节能环保。

- 5、需配备进口无氟压缩机组，双循环制冷，冷热交换能力强，无环境污染，控温精准。

- 6、需配备微机处理器，精确控制转速、温度、时间，数字显示，可存取39组程序，13档升降速率选用，有效防止样品减速中避免紧急停车造成的二次重旋。

- 7、需具备安全装置及故障自检功能:防爆自动安全电子门锁，不平衡、超速、超温自动保护。

- 8、机身需采用优质钢材结构，防爆保护内套，不锈钢离心腔，三层防护，安全可靠。

- 9、需配备特殊减震系统，高效过滤不平衡产生的震动，离心效果达到最佳。

- 10、可选配转子全自动识别系统，自动识别转子容量，最高运行转速，确保离心安全。

11、最高转速:5500rpm。

12、电源：AC 220±22V 50Hz 15A。

13、最大离心力：4900×g。

14、总功率：800W。

15、最大容量：4×250ml。

16、整机噪声：≤ 65dB（A）。

17、定时范围：1min～99min59s。

18、离心腔直径：Φ400mm。

19、转速精度：±10r/min。

20、外形尺寸：690×690×380mm。

21、温度设置范围：-20℃～40℃。

22、外包装尺寸：740×740×435mm。

23、温度精度：±1.0℃。

24、净重：《90kg。

低中频电脉冲治疗仪技术参数：

- 电源AC220V±22V， 50Hz±1Hz。

- 中频调制频率应在1000Hz—3000Hz范围内。

- 定时功能10分钟-30分钟，共三档，自动倒计时。

- 输出脉冲电压应在0V—90V范围内。

- 输出信号峰值电压应由零至最大连续可调。

- 热炙温度和超温保护应在30℃-60℃范围内可调.温度达到60℃，允差+2℃时

- 应能自动切断热疗袋电源。

- 定时时间应分为10min.20min.30min三挡或60min可调，每档允差10min。

- 最大输出电流最大输出电流密度应大于2mA（r.m.s）/ cm²。

- 输出通道四路理疗输出。

- 安全防护Ⅱ类BF型。