南宁市第二人民医院采购设备技术参数

鼻腔冲洗器技术参数：

1、环境温度范围：+5℃～+40℃。

2、相对湿度：≤80%。

3、大气压力范围：86.0kpa～106.0kpa。

4、需符合设备安全分类：Ⅰ类B型。

5、电源：AC 220V±22V   50Hz±1Hz。

6、输入功率：50VA 。

7、需配备输出通道数：左、右双通道。

8、要配备辅助加温功能：具有加温预热功能，可以对冲洗液体进行预热，增加使用者的舒适度，使治疗更加人性化。

9、需具备冲洗强度调整功能：可以根据不同使用者的耐受程度对冲洗强度在1--20档之间进行调整。

10、可以进行治疗时间设定：冲洗时间可以在1--20分钟之间设定。

11、需配备自动记忆功能：能够自动记忆上次使用时的设定参数，第二次使用时如果不需要调整参数，可以直接启动。

12、熔断器的额定值：0.5A。

13、压力输出范围：在主机的控制下压力输出范围为120kPa-150kPa。

14、需要工作状态显示：冲洗器工作状态分为运行和停止，当状态为运行时，按下相应通道的喷枪有水喷出，当状态 为停止时，无水喷出。

15、需配备按键式中文操作面板，操作简单灵活、方便可靠。

16、需安装有四个优质万向医用脚轮，带有自锁功能，移动方便。

17、要符合安全性能符合GB9706.1-2007医用电气设备《第一部分》安全通用要求的规定。