南宁市第二人民医院采购设备技术参数

血气、血氧、电解质和代谢物分析仪技术参数：

- 1、测量参数需包含：pH、PO2、PCO2、K+、Na+、Cl-、Ca2+、Glu、Lac、

SO2、tHb﹑FO2Hb﹑FCOHb﹑FMetHb﹑FHHb﹑FHbF﹑ctBil。

- 2、计算参数需≥48项：pH (T)、pCO2 (T) 、cHCO3–(P)、cBase(B)、cBase(B,ox)、cBase(Ecf)、cBase(Ecf,ox)、cHCO3–(P,st)、ctCO2(B)、CH–、CH–(T)、ctCO2(P)、ctCO2(B)、pH(st)、pO2 (T)、pO2(A) 、pO2(A, T)、p50、p50(T)、p50(st)、pO2(A-a)、pO2(A-a, T)、pO2(a/A)、pO2(a/A, T)、pO2 (a)/FO2(1)、pO2 (a,T)/ FO2 (1) 、cCa2+(pH=7.40)、Anion Gap(k＋)、 Anion Gap 、DO2、Hct、pO2(x)、pO2(x,T) 、ctO2(B)、ctO2(a-v) 、BO2、ctO2(x) 、FShunt、FShunt(T)、R/I、R/I (T)、VO2 、mOsm 、Qx、Qt 、V(B) 、sO2 、FO2Hb。

- 3、样本量: ≤65ul。

- 4、定标类型:需能实现自动2点液体定标，可自行设定定标时间间隔和频率。

- 5、进样方式: 自动封闭式吸入进样。

- 6、样本方式：需具备注射器、毛细管、试管、安瓿瓶4种方式。

- 7、样本种类：能适用动脉血、静脉血、动静脉混合血、毛细血管血、专业测试、定标验证等样本种类。

- 8、检测速度: 循环时间≤60秒。

- 9、测试原理：微型电化学技术（厚膜技术），测试卡与试剂包分离；单一电极盒完成多项参数的检测。

- 10、测试卡类型：需配备多人份测试的电极卡（100/300/600/900人份），可根据需要自由选择不同参数和类型的测试卡。

- 11、质控：能提供2种质控方式选择：内置自动质控系统：将定标、质控和系统检查合三为一；传统液体质控，能提供4个水平的原厂质控品。

- 12、消耗品效期及存储温度：测试卡需≥120天,2~8摄氏度，试剂包需≥120天, 室温。

- 13、测试卡/试剂包效期：上机有效期需达到30天。

- 14、内置电池（可选配）：在完全由电池供电的情况下，需能完成至少15个样本的测试。

- 15、用户界面：需配备彩色大触摸屏，中文菜单，windows XP操作系统，内置语音教学软件系统。

- 16、开机时间:需≤8分钟。

- 17、数据输出：需配备内置热敏打印机，可随时打印报告；标配各种国际标准接口如RS232等，可与医院LIS系统联网。

- 18、存储功能: 需能存储》2000个样本检测结果及》2000个质量控制结果。

中频电疗仪技术参数：

- 使用电源：AC 220V±22V；50HZ±1Hz。

- 2、整机功率：40W。

3、定时功能：0-60分钟可调，步长为2分钟，可自动倒计时。

4、输出波型：低频调制中频脉冲波。

5、输出功率范围：2KHz±10%。

6、脉冲输出能量：单个脉冲最大输出的能量不超过300mJ。

7、输出电压：500Ω负载最大输出有效值不大于100V，需连续可调。

8、输出电流：在500Ω的负载电阻下，最大输出电流需小于50mA。

9、输出通道：需配备两路四线输出。

10、屏幕显示：需配备6.3寸真彩液晶显示屏。

11、安全防护：需满足II类BF型。

12、 环境温度：10℃～40℃；相对湿度：30%～75%；大气压力：700hPa～1060hPa；

额定输入功率：≤40VA。

- 13、载波波形：方形脉冲波，脉冲宽度均为250us，误差±10%。

- 14、工作频率：2KHZ，允差±10%。

15、输出幅度：共100档可调，最大输出幅度为45V，允差±10%。

16、电极片：温度≤50℃，允差±5℃。

17、连续工作时间：连续工作时间应不少于4h。

18、电极片尺寸：长100mm、宽70mm，允差±10%。

输液泵技术参数：

- 输液模式：需至少具备流速模式，滴速模式，时间模式，体重模式，剂量模式、药物库这6种模式。

- 适用输液器：能适用于任何厂家生产的普通专用一次性输液器。

- 输液精度：±5%。

- 输液速度：(0.10-2001.00)ml/h，最小步进0.01ml/h。

- 预置量：0，0.01～9999.99 ml，最小步进0.01ml。

- 累积量：0-36000 ml。

- KVO速度：（0，0.10～10.0）ml/h，最小步进应为0.01ml/h。

- BOLUS流速：（0.10～2001.00）ml/h，最小步进0.01ml/h。

- BOLUS液量：（0，0.10～9999.99）ml，最小步进0.01ml。

- 冲洗功能：需具备自动冲洗和手动冲洗功能。

- 冲洗速度：（0.10～2001.00）ml/h，最小步进为0.01ml/h。

- 冲洗液量：（0，0.10～9999.99）ml，最小步进为 0.01ml。

- 气泡检测：5档 25ul，50ul，100ul，250ul，500ul。

- 阻塞压力：13档 （10-130）kPa。

- 加温功能：需自带加温功能、不需要外置加温模块或者加热器。

- 日志：需不少于5000条历史记录。

- 声光报警：门未关、气泡、瓶空、阻塞、输液完成、接近完成、忘记操作、电池供电、电量低、电池耗尽、交流掉电、滴速异常、加温错误、输液管错误、设备异常等。

- 需具备防止误关机，药物库，防反转检测的功能，需具备双CPU监控；快速给药，按键锁，滴数传感器。

- 选配功能：可配备护士呼叫，滴数传感器，专用管功能，WIFI功能。

- 安全等级：需满足I类CF型，IP×24（防溅水）。

- 功率：35VA。

- 尺寸：需满足145*120*100mm。

- 电 源：需满足交流电源：100-240V 50/60Hz ；直流电源：DC12V±1.2V。

- 电 池：需满足Li-Polymer 7.4V 1900mAh，25ml/h的速度连续工作时间需大于5小时。

- 环境条件：需满足环境温度：5℃-40℃，相对湿度：10%-90%。

- 大气压力：需满足86.0-106.0 kPa。

注射泵技术参数：

- 注射模式：需具备流速模式，时间模式，体重模式，剂量模式，药物库，切换模式，编程模式，间断模式，微量模式，梯度模式等模式 。

- 适用注射器：自动识别5, 10，20，30，50（60）ml注射器。可预置多种常用注射器品牌，可根据需求自定义20种注射器品牌。

- 注射精度：±2%。

4、注射速度： 5ml 注射器：0.1-150ml/h；10ml 注射器：0.1-300ml/h；20ml注射器：0.1-600ml/h；30ml 注射器：0.1-900ml/h；50（60）ml 注射器：0.1-1800ml/h。 最小步进0.01ml/h。

- 5、预置量：（0～9999.99）ml，最小步进为0.01ml。

6、累积量：0-36000 ml。

7、KVO速度：（0，0.10～10）ml/h,最小步进0.1ml/h，0表示关闭。

8、BOLUS流速需具备：5ml 注射器：0.1-150ml/h；10ml 注射器：0.1-300ml/h；20ml注射器：0.1-600ml/h；30ml 注射器：0.1-900ml/h；50（60）ml 注射器：0.1-1800ml/h；最小步进最小步进0.01ml/h。

9、冲洗速度需具备：5ml 注射器：100ml/h；10ml 注射器：200ml/h； 20ml注射器：400ml/h；30ml 注射器：600ml/h；50（60）ml 注射器：1200ml/h。

- 阻塞压力：具有动态压力显示功能，实时显示压力，压力12档可调。

- 日志：需能存储不少于49500条历史记录。

- 声光报警：阻塞、注射器脱落、开合异常、接近完成、注射完成、交流掉电、电池供电、电量低、电池耗尽、忘记操作、药物将近、推空、品牌错误、定时关机、待机结束、压力错误、电位器异常、电池故障、设备异常、注射器错误。

- 组合功能：可叠加三通道、四通道、多通道泵，又可拆分为单泵使用。

- 性 能：需具备KVO静脉畅通，快速注射，Anti-Bolus,防止误关机，药物库，防反转检测功能，双CPU监控，按键锁功能等功能。

- 选配功能：可选择护士呼叫，WIFI功能 ,专用管等功能。

- 安全等级：需满足I类CF型，IP×24（防溅水）。

- 功率：35VA。

- 尺寸：需满足230*137*139（L*W*H）mm（不含紧固夹）。

- 电 源：需满足交流电源：100-240V 50/60Hz ；直流电源：DC12V±1.2V。

- 电 池：需满足Li-Polymer 7.4V 1900mAh，以5ml/h的速度连续工作时间大于5小时。

- 环境条件：需满足环境温度：5℃-40℃，相对湿度：20%-95%，大气压力：86.0-106.0 kPa。

全自动化学发光测定仪技术参数：

- 1、测试速度：恒速120T/H。

2、检测原理：酶促化学发光。

3、反应模式：需具备夹心法、竞争法、间接法、捕获法等多种反应模式。

4、测试流程：一步法、两步法、三步法等。

5、定标方法：需内置主定标曲线、可2点定标校准，支持6点定标。

6、样本位：推架进样，一次上机需》60个样本位，需支持不间断连续追加，具备样架自动回流功能，轻松实现样本重测。

7、样本管规格：需支持原始采血管、真空采血管和微量样本杯等。

8、样本稀释：需支持样本自动稀释功能，一次稀释可供多个项目的检测。

9、样本识别：需配备样本条码扫描、自动获取样本信息的功能。

10、支持试剂组分：需支持3-5组分试剂项目。

11、试剂位：需配备24组试剂位，试剂位可适配不同试剂类型。

12、试剂冷藏：需支持24小时不间断试剂冷藏。

13、试剂识别：需配备试剂条码扫描功能，自动获取试剂信息。

14、试剂混匀：磁纳米颗粒悬液自动混匀。

15、试剂加样方式：需配备永久性钢针加样，具备液面探测、随量跟踪、凝块检测、余量监测。

16、反应杯类型：一次性反应杯。

17、反应杯加载：自动加载和卸载，余量不足自动报警。

18、孵育方式：“蜂窝式”固体直热。

19、反应杯传递：机械手传递。

20、磁分离清洗机构：独立的磁分离清洗盘。

21、需具备清洗液预加热功能。

22、测光模块：需配备独立的测光盘。

23、检测器：需配备PMT光子计数器。

24、操作界面：需具备全中文windows图形化操作界面，方便操作。

25、通讯功能：需支持LIS双向通讯。

26、报警功能：需具备试剂及其它耗材余量不足自动报警功能。

病案督导系统技术参数：

- 可维护人员登录权限。

- 可维护人员功能模块使用权限。

- 可自行维护督查内容以及评分情况，可维护导出数据的内容格式。

- 4、需支持按病案上报的标准模板进行数据导入。

- 5、可根据病案号、患者姓名等基础资料检索病案首页。

- 6、需支持病案管理选择内容导出。

- 7、需支持首页电子化格式查看。

- 8、评分项需要符合《院病案首页信息质量检查表》的评分标准。

- 9、可根据‘患者基本信息’、‘住院过程信息’、‘诊疗信息’、‘费用信息’四大类内容进行单独评分。

- 10、勾选质控项会显示减分值，减分值可以上下调整，但不能超过扣分上限。可在扣分说明中说明具体扣分原因。每一类的扣分值不能超过该类的扣分上限。

- 11、内容评分完成后，需自动得出总分值。

- 12、检查项目:可督导病案检查项目填写是否正确。

- 13、需具备漏报其他诊断的功能。

- 14、需具备漏报其他手术操作的功能 。

- 15、诊断手术上报正确:可选择[是]或[否] 。

- 16、医生填写错误代码:如诊断手术上报错误,选择医生填写错误代码。

- 17、编目录入错误代码:如诊断手术上报错误,选择编目录入错误代码。

- 18、系统错误代码:如诊断手术上报错误，选择系统错误代码。

- 19、应填报正确内容:如诊断手术上报错误,输入应填报正确内容。

- 20、其他项目检查:如上报值错误，填写正确值。

- 21、需具备其他信息填写的功能。

- 22、医院提供检测病历:可选择[是]或[否]，如选择[否]，填写未提供检测病理说明。

- 23、可选择检查日期。

- 24、被检查医院意见:可选择[同意]、[不同意] 或[其他]，如选择[其他]，填写详细说明。

- 25、被检查医院签字人:可填写被检查医院签字人名称。

- 26、医师检查员:可填写医师检查员名称。

- 27、编码检查员:可填写编码检查员名称。

- 28、录入员:可填写录入员名称。

- 29、能汇总统计出最终病案质量情况。

- 30、能根据本次督导的情况，得到督导报表。能根据所填督导内容，导出相关excle数据。