南宁市第二人民医院采购设备技术参数

医用低温保存箱技术参数：

1、需配备微电脑控制，控温精度需达到0.1℃。

2、外部尺寸约： 812*893*1846mm，内部尺寸约：465*630*1165mm。

3、有效容积约338L。

4、需配备LED显示屏，可显示箱内温度，设定温度，环境温度，输入电压。能设定高低温报警和箱内温度，具有故障提示预警功能。

5、设定温度在-40～-86℃范围可调节，箱内温度均匀度误差应小于6℃。

6、需配备多种故障报警（高低温报警、传感器报警、冷凝器脏报警、环温超标报警、断电报警、开门报警）模式。

7、需提供两种报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警）。

8、开机延时保护可设定时间、显示面板密码锁功能防止误操作。

9、需配备网络功能，具有RS-232、RS-485数据接口，可与计算机连接，通过计算机显示、调节箱内温度，显示报警信息，监控设备是否正常。

10、需具有远程报警功能，可连接报警器到其他房间实现报警功能。

11、需配备万向脚轮，具备灵活，可移动、可锁定的功能。

12、需配备一体式门锁手把，可单手开关门。

13、需配备内门手把，一体双料压铸成型，使用方便。

14、需配备高效节能冷凝风机两个，能根据环静温度实现智能开停，有效节能。环温高于20度时开启2个风机，环温高于12度低于20度时开启一个风机，环温低于12度时关闭所有风机。

15、需确保整机运行噪音低于50db。

16、内外门需采用五层密封结构，采用耐腐蚀的橡胶材料，抗菌性能优越，密封效果好，不易结霜。

17、机器箱壳需采用电锌板；内胆采用δ0.8材料全防腐特殊耐低温镀锌板，加厚VIP航空隔热真空保温材料+无氟发泡剂，保温效果好，VIP厚度达25mm。

18、需配备两个内门，每个内门具有可靠密封条，单独密封。可独立分别存取物品，以减小箱内温度波动，并有效保证物品安全保存。

19、需具备双锁结构设计功能,自带暗锁，同时可用挂锁，保证用户存储物品安全性，既安全又可靠。

20、需采用双级复叠碳氢制冷系统设计，选用HC制冷剂，含氟为0，绝对环保。

21、需具备开门报警功能，能通过稳定可靠的门开关，在没有关门的时候及时提醒用户，确保样本安全。

22、在25℃环温时，降温速度需≤6小时。

23、需配备进口压缩机2个，功率需≤650W。

24、在25℃环温时，需满足国家第三方权威结构认证的单日耗电量8KW/24h。

25、需具备中国质量认证中心出具的节能报告及证书和环保报告及证书。

26、门体需具备平衡性能，解决短时间内连续多次开门不用等待。

- 27、可以通过过USB接口下载箱内设置、实时温度。

耳鼻喉内窥镜技术参数：

- 工作长度需满足：110mm。

- 2、视向角需满足：0度。

3、视场角需满足：90度。

4、直径需满足：3.0mm。

5、光学工作距离需满足：25mm。