南宁市第二人民医院采购设备技术参数

病人监护仪技术参数：

- 1、能适用于对成人、小儿和新生儿的监护，不需脱水瓶，含ST段测量及心律失常分析，需通过国家三类注册证明。

- 2、能监测心电、血氧、脉博、无创血压、呼吸、体温等基础参数，可升级Masimo/Nellcor SPO2、2IBP、ETCO2、AG、ICG、C.O.、BIS等参数。

- 3、必须能添加呼吸末二氧化碳监测模块。

- 4、测量方式需为旁流式或主流式。

- 5、需能监测呼吸率、呼末二氧化碳浓度（EtCO2）、吸入二氧化碳浓度（InsCO2）等参数。

- 6、旁流采样率需满足≤50ml/min（微流）。

- 7、主流测量范围需满足：0mmHg～190mmHg(at760mmHg)；旁流测量范围需满足：0mmHg～190mmHg (at760mmHg)。

- 8、分辨率需达到1mmHg。

- 9、awRR测量范围需满足：0rpm～150rpm。

- 10、awRR 测量精度需满足：±1rpm。

- 11、需配备≥8英寸高清触摸屏，触控操作，方便操作。

- 12、需具备生理报警和技术报警两种报警功能，有各自独立的报警灯和报警信息。

- 13、整机无风扇，能降低环境噪音干扰，可适合手术室ICU等环境。

- 14、需配备固定式提手，提动时稳固安全。

- 15、按键板需设置在右侧，方便操作。

- 16、需支持3/5/12导心电测量，导联自动识别。

- 17、心率测量范围需满足：成人15-300bpm，小儿/新生儿15-350bpm，分辨率±1bpm。

- 18、需具备监护、诊断、手术、ST模式。

- 19、需具备心律失常分析和ST段功能。

- 20、呼吸测量范围需满足：成人0-120rpm，小儿/新生儿0-150rpm。

- 21、窒息报警范围需满足：成人10-60s，儿童/新生儿10-20s，测量误差为±5s。

- 22、需具有心动干扰（CVA）识别功能。

- 23、血氧监测需满足：可选全球金标准的 Masimo血氧，测量范围为1 ％ ～100％；在70％～100％范围内，成人/儿童测量精度为±2％（非运动状态下）、±3％（运动状态下），新生儿为±3％（非运动状态和运动状态下）。

- 24、NIBP静态压力测量范围需满足：0-300mmHg，精度±3mmHg。

- 25、NIBP需具备手动、自动、连续测量模式；NIBP需具有整点测量功能，更符合临床记录习惯，提高护理效率。

- 26、可选择初始充气压力，提升测量的精准性和患者的舒适性。

- 27、需具有辅助静脉穿刺功能。

- 28、需配备手写中文输入功能。

- 29、可存储、回放不少于48小时波形全息回顾。

- 30、需支持标准界面、列表界面、趋势共存界面、大字体界面、全屏7导界面、全屏12导界面等多种界面可选。

- 31、需具备夜间模式，避免夜间打扰患者休息。

- 32、需具备屏幕亮度自动调节功能，可根据光线亮度的不同自动调节屏幕亮度。

- 33、需具有药物计算、血液动力学计算、通气计算、氧合计算、肾功能计算等功能。

- 34、能选配内置3通道热敏记录仪，实时记录时间可设为：8秒、16秒、32秒、连续。

- 35、需配备大容量锂电池，使用时间≥3小时。

- 36、能连接中央监护系统。