南宁市第二人民医院采购设备技术参数

血栓弹力图仪技术参数：

1、检测项目需包含：活化凝血（普通杯），凝血激活（快速杯），肝素（肝素对比实验），功能性纤维蛋白原，血小板-AA 及 ADP 试剂（血小板功能抑制率），血小板-AA试剂，血小板-ADP试剂。

2、需配有药监局注册的高低全套质控品，并且支持第三方质控。

3、需具备2个通道，能独立运行。

4、仪器通道差需满足：≤8%（R、Angle、MA），≤12%（K）。

5、仪器重复性需满足：≤8%（R、Angle、MA），≤12%（K）。

6、需为全血样本检测，反应样本量为340-360微升。

7、最快检测速度需达到8test/h。

8、能配套单人份试剂卡，即开即用。

9、需具备自动化机械臂完成试剂添加、样本试剂混匀的功能。

10、实验过程中不需要手动上杯下杯，机器自动装载卸载试剂杯。

11、需具备无液路系统功能，有效杜绝样本交叉污染。

12、可与 LIS 系统实现数据和图像传输，支持单通双通模式。

13、数据储存需≥9000个结果。

14、需提供》10.1英寸的触控显示屏，可以在屏幕上实现对机器的操作和控制，结果的报告模式：图形+数据，输出初步的诊断建议。

15、需支持热敏打印机，中文打印报告。

16、系统需具备网口和USB接口，支持LIS系统连接功能。

17、仪器需自带操作系统。

18、工作环境需满足：温度10℃-30℃，相对湿度15%-95%。

19、需提供安装，培训，维护及维修，技术支持。

微电脑采液控制器技术参数：

- 1、需配备独立的计时按键，计时准确，采液时间独立显示，直观、明了。

- 2、需采用模块电源，外观小巧，携带轻便，适用于流动采血。

- 3、可通过面板操作，即可进行称量校正，方便快捷。

- 4、需配备大容量托盘，适合进行多连袋、大量程的采液；托盘需采用磁性连接，装卸方便，易于清洁。

- 5、需具有扣皮瞬间摇摆停顿、接近采液量时摇摆自动停止、下一袋开始采血自动恢复摇摆的功能，减少摇晃对采液量的影响，提高了采液的准确性。

- 6、计量单位ml、g能一键转换。

- 7、采液量需满足：50～1000ml。

- 8、液体比重需满足：1.05g/ml。

- 9、分度值需满足：2ml 或 2g。

- 10、摇摆角度需满足:13°±2°。

- 11、摇摆频率需满足：30±2次／分。

- 12、电源需满足：AC220V、50Hz。

- 13、输入功率需≤40W。

- 14、工作环境需满足室内0℃～40℃。

- 15、需局别自动声光报警功能，当采液量达到预定值时，有声、光双重报警提示。

- 16、采液控制量需具备以下几个：100ml、200ml、300ml、400ml。

- 17、需具备计时报警功能：采液控制量为200ml时，5分钟后声光报警，7分钟后声光急促报警；采液控制量为300ml时，7分钟后声光报警，10分钟后声光急促报警；采液控制量为400ml时，10分钟后声光报警，13分钟后声光急促报警。

高频热合机技术参数：

- 1、电源电压需满足：AC220V、50Hz，需具备自动调压功能。

- 2、电源输入功率需达到200VA。

- 3、需具备自动热合功能。

- 4、封口速度需≥20次/分。

- 5、适用管径外径需满足φ3mm～φ7mm。

- 6、能自动调压, 能在输入电压为195V～246V的状态下进行正常工作。

- 7、需设有状态指示灯，便于观察机器运行情况。

- 8、热合开关需安全耐用，无污染、不破坏液体质量。

- 9、需具有自动休眠功能，待机30分钟后自动进入休眠状态，有效节能。

- 10、需具备唤醒功能，可一键回到待机状态。

- 11、需采用品牌继电器, 性能可靠。

- 12、封口牢固不能有渗漏。

- 13、热合面无需剪刀，能轻拉即开。

- 14、可连续热合，无衰减。

- 15、需配备高通电率电磁铁，可连续高频次高强度工作。

- 16、需采用耐高温陶瓷包裹热合头。

- 17、需配备手动拆卸式热合头保护罩，方便清理热合头。

- 18、需配备一体式铝合金阳极氧化面板，耐污染，不易滋生细菌。

- 19、需具备304不锈钢机身，可有效隔绝电磁波，保护人体安全。

- 20、需配备可伸缩式拉手，方便移动机器。

病人监护仪技术参数：

1、需具备模块化、插件式功能。

2、需具备低功耗性能，无风扇设计。

3、需配备≥10英寸医用级电容彩色触摸宽屏，显示器分辨率需》1280 x 800像素。

4、需具备触屏功能，应配备旋钮及屏幕快捷键。

5、需具有7种预配置情景模式，支持自定义配置和存储，支持U盘导入导出配置。

6、屏幕显示波形通道数需6，数字区需4。

7、需具备中文化操作界面，可自定义设置参数波形及数字位置，窗口大小自动调节。

8、需具备大字体界面和标准波形界面两种主界面显示方式。

9、大字体界面显示需满足：可根据需求选择4个或6个参数分别在四个/六个区域显示，每个区域均包含大字体数据、实时波形（无波形参数除外）和报警界限等信息，便于远距离观察。

10、两种主界面可通过一级菜单快捷键快速实现一键切换。

11、两种主界面均需支持设置菜单一触弹出，快速完成参数或界面设置。

12、需具备教学演示模式、高清分屏显示功能。

13、需具有150小时趋势及图表回顾功能。

14、需具有屏幕快照功能，需支持手动创建或报警自动触发，可存储至少150幅快照。

15、需配备四级文字和三级声、光递进式报警系统，具备报警自动触发记录；需具有报警突破功能，开启后即使声音报警暂停也可令致命性心律失常突破限制及时报警，提升诊疗安全和质量。

16、需配备电池槽，可配置内置式高性能锂电池，续航时间>3小时，可自由插拔。

17、主机需经过CNAS认证实验室75cm六面跌落测试，并提供报告证明。

18、需配备监测心电、心率、血氧饱和度、无创血压、呼吸、脉率、双体温功能。19、可选择3/5导联心电监测，需支持级联导联监测等功能。

20、同步多导联心律失常分析需≥3通道。

21、需支持不少于20种心律失常分析。

22、需配备起搏器单腔或双腔监测功能。

23、需支持ST段分析及不少于144小时趋势回顾。

24、ST段测量和分析能用于成人、儿童及新生儿，并提供产品注册证。

25、无创血压监测需采用双管路双脉冲步进式放气振荡法。

26、血氧饱和度监测需采用红外光吸收技术，抗运动干扰、防低灌注；可配置软指套式血氧传感器，可直接用消毒剂清洗、浸泡及消毒。

27、需具备NMPA，CE认证。

28、需具备UL安全检测实验室产品认证。

电动诊疗椅技术参数：

1、升、降、仰、卧功能需全电动控制。

2、坐垫升降范围需满足：560-760㎜（200㎜）。

3、头枕延伸需满足：0-200㎜。

4、背靠仰卧角度需满足:90°-180°。

5、负载需<150公斤。

6、旋转角度需满足：360°。

7、升降速度需满足：10㎜/s。

8、电源需满足：220V 50Hz。

软管式手术器械技术参数：

1、活检钳需满足：Φ1.8x900cm。

2、异物钳需满足：Φ1.8x1200cm。

耳内窥镜技术参数：

1、工作长度需满足：110mm。

2、视向角需满足：0度。

3、视场角需满足：50度。

4、直径需满足：2.7mm。

5、景深范围需满足：5-50mm。

喉内窥镜技术参数：

- 视场角需满足：59°。

- 2、视向角需满足：12°。

- 3、工作长度需满足：185mm。

- 4、最大插入部外径需满足：镜体外径Φ4 。