南宁市第二人民医院采购设备技术参数

超低温冷冻储存箱技术参数：

1、工作条件需满足：环境温度10～32℃，环境湿度:（20～80%）RH，工作电压：（198～242）V，频率：(50 ±1)HZ。

2、样式需满足：立式。

3、有效容积应该》340L。

4、需配备高清晰LED数码温度显示，显示精度0.1℃，左侧设置按键锁、制冷、电源、电量低、断电、静音、门开关8个指示灯，清晰了解产品运行状态，高精度微电脑温度控制系统，内置多路传感器，能确保箱内温度保持在-40℃~-86℃范围内。

5、箱体需采用优质结构钢板，及先进防腐磷化、喷涂工艺。

6、内胆需满足：镀锌板喷涂，抗腐蚀，使用寿命长，清洗方便。

7、需标配四个万向脚轮，方便移动安放。

8、过滤网需方便拆卸、清洗。

9、内部结构需满足：三层不锈钢隔板，可调节层架式结构，方便分类存储。

10、需配备四磁吸内门，内外双层门设计，锁住冷气，保证保温效果。

11、需在左侧配备一个测试孔，方便监测箱内温度。

12、把手需带锁，也可配置任意外挂锁，实现双人管理，保障样本安全。

13、需采用加厚保温层及VIP保温板，保温层厚度：110mm，多道门封设计，保证保温效果。

14、需配备大面积翅片式冷凝器,散热面积大，盘管式蒸发器，制冷迅速。

- 15、需具备国际名牌高效压缩机，动力强劲，质量更可靠，需采用进口EBM低噪音风机，节能高效。冷凝器散热风机可根据压缩机运行状态智能开停。

16、制冷剂用量应符合国家安全标准，明确制冷剂用量。

17、应具备完善的声光报警系统（高低温、开门、电压异常、断电报警、传感器故障、冷凝器散热差、系统故障等），使物品存储更安全。

18、需具备开机延时和停机间隔保护功能，确保运行可靠；键盘锁定和密码保护功能，防止随意调整运行参数。

19、需配备USB数据导出接口，接入U盘可自动存储当月及上月数据，数据输出PDF格式（中英文格式可选），最大存储条数需达100000条，最大存储时限需达45年。U盘持续连接可自动持续存储温度数据。蓄电池可持续为冰箱报警、USB端口供电。

20、蓄电池需满足：断电状态可持续为温度报警、USB端口供电。

21、25℃环温时，空载降温需达到-80℃时间≤4.8小时。

- 需存储2英寸标准冻存盒》216个，2ml内旋冻存管》21600个。

红外接种环灭菌器技术参数：

1、中心区最高温度需满足825℃±50℃。

2、待机保持温度需》480℃。

3、固定角度需达到21°。

4、最大消毒物品外径需达到φ35mm。

5、加温区总长需》100mm。

6、电源功率需》400W。

7、外形尺寸（W*D*H）需《105*140*200mm。

CPS床单元空气净化消毒机技术参数：

- 1、机箱整体冷轧钢板需为无缝焊接制作、静电喷塑,罩内四周需为进口无毒高透明水晶板软帘，紫外线灯辅助杀菌。

2、需为可移动型，外形尺寸需满足: 长×宽×高需满足：2350*1100*2150mm，内部尺寸需满足: 长×宽×高：2300*1000*2150mm，罩内整体100级无菌(并提供相应的检测报告)。

3、洁净度及净化消毒效果需满足:罩内整体100级ISO5级（即医用一类空气环境），沉降菌≤1cfu/平皿、浮游菌≤5cfu/立方米。出风口除尘效率：≥99.99%(≥0.3微米），出风口除菌效率：≥99.9%。

4、需具备初效过滤棉、中效活性炭、光触媒、溶菌酶高效过滤器过滤效率99.99%(≥0.3微米），过滤器为日本溶菌酶材质。

5、自净时间需≤20(min)。

6、需配备轻触调速开关,配遥控开关。

7、罩内维持正压，可通过滤芯寿命显示功能，可准确提供科学的更换滤芯的时间。

8、 电源插头需适合中国国家标准，可直接使用220V/50Hz电压条件，整机功耗需≤160W。

- 9、平均风速需满足0.25—0.30m/s。

- 10、可以轻松实现对风量的高、中、低三档的调节、需配备相应的进风口及过滤网，方便更换清洗过滤网。

11、照度需≥300LX 、噪音需≤47dB。

12、机身需配备LED液晶控制面板，多界面显示功能，精确指示受控环境的温度、湿度和多种空气污染物的含量。

13、需具备受控环境内多种污染物的含量动态尺性指示，可灵敏显示受控环境内的菌团、烟尘、以为、甲醛、苯、氨等污染物的浓度变化。

14、可实现定时控制，可以实现用户的多种运行要求。

15、设备配件固件到达使用年限，可自动报警提醒。

16、需配备紫外线杀菌装置，可以手动开启杀菌装置对病床进行定时杀菌消毒。

自动核酸分子杂交仪技术参数：

1、可与配套的试剂盒使用，用于核酸分子的杂交分析。

2、需采用导流杂交技术，提高杂交效率，简化操作步骤，缩短杂交时间。

3、需配备高速热循环系统，采用先进热电制冷技术，快速加热和冷却。

4、需配备彩色LCD显示器（能显示当前步骤、实验室进度条、温度、门的状态和剩余时间），触控式操作，简单易用。

5、需具备压力平衡系统，减少杂交过程试剂的损耗。

6、通量适宜，需采用导流杂交原理，一次可以完成1—30人份的样品。

7、需采用一次性模块，使操作更加方便快捷。

8、反应室温度显示分辨率需满足0.1℃。

9、反应室工作温度范围需满足24℃-60℃可调。

10、反应室温度控制精度需满足±0.5℃。

11、反应室升温速度需≥8.0℃/min。

12、反应室降温速度需≥4.0℃/min。

13、排液速度需满足80±15mL/min。

14、在一套反应室内，移液装置加样的平均量应满足500μL±15μL。

15、交叉污染率应为零。

16、液体残留量应为零。

17、需通过国际权威机构质量管理体系认证、通过 ISO9001,ISO13485质量体系认证。

18、需通过国际权威机构运输包装测试。

基因扩增仪技术参数：

- 1、环境温度需满足10℃-30℃。

- 2、环境相对湿度需≤85%。

- 3、电源需满足220VAC～50Hz，600VA/海外型：100-240VAC～50/60Hz，600VA。

- 4、可连续工作。

- 5、需具备智能抑制非特异性扩增的功能。

- 6、需具备抑制小体系试剂蒸发和梯度PCR同时到温的功能。

- 7、操作简单，加压、锁紧能瞬间完成。

- 8、需具备内置工程模式，故障现象能精准判断。

- 9、质量体系认证需满足ISO9001/13485 德国TUV SD认证。

- 10、模块需为铝合金模块。

- 11、有效孔位需 满足96孔（单管、8连管、12连管、无裙板，半裙板），384孔板。

- 12、温度准确度需满足≦±0.1℃。

- 13、模块控温精度需满足≦±0.1℃。

- 14、模块温度均匀性需满足≦±0.3℃ @55℃。

- 15、最大升温速率需满足≥5℃/s。

- 16、最大降温速率需满足≥5℃/s。

- 17、需具备3路独立控温+分布式模块温度补偿。

- 18、模块温度设置范围需满足0-105℃。

- 19、热盖温度设置范围需满足30-110℃，ON/OFF（热盖可开通和关闭）。

- 20、温度曲线能实时显示，模块及热盖的设计温度能实时显示。

- 21、温度梯度功能/范围/跨度需满足有/30-100℃/0.1-42℃。

- 22、需具备温度递增递减功能并需满足±9.9℃/Cycle。

- 23、需具备时间递增递减功能并满足±9.9s/Cycle。

- 24、需具备梯度温度同时到达的功能。

- 25、想具备升降温速率设定功能，并满足0.1-4℃/s,等速率变温。

- 26、需配备高灵敏电阻触摸LED屏，具备背光功能。

- 27、文件存储个数需》1296个，并具备文件夹密码保护功能。

- 28、需具备断电保护、记忆功能。

- 29、需具备压盖自适应试管功能，试管高度自适应（高管、矮管、平顶管、圆顶管等全适应）。

- 30、需具备多磁环保护功能，以过滤电网中的脉冲群，保护仪器。

- 31、需具有防尘防潮功能，需保证整板升降温的均一性。

- 32、需配备前进风后出风的风路，避免机器之间相互干扰、可以密集放置。

- 33、需具有高亮度LED呼吸灯，无需靠近就可知悉仪器工作状态。

- 34、需具备开机自检功能，运行结束后弹出窗口，自动报告运行状况。

- 35、需具备故障自诊断及报告功能。

- 36、需具备运行结束自动冷藏功能，最低可设定0℃冷藏温度。

- 37、需具备剩余时间预估和运行时可编辑其它程序的功能。

- 38、需具备整机抗干扰屏蔽层。

- 39、需配备微信服务平台，故障时可用手机将故障照片发送至微信服务平台，提供远程售后技术咨询。

超声波清洗机技术参数：

- 容积需》80L。

- 需采用》2.0mm厚的不锈钢镜面板。

- 密封门需具备气弹簧阻尼门结构，防止夹手，开门助力，配备硅橡胶胶条压紧密封。

- 需配备U型排水管路含进口排水泵，排水时间需《=4min。

- 槽体两侧需均布30个锥形喷嘴，确保冲洗无死角；两侧管路需为卫生级管件焊接成型，无漏水故障；槽体管路中有过滤网，可防止喷嘴堵塞。

- 循环泵、进水电磁阀、计量泵需采用进口品牌，保证品质。

- 循环泵需采用进口不锈钢泵体，流量最大需达到600L/分钟。

- 需采用工业级单片机芯片，100-240VAC宽电压范围，独立的电源滤波器，抗干扰能力强，面膜操作，一键启动方便快捷，并具备故障自动检测功能。

- 需配备液晶显示屏，内带汉字库，任意显示汉字及字符，并具备报警信息显示功能。

- 需配备温度指示器，数字式温度控制方式，抗干扰能力强，使用寿命长。

- 需具备水位低保护功能，水位低时自动停止加热管加热和喷淋；

- 需具备超时保护功能，进水超过设定时间，停止进水，防止水流溢出。

- 需具备循环泵电机保护功能，电机过流或缺相时，过流保护开关动作，切断电机电源。

洁净蒸汽发生器技术参数：

- 输入功率需满足》90KW。

- 额定蒸发量需满足》120 KG/H。

- 工作压力需满足《0.7Mpa。

- 蒸汽温度需》170℃。

- 工作模式需满足：工作电压 380V，额定电流 110 A。

- 电机功率需》0.7KW。

- 蒸汽阀口径需达到DN25 mm，安全阀口径需到达DN25 mm，进水阀口径需达到DN15 mm，排污阀口径需达到DN25 mm。

等离子空气消毒机技术参数：

- 1、外形需为平板式。

- 2、消毒空间需》100m3；额定循环风量需》1000 m3/h。

- 3、等离子体场强度需达到8 kV±0.3 kV。

- 4、等离子体密度需达到3.07×1017m-3~8.36×1017m-3，并提供检测报告。

- 5、负离子浓度需达到3×107个/cm3。

- 6、工作电源需满足：220V±22V，50Hz±1Hz。

- 7、功率需≤65W；噪音需≤55dB。

- 8、对空气中自然菌的杀灭率需≥92.04%，对空气中致病菌的杀灭率需≥99.99%；并提供检测报告。

- 9、可在有人状态下运行，且对人体没有任何伤害。

- 10、需具备防潮、防老化防自燃等性能，主机结构需为上进风下出风结构，面板为一体可上翻式结构，避免藏污纳垢减少交叉感染；面板需为全翻盖式，方便于日常清洗、保养、维护。

- 11、核心部件需采用等离子体电场，在高压静电场能产生高浓度的离子，使0.001um以上的尘埃粒子和细胞荷电，并达到饱和电量,从而实现空气灭菌、除尘净化，也可降解空气中的有害、有毒气体，去除烟气、烟味等污染物；应方便日常维护清洗。

- 12、需采用微电脑程序控制，大屏幕中文显示，显示更直观，触摸感应式按键操作，人机交互更方便。

- 13、需采用高精度时钟芯片控制，触摸式控制面板手动消毒功能及程控自动运行消毒设定，可任意设置开关机时间。

- 14、需具备程控定时功能，方便操作，显示更直观，程控预约模式需可实现9时段预约开关机。

- 15、需配备超强远红外线遥控接收装置，可远距离遥控控制，左右45度任意操控；需具有一键锁定功能，防止误操作。

- 16、需具有风机故障及等离子体故障自动报警、整机工作累计计时及滤网清洗提醒等功能。

- 17、需具备风量模式工作状态显示功能，风速高、中、低可任意选择。

- 18、需具有实时显示温湿度值的功能。

- 19、需选用优质铝合金边框初效及活性炭分子过滤器，可有效去除有机气体和异味。

- 20、消毒后空气中细菌总数需满足部颁Ⅱ、Ⅲ类无菌环境标准。

- 21、需提供消毒产品卫生安全评价报告、9001质量管理体系认证证书、45001职业健康安全管理体系认证、14001环境管理体系认证证书、诚信AAA证书等。

病人监护仪技术参数：

1、需为一体化、整机无风扇设计，需配备提手，方便移动。

2、需配备≥10英寸彩色液晶触摸屏，分辨率需达1280*800像素或更高，需具备≥8通道波形显示。

3、屏幕需采用最新电容屏非电阻屏，显示屏需具备亮度自动调节功能。

4、屏幕需满足可倾斜10~15度的性能。

5、需支持遥控器无线远程操作。

6、需配备内置锂电池，插槽式设计，无需螺丝刀工具支持快速拆卸和安装。

7、ECG, TEMP, IBP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度需为防除颤CF型。

8、设计使用年限需≥8年。

9、清洁维护支持的清洁剂需≥40种，在保养手册中清晰列举清洁剂的种类。

10、主机工作大气压环境范围需满足57.0~107.4kPa。

11、主机工作温度环境范围需满足0~40°C。

12、主机工作湿度环境范围需满足15~95%。

13、防水等级需≥IPX2，并提供机器标贴。

14、需配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏等功能。

15、需支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能。

16、心电算法能通过AHA/MIT-BIH数据库验证。

17、心电波形扫描速度需支持6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s和50 mm/s。

18、需支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示，提供参考片段和实时片段的对比查看。

19、需支持≥20种心律失常分析,包括房颤分析。

20、QT和QTc实时监测参数测量范围需达到200～800 ms。

21、需提供SpO2,PR和PI参数的实时监测，能适用于成人，小儿和新生儿。

22、需支持指套式血氧探头，IPX7防水等级；需支持液体浸泡消毒和清洁。

23、需配备无创血压测量功能，能适用于成人，小儿和新生儿。

24、需提供手动，自动，连续和序列4种测量模式，并提供24小时血压统计结果，满足临床应用。

25、无创血压成人测量范围需满足收缩压25~290mmHg，舒张压10~250mmHg，平均压15~260mmHg。

26、需提供辅助静脉穿刺功能。

27、需支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足临床快速管理患者报警需求，产品用户手册需提供报警限自动设置规则。

28、需支持肾功能计算功能。

29、需具备图形化技术报警指示功能，帮助临床快速识别报警来源。

30、需支持≥120小时趋势图和趋势表回顾，支持选择不同趋势组回顾。

31、需配备≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。

32、能储存≥1000组NIBP测量结果。

33、需具备≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾.

34、需支持48小时全息波形的存储与回顾功能。

35、需支持历史病人数据的存储和回顾，并支持通过USB接口将历史病人数据导出到U盘。

36、需支持RJ45接口进行有线网络通信，和除颤监护仪一起联网通信到中心监护系统。

37、需支持监护仪进入夜间模式，隐私模式，演示模式和待机模式。

38、需提供心肌缺血评估工具，可以快速查看ST值的变化。

39、需提供计时器功能，界面区提供设置≥4个计时器，每个计时器支持独立设置和计时功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择。

40、需支持格拉斯哥昏迷评分（GCS）功能。

41、动态趋势界面需支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示，帮助临床快速识别异常趋势信息。