南宁市第二人民医院采购设备技术参数

全自动凝血分析仪技术参数：

- 需具有凝固法、发色底物法、免疫比浊法3种分析方法。

- 需采用光学法测量原理。

- 检测速度需满足：PT≥195测试/小时， PT/APTT≥195测试/小时。

- 检测通道需≥13个。

- 需具备HIL功能。

- 样本位需≥75个。

- 需为全自动样本架进样模式。

- 需具备旋转扫码功能。

- 需具备连续循环进样功能。

- 需具有盖帽穿刺功能。

- 试剂位需≥168个，全部为冷藏试剂位。

- 试剂盒包装方式需为盒式包装，每盒需》3瓶。

- 试剂复溶方式需为自动复溶，无需人工配置试剂。

- 仪器需同时拥有PT演算FIB与Clauss法实测两种方法。

15、反应杯单个独立，无需磁珠，一次可放置≥1000个，自动旋转排序，可连续装载。

16、需具备反应杯本底检测功能。

17、需配备专用急诊位，整架急诊模式。

18、需具备条码管理，试剂信息自动扫描、报警、容量提示功能。

19、仪器运行过程中可随时任意添加试剂，不中断检测过程。

20、废液和上水更换可任意更换，不中断检测过程。

21、需具备自动稀释、自动再检、自动多点定标功能。

22、需具备反应曲线。

23、数据存储量需≥50000。

24、需具备自动质控，含Levey-Jennings图等。

电池式医用电动钻锯1技术参数：

- 1、主机可整机高温高压消毒，能耐135℃±5℃高温，电池除外。

- 2、主机需使用进口电机，保证性能。

- 3、锯频需达到15000次／分。

- 4、输出功率需≥70W。

- 5、锯片硬度48度，材料需采用SUS420。

- 6、需配备免消毒电池。

- 7、电池电压需达到7.2V。

- 8、电池容量需≥900mA。

- 9、需采用航空铝合金外壳。

- 10、噪声需≤75dB。

- 11、温升需≤25℃。

- 12、需通过ISO13485、ISO9001认证。

电池式医用电动钻锯2技术参数：

- 1、主机可整机高温高压消毒，能耐135℃±5℃高温，电池除外。

2、主机需使用进口电机，保证性能。

3、需采用进口转夹头，可加持0～4mm。

4、转速需≥1100转／分。

5、扭矩需≥1.8牛顿·米。

6、需配备免消毒镍氢电池。

7、电池电压需达到7.2 V。

8、电池容量需≥900 mA。

9、充电器电压需满足110～220V。

10、需采用航空铝合金外壳。

11、噪声需≤40dB。

12、温升需≤25℃。

13、需通过ISO13485、ISO9001体系认证。

电池式医用电动钻锯3技术参数：

- 1、主机可整机高温高压消毒，能耐135℃±5℃高温，电池除外。

2、主机需使用进口电机，保证性能。

3、需采用进口转夹头，可加持0～4mm，通孔2φ。

4、转速需≥1000转／分。

5、扭矩需≥2.3牛顿·米。

6、需配备免消毒镍氢电池。

7、电池电压需达到7.2 V。

8、电池容量需≥900 mA。

9、充电器电压需满足110～220V。

10、需采用航空铝合金外壳。

11、噪声需≤40dB。

12、温升需≤25℃。

13、需通过ISO13485、ISO9001体系认证。

空气波压力治疗仪技术参数：

- 1、整体需为柜式一体机，可同时使用两个八腔气囊。

- 2、需配备液晶触摸屏与旋转编码器，方便操作。

- 3、时间设定范围需满足0～60min，步长1min。

- 4、需具备四组生物波输出功能；输出模式分需为连续波、正弦波和方波三种模式；脉冲频率应为1Hz～99Hz连续可调，步长为1Hz，脉冲宽度为500μs。

- 5、需具备八种基础充气模式，可任意组合治疗。

- 6、压力范围需5～25kPa可调。

- 7、极限压强需≤40kPa，且超过2kPa的持续时间应不大于3min。

- 8、需具备过压保护功能，具有过压保护措施。

- 9、应具备在各种状态下手动解除患者压强的功能。

- 10、连接管路应有防止接错的装置或标识。

- 11、正常工作时的噪声应不大于70dB。

- 12、应取得计算机软件著作权。

呼吸机技术参数：

- 1、需适用于成人和儿童的急救转运。

- 2、驱动方式需为气动电控模式。

3、应具备容量控制、压力控制，时间切换的控制模式。

4、需配备不小于5寸的彩色显示屏。

5、电源需满足：AC100V～240V，50Hz/60Hz；DC12V；内置电池（续航不少于4.5小时）

6、需具备海拔补偿功能。

7、需具备窒息后备通气功能。

8、需具备手动通气和吸气保持功能。

9、应至少具备以下通气方式： VCV，PCV、SIGH、SIMV-V、SIMV-P、SPONT/PSV，CPAP, Manual。

10、潮气量设置范围应不小于0-2000ml。

11、呼吸频率设置范围应不小于1~120bpm。

12、可设置屏气时间0~5s。

13、压力控制水平需满足5～50cmH2O 。

14、呼气末正压需满足0~30cmH2O。

15、需具有流速触发和压力触发功能，压力触发灵敏度需满足：-20cmH2O ~ 0cmH2O

流速触发灵敏度需满足：2~30L/min。

16、氧浓度需40%~100% 连续可调。

17、需具备潮气量、分钟通气量、峰值压力、总计呼吸频率、氧浓度，呼气末正压，触发显示、交流供电指示、直流供电指示、充电指示、电池电量监测功能。

18、呼吸波形监测需满足：压力-时间波形，流速-时间波形。

19、需具备气道压力上限、气道压力下限、分钟通气量上限、下限报警、持续气道压力高报警、窒息、交流电源断电、电池电量低、气源压力低报警、系统故障报警等功能。

20、需具备车载、适配器、内部电池、外接备用电池供电方式。

21、需配备车载、携带、箱式3种固定安装方式。

22、需具有CE认证。

23、需符合IPX4防水等级。

24、需符合EN1789救护车车载标准。

25、基本配置需包含：主机、急救呼吸机软件、氧气瓶、背包、管路、电源线等。