南宁市第二人民医院采购设备技术参数

体外除颤监护仪技术参数：

1、需配备》8.4英寸彩色TFT显示屏，分辨率需达到800X600，界面最多可显示4道监护参数波形。

2、显示模式需具有高对比度显示界面，可通过VGA外接显示器。

3、需采用双相指数截断（BTE）波形，波形参数可根据病人阻抗进行自动补偿。

4、需支持体外除颤电极板、多功能电极片和体内除颤电极板等电极类型，其中体外电极板需为成人/小儿多功能一体型。

5、体外电极板需具有支持充电，放电，能量选择等操作功能并具备充电完成指示灯。

6、需具有旋钮式能量选择，可快速选择能量，节约时间。

7、三步即可完成手动除颤操作，方便操作。

8、体外手动除颤和同步除颤中，除颤能量选择范围有25种可调，最小为1J，最大为360J 。

9、病人阻抗范围需满足：体外除颤：20-250欧；体内除颤：15-250欧。

10、需支持AED除颤功能，电击能量100J～360J可配置，配置需符合AHA2010急救指南，可电击心率VF,VT 。

11、需具备CPR心肺复苏抢救提示，可指导操作人员进行CPR操作，过程需符合AHA2010急救指南中CPR指南要求。

12、需支持体内除颤功能，可选配体内除颤电击板，体内手动除颤时，除颤能量选择范围有14种可选，最小为1J，最大为50J 。

13、电池供电情况下，充电至200J应小于5s，充电置360J应小于8s。

14、在关机状态并接通交流电情况下，会按照设定的时间自动检测，包括进行常规检验和大能量检测。

15、可选配起搏模式，起搏模式应具有固定起搏和按需起搏。

16、起搏波形需满足：单向方波脉冲，脉冲宽度为20ms±1.5ms 。

17、可选配升级实现12导ECG、SPO2、2通道体温、NIBP、旁流呼气末CO2。

18、可监测心律失常种类需≥26种。

19、需具备160小时趋势图和趋势表、240min录音存储功能。

20、需具备技术报警和生理报警两种报警功能，并且具有双报警灯，分别显示生理报警和技术报警。

21、最大可配置2块锂离子电池，其中1块至少可支持360J除颤210次，单ECG检测≥6小时。

22、电池体上应带有多段发光二极管（LED）电池电量指示装置，用于快速评估电池电量。

23、需配备80mm记录仪，可设置自动打印充电事件、放电事件、自动检测报告、标记事件和12导报告。

24、实时记录时间需有3秒、5秒、8秒、16秒、32秒、连续等供医务人员选择。

25、IP防护等级需满足IP44等级要求。