南宁市第二人民医院采购设备技术参数

多参数数字遥测收发器技术参数：

1、需具备心电（ECG）、呼吸(RESP)、血氧饱和度(SpO2)、脉搏(PR)等监护参数。

2、需配备》1.46英寸OLED彩色显示屏，分辨率需达到128 x 128。

3、需具备床号、参数名称、参数测量值、参数测量波形（ECG波形或PLETH波形显示）、血氧灌注棒图、联网符号、无线信号强度指示、电池电量指示等显示参数。

4、需支持心电导联脱落显示提示，确保导联良好的连接状态。

5、需支持心电I、II、III、avR、avL、avF、V各导联波形显示。

6、需具备 ECG界面、ECG+RESP界面、ECG+SpO2界面、ECG+SpO2+Resp界面、SpO2+PR界面、演示界面等显示界面，并支持一键实现各界面互相切换显示。

7、重量需《140g，需配备挂带包，便于病人随身携带。

8、需具备防水抗摔功能，防水等级需达到IPX7。

9、需具备自动关屏功能，在无操作时进入低功耗模式。

10、需具备智能识别功能，智能识别心电导联线（3/5导，欧/美标），无需特别设置。

11、需具备ECG测量功能，并支持3/5导心电监测。

12、HR测量范围需满足：成人：15bpm ～ 300bpm  小儿：15bpm ～ 350bpm。

13、需具备Resp测量功能，测量范围需满足：成人 0 rpm ～ 120 rpm  小儿0 rpm ～ 150 rpm，分辨率需达到：1rpm，精度：±2rpm。

14、需具备SpO2测量功能，测量范围需满足：0-100% ，分辨率：1%，精度：±2%（70% ～ 100%）， 0% ~ 69% 无定义。

15、需具备一键实现呼叫护士功能，保证监护安全。

16、需具备更换电池不掉电功能，支持取下电池后20秒时间内不掉电。

17、需支持监护数据的存储及回顾，时长不小于1.5小时。

18、需支持通过内置WIFI将数据上传遥测中央站。

19、需获得无线电发射设备型号核准证书。

20、需支持并连接现在科室使用的遥测中央监护系统。