南宁市第二人民医院采购设备技术参数

等离子空气消毒机技术参数：

- 1、外形需为平板式。

- 2、消毒空间需》100m3；额定循环风量需》1000 m3/h。

- 3、等离子体场强度需达到8 kV±0.3 kV。

- 4、等离子体密度需达到3.07×1017m-3~8.36×1017m-3，并提供检测报告。

- 5、负离子浓度需达到3×107个/cm3。

- 6、工作电源需满足：220V±22V，50Hz±1Hz。

- 7、功率需≤65W；噪音需≤55dB。

- 8、对空气中自然菌的杀灭率需≥92.04%，对空气中致病菌的杀灭率需≥99.99%；并提供检测报告。

- 9、可在有人状态下运行，且对人体没有任何伤害。

- 10、需具备防潮、防老化防自燃等性能，主机结构需为上进风下出风结构，面板为一体可上翻式结构，避免藏污纳垢减少交叉感染；面板需为全翻盖式，方便于日常清洗、保养、维护。

- 11、核心部件需采用等离子体电场，在高压静电场能产生高浓度的离子，使0.001um以上的尘埃粒子和细胞荷电，并达到饱和电量,从而实现空气灭菌、除尘净化，也可降解空气中的有害、有毒气体，去除烟气、烟味等污染物；应方便日常维护清洗。

- 12、需采用微电脑程序控制，大屏幕中文显示，显示更直观，触摸感应式按键操作，人机交互更方便。

- 13、需采用高精度时钟芯片控制，触摸式控制面板手动消毒功能及程控自动运行消毒设定，可任意设置开关机时间。

- 14、需具备程控定时功能，方便操作，显示更直观，程控预约模式需可实现9时段预约开关机。

- 15、需配备超强远红外线遥控接收装置，可远距离遥控控制，左右45度任意操控；需具有一键锁定功能，防止误操作。

- 16、需具有风机故障及等离子体故障自动报警、整机工作累计计时及滤网清洗提醒等功能。

- 17、需具备风量模式工作状态显示功能，风速高、中、低可任意选择。

- 18、需具有实时显示温湿度值的功能。

- 19、需选用优质铝合金边框初效及活性炭分子过滤器，可有效去除有机气体和异味。

- 20、消毒后空气中细菌总数需满足部颁Ⅱ、Ⅲ类无菌环境标准。

- 21、需提供消毒产品卫生安全评价报告、9001质量管理体系认证证书、45001职业健康安全管理体系认证、14001环境管理体系认证证书、诚信AAA证书等。