南宁市第二人民医院采购设备技术参数

中频胃肠治疗仪技术参数：

- 需采用非对称超导编码电流进行治疗。

- 需具备方波、锯齿波、三角波等输入波形，导入为非对称波。

- 工作频率需满足：主频范围900-9000Hz±15%，调频范围1-440Hz±15%。

- 脉冲宽度需满足:0.02ms～1.2ms。

5、调制方式需满足：占空比和幅度动态均可调。

6、需具备4组电疗输出和4组脉冲输出。

7、输出强度需满足：500Ω负载  输出电流 0-100MA  最大脉冲电流≤100MA。

8、需具备自动检测功能，满足耐压4000V，I类、BF型等安全防护条件。

9、需具备定时功能，系统默认》30分钟，人工自由设定10-60分钟。

10、需具备以下处方功能：胃起搏：0.05Hz即3次/分（cpm）±2% ；肠起搏：0.2Hz即12次/分（cpm）±2%；联合治疗：胃肠自动感应频率。

11、工作电源需满足：交流220V50Hz±10% ，额定功率：45VA

12、需具备时间选择、处方选择、强度选择等治疗选择功能。

13、输出数据与操作信息需配备语音提示和液晶显示。

14、需符合国家最新安全标准，具有双重隔离、开机保护、电极

保护、短路保护、声光提示等防护功能。

高频胸壁振荡排痰仪技术参数：

- 1、供电电源需满足：100-240V~，50/60Hz。

- 2、振动频率需≤13Hz，控制精度±15%，调节步长1Hz，可以连续调节。

3、振动压力需在0-5kPa以内，并具备1-10级可调功能，调节步长1级，可以连续调节。

- 4、需1-60分钟定时可调，调节步长1分钟，可以连续调节。

- 5、需配备》10.7寸操作界面，内嵌》4.3寸单色高清LCD显示，需具备中文导航式操作指引，多参数显示及可调（频率、压力、时间等）。

- 6、可通过手持开关实现患者自主的紧急停止保护。

7、需配备倒V式全胸充气背心，在确保患者有效咳嗽、咳痰时，避免对胃脘部的振荡；背心气囊需可拆卸，外层可干洗和机洗，洗后可与内层气囊重新组装。

8、需配备SD卡装置，可无限量存储患者处方等信息，方便日常治疗管理和开展科研项目。

旋磁光子热疗仪技术参数：

1、红光光谱波长需在550nm～3000nm范围内。

2、红光额定输出功率需《7W±1.5W。

3、红光光源需专用红光理疗光源，光斑范围大，光功率剂量强，有利于顽疾和大面积褥疮、溃疡等治疗。

4、定时需0～60min连续可调。

5、按防电击类型分类需为Ⅰ类设备。

6、按防电击程度分类需为B型应用部分。

7、需具备连续运行模式。

8、正常工作条件需满足以下条件：环境温度：5℃～40℃；相对湿度：30%～75%；大气压强：700hPa～1060hPa；电源：AC220V±22V，50Hz±1Hz。

9、额定输入功率《280VA。

10、可连续工作时间》4小时。

11、需为推车式主机、并配备两个治疗头、提高工作效率。

急救车技术参数：

1、产品尺寸需满足：650*482*930mm。

2、整车需由ABS工程塑料、铝合金、不锈钢构成，铝合金四柱承重。

3、台面需采用一体化注塑成型台面，配不锈钢护栏，物品不易滑落。护栏、扶手一体两用化，方便推拉；台面上配透明软玻璃，保护台面不易划伤。

4、正面需带有中控锁，并配6层抽屉。其中第一、二、三、四、五层为小抽屉，抽屉面高《80mm，内空需满足：470*375*68mm；第六层为大抽屉，抽屉面高《240mm，内空需满足：470*375*222mm。每个抽屉需配有3*3分隔片，可自由搭配。每个抽屉面板上需配有防盗式封口插槽标识牌，防止液体及灰尘进入。

5、左侧需配有除颤平台、隐藏式副工作台、小号塑料网篮、洗手液框。

6、右侧需配有可伸缩不锈钢输液支架、圆桶锐器盒、2个ABS污物桶。

7、后面需配有活动插线板，便于更换不同国家电源、除颤板、隐藏式伸缩氧气瓶支架带不占用空间。

8、底部需配有四个豪华万向插入式静音轮，其中两只需带刹车功能；脚轮材料需为高强度聚氨酯，防静电、防毛发缠绕，移动轻便灵活。

不锈钢治疗车技术参数：

1、需采用优质304不锈钢材质。

2、规格需满足660*440*880mm。

3、需采用进口材质硅胶静音万向轮。

4、需配备二层单抽屉。

不锈钢送药车技术参数：

1、需采用优质304不锈钢材质。

2、规格需满足660*440*890mm。

3、需配备高级静音轮。

4、一个抽屉需具备48格。

医用转运车技术参数：

1、主要框架结构需采用国际优质铝合金压铸成型，外形美观，坚固耐用。

2、转运车面纵梁需采用30*20*2mm矩形空心型钢制造，坚固可靠。

3、转运车面及护栏需采用进口高级工程塑料一次成型，坚实美观。

4、转运车全长需《1900mm，床面宽度《640mm，满足人体身高需求, 靠背可起伏0-75度，可根据人体舒适程度调节。

5、转运车面需采用分体设计，上体需采用进口气弹簧做为支撑力源，操作简易、方便。

6、转运车手摇柄（螺杆需配有离合装置）可调整车面高度，高度为530/830mm。

7、转运车需采用国际先进的中控刹车系统，稳定可靠；并配导向轮装置，一人可轻松操作。

8、需具备封闭式底架，需配备》125mm高级静音脚轮，有脚踏制动,灵活行动方便。

9、需配备不锈钢伸缩输液架。

注射泵技术参数：

- 注射模式：需具备流速模式，时间模式，体重模式，剂量模式，药物库，切换模式，编程模式，间断模式，微量模式，梯度模式等模式 。

- 适用注射器：自动识别5, 10，20，30，50（60）ml注射器。可预置多种常用注射器品牌，可根据需求自定义20种注射器品牌。

- 注射精度：±2%。

4、注射速度： 5ml 注射器：0.1-150ml/h；10ml 注射器：0.1-300ml/h；20ml注射器：0.1-600ml/h；30ml 注射器：0.1-900ml/h；50（60）ml 注射器：0.1-1800ml/h。 最小步进0.01ml/h。

- 5、预置量：（0～9999.99）ml，最小步进为0.01ml。

6、累积量：0-36000 ml。

7、KVO速度：（0，0.10～10）ml/h,最小步进0.1ml/h，0表示关闭。

8、BOLUS流速需具备：5ml 注射器：0.1-150ml/h；10ml 注射器：0.1-300ml/h；20ml注射器：0.1-600ml/h；30ml 注射器：0.1-900ml/h；50（60）ml 注射器：0.1-1800ml/h；最小步进最小步进0.01ml/h。

9、冲洗速度需具备：5ml 注射器：100ml/h；10ml 注射器：200ml/h； 20ml注射器：400ml/h；30ml 注射器：600ml/h；50（60）ml 注射器：1200ml/h。

- 阻塞压力：具有动态压力显示功能，实时显示压力，压力12档可调。

- 日志：需能存储不少于49500条历史记录。

- 声光报警：阻塞、注射器脱落、开合异常、接近完成、注射完成、交流掉电、电池供电、电量低、电池耗尽、忘记操作、药物将近、推空、品牌错误、定时关机、待机结束、压力错误、电位器异常、电池故障、设备异常、注射器错误。

- 组合功能：可叠加三通道、四通道、多通道泵，又可拆分为单泵使用。

- 性 能：需具备KVO静脉畅通，快速注射，Anti-Bolus,防止误关机，药物库，防反转检测功能，双CPU监控，按键锁功能等功能。

- 选配功能：可选择护士呼叫，WIFI功能 ,专用管等功能。

- 安全等级：需满足I类CF型，IP×24（防溅水）。

- 功率：35VA。

- 尺寸：需满足230*137*139（L*W*H）mm（不含紧固夹）。

- 电 源：需满足交流电源：100-240V 50/60Hz ；直流电源：DC12V±1.2V。

- 电 池：需满足Li-Polymer 7.4V 1900mAh，以5ml/h的速度连续工作时间大于5小时。

- 环境条件：需满足环境温度：5℃-40℃，相对湿度：20%-95%，大气压力：86.0-106.0 kPa。

多频振动排痰机技术参数：

1、需为立体柜式设计，可存放备品备件，结构坚固，移动灵活自如，带刹车。

2、电源电压需满足：A.C.220V±22V，频率50Hz±10Hz。

3、输入/输出功率需≥150 W/≥140W。

4、需采用进口稀土永磁低压直流电机，动力强劲，治疗过程中动力无衰减、无卡滞。

5、需采用24V安全电压,保证产品使用安全。

6、需具备双路输出功能, 穿透力不同，可以同时治疗两位成人型患者。

7、治疗头需采用特定方向周期变化的治疗力, 能在垂直方向分力产生叩击、震颤力，在水平方向分力产生定向挤推、震颤力，使患者舒适感增强，对深度的痰液排出效果明显。

8、扣击头需为专业厂家定制的海绵治疗头，软硬、密度在10-60Hz频率下有效地发挥效能，每路输出可配5种不同规格的治疗头，可满足不同患者多种体外引流要求。

9、频率控制在10～60Hz范围内，需连续可调，配备电子数码管显示，微电脑控制。

10、时间控制需满足：手动模式：1～60min,连续可调,电子数码管显示,微电脑控制,可自动停机；自动模式：四档可调节，5min、10min、15min、20min，误差为±10%；自动模式需具备轻柔、标准、加强、超强等工作模式。

11、输出速度需满足600转/分～3600转/分。

12、振动幅度需满足成人≤6mm。

13、需具备四种自动叩击模式： P1自动叩击模式：变频范围10～20Hz；适合手术后病人或敏感性病人； P2自动叩击模式：变频范围15～25Hz；适合体质较弱，或瘦小病人； P3自动叩击模式：变频范围20～25Hz；适合体质较好或需要治疗的病人；P4自动叩击模式：变频范围20～30Hz；适合体质强壮或肥胖病人。

体表标测心电图检测系统技术参数：

1、需包含信息采集器(含心电心音模块和拾音器)、导联线、电极导管、USB通信电缆和软件。

2、需适用于医疗机构对心电心音信号的采集、显示、分析及记录并保存，辅助临床诊断。

3、尺寸需满足:长230mm、宽181mm、高81mm，允差士5%;导联线:3100mm，允差土5%;USB通信电缆:1310mm，允差土5%c，以方便存放。

4、正常工作条件需满足:环境温度5~40C，相对湿度25%~80%(无冷凝)；大气压力700hPa~1060hPa；使用电源5VDC/100mA，USB供电；特定电源:DC5V土0.5V。

5、需具备以下心电图参数:Axes:心脏电轴位置；PD:P波时限；PRD:PR间期；QRSD:QRS时限；QTD:QT间期；Q-Td:Q-T离散度；Rv5+SvI:Rv5和Sv1振幅之和。

6、需提供心率变异性参数:MeanRR:所有心搏的R-R间期的平均值；SDNN:所有的窦性心搏R-R(N-N)间期的标准差；RMSSD:相邻N-N间期差值的均方根；PNN50:N-N50除以整个N-N间期的个数的%；SDSD:相邻N-N间期差值的标准差；HRV:全部N-N间期的 直方图，以N-N间期总数除以占比例最大的N-N间期数 。

7、需提供心音图参数:EMAT:电一机械激动时间(QRS的起始时间到M1时间)；EMAT%:EMAT与RR的比值；LVST:左室收缩时间(M1到A2的时间；LVST%:LVST与RR的比值；M1-T1:二尖瓣关闭到三尖瓣关闭的时间；T1-P2:三尖瓣关闭到肺动脉瓣关闭的时间；A2-P2:主动脉瓣关闭到肺动脉瓣关闭的时间；SM:电激动到主动脉瓣关闭时间(QRS的起始时间至A2的时间)；SM/RR:电激动到主动脉瓣关闭时间与RR的比值。

8、可提供心电图报告、心音图报告、心率变异性报告、心室晚电位报告。

9、输入导联需为wilson体系(12导联)。

10、采样频率需为500Hz。

11、模数转换需为12bits。

12、心电走纸速度需具备12.5、25、50mm/s三种速度；心音走纸速度需具备12.5、25、50、100mm/s三种速度。

13、绝缘程度需满足:II类CF型。

14、需具有抗除颤电击保护功能。

15、需具有固定增益选择20mm/mV、10mm/mV、5mm/mV增益准确度为土5%。

16、心音增益选择需满足:显示、打印时有增益控制的图标，需有10dB/cm、20dB/cm、40dB/cm.50dB/cm四档(可选)。

17、设备时间基准需12.5mm/s、25mm/s、50mm/s可选；时间基准准确度:时间基准准确度在0.2s~2.0s范围内允许的时间误差不超过土5%。

18、增益稳定性需满足:设备开机1min以后，每分钟增益变化不应超过0.33%。每档固定增益的1h的总变化不超过土3%。

19、轨迹宽度和可视性需满足:在响应320mV/s输入信号变化率和不低于5mm/mV增益时记录的轨迹是可见的，轨迹宽度不超过1mm。

20、系统误差需满足:输入信号(限于幅度和变化率为士5mV和 125mV/s)被在输出记录媒介上重建，其重建最大瞬间偏差为期望值的5%或士40uv, 两者取大者。

21、滞后需满足:滞后在基线的两个方向上，15h偏离位置上不超过0.5mm。

22、心音幅频响应必须吗满足以下条件：低频:在耦合腔输出100dB声压级工控下，系统低频段40Hz在10档位上幅值不低于3格，20Hz、60Hz不低于40Hz幅值的70%；中频:在耦合腔输出100dB声压级工控下，系统中频段100Hz在10档位上幅值不低于4格，120Hz不低于100Hz幅值的70%；高频:在耦合腔输出100dB声压级工控下，系统高频段400Hz在20档位上幅值不低于4格，200Hz、300Hz、600Hz、800Hz不低于400Hz幅值的70%。

23、非正常工作状态的指示需满足:在实时界面中，当处于非正常工作状态时，各相应的导联会处于红色的标记；当处于正常工作状态时，各相应的导联会处于黑色的标记。

24、心率提示(仅限于II导联)需满足:60次/s-120次/s显示黑色，慢心率30次/s-59次/s显示红色，快心率121次/s-200次/s显示红色。

25、需具备储存功能:在实时界面中，有保存键，按此键可对图形进行保存；并在主界面病例信息中可回顾查询此病例信息，查看回放保存的图形等。

26、需具备长时间波形冻结功能:方便医生对所需区间的波形进行更好的观察、分析、并选择所需要的时间段进行记录。

27、需支持ECG和PCG的波形电影回放。

28、需具有病历管理功能:可进行病历查询、预览、修改、打印，方便医生调阅病人信息。

29、需具有心电纵向打印、心电横向打印、单导打印、心率变异性打印、心室晚电位打印、心音图打印功能。

30、安全要求需满足:按GB9706.1-2007和GB10793-2000中的规定进行。

31、电磁兼容需满足:电磁兼容试验按YY0505-2012的要求进行。