南宁市第二人民医院采购设备技术参数

医用输血输液加温器技术参数：

1、主机尺寸（宽+高+厚）均需≤35CM，方便移动使用。

- 需为全程包裹式加温模式，液体管路无裸露部分，加温后液体直接输入人

体，热量不流失，适合寒冷环境使用。

3、温度需在33℃-41℃范围内连续可调，增率0.1℃，最高设定温度不大于41℃。

4、需具备微电脑PID闭环温控系统，并配置高亮度彩色显示屏，尺寸需≥40*90mm。

5、需配备轻触按键，操作可靠，非触摸屏，方便消毒，符合感控要求。

6、机器运行时屏幕可同时显示参数包括：加热时间，设定温度，加热温度，高温报警，低温报警，传感器故障。

7、可直接加温常规输血输液管路，无需特殊耗材，节约使用成本。

8、系统需内置报警测试功能，在面板操作即可测试报警功能是否正常。

9、超过42℃系统声光报警可自动停止加热。

10、低于32℃时可系统声光报警提示低温。

11、预热时间从20℃-36℃需小于2min。

12、需配备三腔硅胶柔性加热套管，集成4组发热丝，二组独立温度传感器，发热均匀，保证加温效果。

13、加温管尾部开口需≥45°，需为扩口设计，符合护理安装和感控要求。

14、加热管可选长度需≥10种，包括0.5m，0.6m，0.9m，1.0m，1.2m，1.4m，1.5m，1.8m，2.4m，2.8m。

15、需配备内径3.5mm，长度1.4m的常规加热管一条，和内径9.5mm，长度1.4m的冲洗加热管一条。

- 16、电气安全保护类别需达到I类。

17、电气安全保护级别需为BF型，防除颤保护级别。

18、防潮保护级别需达到IPX2级。

19、需为连续运行工作模式。

20、电源需满足AC100-240V/50-60Hz。

21、输入功率需≤120VA。

病人监护仪技术参数：

- 1、需为便携式一体化插件式形式，可适用于对成人、小儿和新生儿的监护，并含ST段测量及心律失常分析，需通过国家三类注册证明。

- 2、需包含心电、血氧、脉博、无创血压、呼吸、体温等基础参数，可升级Masimo/Nellcor SPO2、2IBP、ETCO2、AG、ICG、C.O.、BIS等参数。

- 3、需配备≥8英寸高清触摸屏，可触控操作。

- 4、需配备生理报警和技术报警的功能，需有各自独立的报警灯和报警信息。

- 5、整机无风扇，降低环境噪音干扰，适合手术室ICU等环境。

- 6、需具备固定式提手，提动时稳固安全。

- 7、右侧需为按键板设计，符合操作习惯。

- 8、需支持3/5/12导心电测量，导联自动识别。

- 9、心率测量范围需满足：成人15-300bpm，小儿/新生儿15-350bpm，分辨率±1bpm。

- 10、需加±650mV的直流极化电压，灵敏度变化范围±5%。

- 11、需具有监护、诊断、手术、ST模式。

- 12、需具有心律失常分析和ST段功能。

- 13、呼吸测量范围需满足：成人0-120rpm，小儿/新生儿0-150rpm。

- 14、窒息报警范围需满足：成人10-60s，儿童/新生儿10-20s，测量误差为±5s。

- 15、需具有心动干扰（CVA）识别功能。

- 16、可选全球金标准的 Masimo血氧，测量范围为1 ％ ～100％；在70％～100％范围内，成人/儿童测量精度为±2％（非运动状态下）、±3％（运动状态下），新生儿为±3％（非运动状态和运动状态下）。

- 17、NIBP静态压力测量范围为0-300mmHg，精度±3mmHg。

- 18、NIBP需具有手动、自动、连续测量模式。

- 19、NIBP需具有整点测量功能，更符合临床记录习惯，提高护理效率。

- 20、可选择初始充气压力，提升测量的精准性和患者的舒适性。

- 21、需具有辅助静脉穿刺功能。

- 22、需支持手写中文输入。

- 23、需可存储、回放不少于48小时波形全息回顾。

- 24、需支持标准界面、列表界面、趋势共存界面、大字体界面、全屏7导界面、全屏12导界面等多种界面可选。

- 25、需具有夜间模式，避免夜间打扰患者休息。

- 26、需具有屏幕亮度自动调节功能，可根据光线亮度的不同自动调节屏幕亮度。

- 27、需具有药物计算、血液动力学计算、通气计算、氧合计算、肾功能计算等功能。

- 28、需配备3通道热敏记录仪，实时记录时间可设为：8秒、16秒、32秒、连续。

- 29、需配备大容量锂电池，使用时间需≥3小时。

- 30、需支持连接中央监护系统。

中央监护系统技术参数：

- 1、需支持包括：心电（ECG），呼吸（RESP），无创血压（NIBP）,血氧(SPO2),脉率(PR)，体温(TEMP)，有创血压(IBP)，呼末二氧化碳（ETCO2），麻醉气体（AG）,无创心排（ICG），有创心输出量（C.O.），麻醉深度（BIS）、胎心率（FHR）、胎动（FM）、宫缩压（TOCO）等参数的显示和数据存储。

- 2、需具有混合联网功能，能支持同时连接病人监护仪、遥测监护仪、胎儿监护仪。

- 3、需具备多屏显示功能，单屏、双屏可选，可支持四屏显示。

- 4、可同时连接》128床，满足科室不同病床数量的集中监护需要。

- 5、可与床旁机双向遥控，可实现病人信息、血压参数、心电参数以及参数报警范围等设置的双向控制，使操作更省时、更有效、更方便。

- 6、可显示床旁机的所有报警功能，并可根据报警优先级进行提示。

- 7、需具有病人管理功能，支持查询、编辑、删除操作。

- 8、需支持多条件查询，可通过病历号、病人姓名等信息进行查询。

- 9、需支持病人数据回顾，包括：所有病人、病人信息、波形回顾、报警回顾、趋势回顾、C.O.回顾，支持数据的导入、导出。

- 10、需支持》20,000 个历史病人监护数据的存储与回顾。

- 11、需具备五种计算功能：药物计算、血液动力学计算、通气计算、氧合计算、肾功能计算。

- 12、使用权限管理，数据的导入导出、报警静音设置、用户设置、系统修改设置等敏感问题需得到密码授权才能操作，充分保证数据安全。

- 13、需支持HL7协议，支持连接医院HIS等临床系统。