南宁市第二人民医院采购设备技术参数

病人监护仪技术参数：

- 1、需为便携式一体化插件式形式，可适用于对成人、小儿和新生儿的监护，并含ST段测量及心律失常分析，需通过国家三类注册证明。

- 2、需包含心电、血氧、脉博、无创血压、呼吸、体温等基础参数，可升级Masimo/Nellcor SPO2、2IBP、ETCO2、AG、ICG、C.O.、BIS等参数。

- 3、需配备≥8英寸高清触摸屏，可触控操作。

- 4、需配备生理报警和技术报警的功能，需有各自独立的报警灯和报警信息。

- 5、整机无风扇，降低环境噪音干扰，适合手术室ICU等环境。

- 6、需具备固定式提手，提动时稳固安全。

- 7、右侧需为按键板设计，符合操作习惯。

- 8、需支持3/5/12导心电测量，导联自动识别。

- 9、心率测量范围需满足：成人15-300bpm，小儿/新生儿15-350bpm，分辨率±1bpm。

- 10、需加±650mV的直流极化电压，灵敏度变化范围±5%。

- 11、需具有监护、诊断、手术、ST模式。

- 12、需具有心律失常分析和ST段功能。

- 13、呼吸测量范围需满足：成人0-120rpm，小儿/新生儿0-150rpm。

- 14、窒息报警范围需满足：成人10-60s，儿童/新生儿10-20s，测量误差为±5s。

- 15、需具有心动干扰（CVA）识别功能。

- 16、可选全球金标准的 Masimo血氧，测量范围为1 ％ ～100％；在70％～100％范围内，成人/儿童测量精度为±2％（非运动状态下）、±3％（运动状态下），新生儿为±3％（非运动状态和运动状态下）。

- 17、NIBP静态压力测量范围为0-300mmHg，精度±3mmHg。

- 18、NIBP需具有手动、自动、连续测量模式。

- 19、NIBP需具有整点测量功能，更符合临床记录习惯，提高护理效率。

- 20、可选择初始充气压力，提升测量的精准性和患者的舒适性。

- 21、需具有辅助静脉穿刺功能。

- 22、需支持手写中文输入。

- 23、需可存储、回放不少于48小时波形全息回顾。

- 24、需支持标准界面、列表界面、趋势共存界面、大字体界面、全屏7导界面、全屏12导界面等多种界面可选。

- 25、需具有夜间模式，避免夜间打扰患者休息。

- 26、需具有屏幕亮度自动调节功能，可根据光线亮度的不同自动调节屏幕亮度。

- 27、需具有药物计算、血液动力学计算、通气计算、氧合计算、肾功能计算等功能。

- 28、需配备3通道热敏记录仪，实时记录时间可设为：8秒、16秒、32秒、连续。

- 29、需配备大容量锂电池，使用时间需≥3小时。

- 30、需支持连接中央监护系统。

动态血压监测仪技术参数：

1、需支持》24小时的长时间记录。

2、需有多种记录时间间隔的选择，有5,10,15,20,30,45,60,90,120min等九种间隔可调。

3、需采用逐步释压震荡测量法。

4、需具备自动加压、自动排气的加压释压方式。

5、需具备过压保护功能，当袖带内压力大于40kPa（300mmHg）时，袖带能够自动释压。

6、需具备释压保护功能，袖带加压过程中取掉电池，袖带能够自动释压。

7、需具备掉电数据保护功能，记录过程中取掉电池，不会丢失已经记录的数据。

8、袖带气密性需较好，1分钟内压力下降值不大于0.5kPa(4mmHg)；高精度血压测量：5.3kPa~38.7kPa(40mmHg~290mmHg)，误差不大于±0.4kPa(±3mmHg)。

9、需具备自动重测功能，对错误数据可进行自动重测。

10、需具有彩色液晶屏显示功能，可显示收缩压、舒张压、脉搏及工作状态信息，并显示测量结果。

11、电源需采用干电池供电。

12、需配备非易失性闪光存储器。

13、需具备实时时钟功能，能够显示当前时间。

14、需能够测定患者体位状态以及运动强度。

15、需可测量房颤病人的血压数值，并能提供证明材料。

16、需可测量高度房室传导阻滞病人的动态血压，并能提供证明材料。

17、需采用模糊时间测量法，最大程度降低某些病人的白大衣综合征，使数据更加准确可靠。

18、血压数据可读至相应软件内，实现动态血压、动态心电数据二合一报告。

19、需具备24小时动态血压数据编辑及统计功能，数据可回放至动态心电系统，对24小时动态血压数据及心电图数据同步分析显示。

20、可以对同一病人进行多次测量，并能出具不同时期的血压对比分析报告。

21、需支持记录分析病人的运动状态。

22、需支持记录分析病人的体位状态。

23、能提供多种统计图表：趋势图、柱状图、饼图、比较图等。

24、需提供业界领先的拟合线数据报告。

25、需具备自动重测功能。

26、需具备自动零位置调整功能。

27、需能分析监测房颤病人血压数据。

28、需具备血压，心率数据图表显示及打印输出功能，并支持彩色打印。

29、需具备可升级至卫星血压系统的功能，实现异地数据会诊分析。

30、需具备病例数据双层保护功能，即使误删软件，病例数据亦不会丢失。

31、需具备Windows2000/XP,vista,Win7，Win10等操作平台，方便操作。

32、无需手工干预，可自动进行24小时的血压测量。

33、体积小巧，外形美观，便于患者携带。

34、开关按钮需同时具备更节电更人性化的休眠功能，可以随时根据医生测量需要启动或进入休眠状态。

35、可以进行单独的测量。

36、可以储存大量病例数据，可随时回放病例数据。

37、需支持晨峰血压功能。

全自动真空采血管脱盖机技术参数：

- 可用于开启真空采血管的管盖。

- 需具备一键操作功能，可同时开启》40孔管盖。

- 同管径、不同高度试管可在同一试管架上进行操作，无需分类上架作业。

- 需适用硬、软盖试管类型。

- 一次操作需<40秒，3600-4000T/小时。

- 每个标本需在相对独立空间进行开盖作业，避免样本间交叉污染。

- 需自带高效空气过滤器，过滤开盖空间空气，过滤效率需达到99.98%，需具有第三方国家级检测机构报告。

- 试管架需具有防滑脱功能，避免试管架翻倒造成试管跌落。

- 需配备容器集中收集管盖。

- 可实时对运行状态进行监控，具有提醒及报警功能。

- 需具备LED指令灯，可实时显示仪器的工作状态，并分三种颜色显示当前仪器的工作状态：准备就绪、暂停状态、运行状态。

- 需适用管径￠12-￠16，管长75mm-100mm的真空采血管。

- 工作条件需满足：环境温度：5℃～40℃，相对湿度：<80%。

- 额定功率需≤260W。

- 电源需适用AC100-240VAC、50Hz/60Hz。

- 外形尺寸需《350mm×330mm×600mm，方便存放。

- 需配备专用试管架2个。