南宁市第二人民医院采购设备技术参数

医用冷藏箱技术参数：

- 箱内有效容积需≥1090L，外部尺寸需≤1420mm*630mm*1980mm ，内部尺寸需≥1316mm*570mm*1525mm。

2、需采用微电脑进行控制，箱内控温范围需在2-8℃，需配备LED数码管显示，实时显示箱内温度，方便观察，控温精度显示精度需为0.1℃。

3、整体结构需为立式结构，双开真空玻璃门体，需采用LBA无氟发泡，真正完全绿色环保，外壳/内胆需采用喷涂钢板外壳，便于箱内清洁、消毒。

4、需采用知名品牌压缩机及进口品牌风机，碳氢制冷剂，节能环保，质量可靠、性能稳定、使用寿命长；并提供组件铭牌证明。

5、需采用翅片式蒸发器设计，制冷速度快，丝管式冷凝器设计，散热效果好。

6、需采用高性能保温材料，保温效果好，风冷系统，保证箱体温度均匀性≤3℃，波动性≤3℃。

7、需搭配高精度3路传感器设计，包括主传感器、箱内温度传感器、风道传感器，感温探头置于甘油感温盒内。

8、门体需采用双层钢化玻璃，采用电极式加热防凝露设计，32℃环温85%湿度下门体无凝露，箱内物品清晰可见；门体需具有全角度自关门功能，防止用户开门后忘记关门。

9、需具备多重故障报警功能，需具有蜂鸣报警和灯光闪烁两种报警方式，可实现超温报警、传感故障报警、电池电量低报警、开门报警、断电报警，配有远程报警接口。

10、需配备两个测试孔，方便科室接入各式设备，对箱内温度进行监测。

11、可选配数据存储模块，每6分钟记录一次数据，可通过前置的USB接口读取，插入U盘导出冰箱使用期间所有数据，数据可导出图表格式，温度数据可存储十年，实现温度数据的可追溯性。

12、可选配针式温度记录打印机，可实现实时打印、定时打印，并有追溯打印功能，打印数据信息能保存不少于一年。

13、需配备Wifi接口，科室可通过接口连网，冰箱运行温度数据及报警信息可传至云平台通过手机端提醒，可根据科室需求改制为485接口。

14、需配备多层搁架，搁架间距可调，充分利用箱内空间；出厂需标配》12个蘸塑搁架，数量可增加，搁架带价目条，方便记录物品存放信息，便于管理。

15、柜内需具备LED照明灯，高亮节能，柜内试剂一目了然。

16、需配备4个万向脚轮、2个止动底脚，便于移动且固定方便。

17、冷凝水汇集后可自动蒸发，免除人工处理冷凝水的烦恼。

18、需配备大容量电池，满足产品断电后继续显示箱内的实时温度，持续时间至少48小时。

19、门体需采用一把钥匙一把锁，两个门体分别带锁，防止随意开启。

20、需配备宽电压带，适合198～242V电压下使用。

21、生产企业必须具有：医疗器械生产许可证；产品具有医疗器械注册证。投标产品制造商具有ISO9001证书、ISO140证书、ISO13485证书、ISO45001证书、ISO27001证书。

医用射线防护屏技术参数：

- 1、整体需由铅板和不锈钢板、方钢加工而成，外表材料需为304不锈钢。

- 2、核心材料需国内最先进技术生产的材料，采用纳米级别的黄丹粉与天然橡胶硫化而成，成分分布均匀，能够有效屏蔽射线，防护更严密。

3、需为单联模式。

4、铅当量需不低于3.0mmpb。

5、观察窗尺寸需为600*400mm，方便操作，铅当量需与屏风铅当量同步。

6、尺寸需为高1800mm *宽1600mm，方便科室人员操作。

7、需配有4只高级静音万向脚轮，可前后调整、移动方便、灵活。

急救转运专用监护仪技术参数：

- 1、需适用于院内转运、院外转运、急诊科床边监护、手术室、ICU、CCU病房监护及床边监护的急救转运。

- 2、需配备≦4.3英寸彩色触摸屏显示，方便触摸操作。

- 3、需具有主菜单、血压测量、报警消除等快捷按键，方便医护人员操作。

- 4、可作为复合参数模块接入大主机工作，与大主机进行数据交换，前后双屏同时显示。

- 5、主机需自带固定式提手，无需外接转运底座。

- 6、可配急救监护专用包，防水抗震，可放置急救用品，便于野外携带和使用。

- 7、需支持3/5/12导联ECG测量，需具有智能导联脱落和多导同步分析功能。

- 8、心率测量范围需满足：成人15-300bpm，小儿/新生儿15-350bpm，分辨率±1bpm。

- 9、呼吸测量范围需满足：成人0-120rpm，小儿/新生儿0-150rpm。

- 10、窒息报警范围需满足：成人10-60s，儿童/新生儿10-20s，测量误差为±5s。

- 11、需配备全球金标准的Masimo血氧，测量范围为1 ％～100％；在70％～100％范围内，成人/儿童测量精度为±2％（非运动状态下）、±3％（运动状态下），新生儿为±3％（非运动状态和运动状态下）。

- 12、需具有灌注指数PI显示，帮助医生判断测量结果的可靠性。

- 13、NIBP静态压力测量范围需在0-300mmHg范围，精度±3mmHg。

- 14、NIBP需具有手动、自动、连续测量模式，具有整点测量功能，符合临床记录习惯，提高护理效率。

- 15、NIBP可选择初始充气压力，提升测量的精准性和患者的舒适性。

- 16、需支持中文手写输入。

- 17、需具备按键背光灯功能。

- 18、需支持标准界面、大字体界面显示。

- 19、需内置大容量锂电池，持续供电≥2小时，可外接锂电池延长供电时间8小时以上。

- 20、需支持连接同品牌中央监护系统。

- 21、产品需通过CE认证、CFDA认证。

光子治疗仪技术参数：

- 1、可适用于消炎、镇痛，对体表创面有止渗液、促进肉芽组织生长、加速愈合的作用。

- 2、需采用半导体固态光源，为点阵芯片集成式。

- 3、峰值波长需在640nm±10nm。

- 4、光功率密度（光源表面测量)需≥1500mW/c㎡。

- 5、最大治疗面积需≥150c㎡。

- 6、光杯口平面面积需≥52c㎡。

- 7、治疗仪最大治疗深度需≥10cm。

- 8、输出光功率（光杯口平面测量）需≥8W。

- 9、光功率变化率需≤±1%。

- 10、需为手动升降模式。

- 11、照射治疗模式需为持续照射治疗模式。

- 12、定时时间需为从0min～99min连续可调。

- 13、需配备数码显示的操作面板与高档薄膜按键。

- 14、输入功率需《200VA。

空气波压力治疗系统技术参数：

1、需配备》7寸彩色液晶人体仿生触摸屏。

2、需具有血液回盈侦测功能，无需手动调节。

3、需具备两路物理通道。

4、气囊腔道数需具备三腔、四腔、八腔，并支持每腔压力单独可调。

5、气囊种类需支持腿部三腔气囊（分体式）、臂部三腔气囊（分体式）小腿气囊、右脚气囊、左脚气囊。

6、气囊需具备自动识别功能，需支持实时快速的识别气囊种类，并快速定位治疗类型，实现一键治疗。

7、需支持一键式屏幕旋转功能，无需校正即可使用。

8、压力范围需满足：足部压力：120mmHg～140mmHg；其他腔道：20mmHg～60mmHg。

9、	压力调节需满足：调节步进为1mmHg，可每腔任意压力值调节压力，且每腔之间压力差值可任意调节。

10、充气速度需1-6级可调，最快充满单腔的时间10s以内。

11、需具备单腔零压跳过功能。

12、治疗时间需1-600分钟可调，需支持不间断治疗。

13、需为梯度治疗治疗模式。

14、需支持三级可调和自定义调节的治疗方案。

15、需支持无线扩展功能、可连接空气波中央工作站使用。

16、需具有超压、欠压、脱落等安全提示功能，同时具有语音及屏幕双重报警功能。

17、达到阈值时、突然断电或中断治疗时，可自动泄压，避免对病人意外伤害

18、需具备优良的售后服务	。

干式荧光免疫分析仪技术参数：

1、需采用量子点免疫荧光法的检测原理。

2、可进行定量、半定量、定性分析，可视试剂项目不同而定。

3、需配备轨道式检测通道。

4、需为穿刺，液面探测的取样方式。

5、样本容量需满足：3架*10支，可在线添加。

6、可自动识别测试项目，测试结果及时输出、传送。

7、需具备》3仓*45条卡仓数。

8、需具备10条*10位*1000uL的反应杯。

9、需为常温孵育，》10个孵育位。

10、质控需为直方图，并支持质控测试。

11、检测速度》50~80T/小时。

12、稳定性需满足：相对偏倚σ≤±8%。

13、线性相关系数(r)需≥0.99。

14、准确性需满足：检测偏差Δn≤±10%。

15、移液精度需满足：准确性a≤±2%，重复性CV≤5%。

16、可按照样本编号、时间、项目查询结果，结果可删除。

17、可外置电脑，电脑配置要求为：Windows 操作系统，需配备超过100,000个样本的硬盘储存空间。

18、可连接Lis系统，提供接口通讯协议。

19、可配套幽门螺杆菌（HP）分型检测试剂盒；胃泌素17（G-17）检测试剂盒；胃蛋白酶原Ⅰ（PGⅠ）、胃蛋白酶原Ⅱ（PGⅡ）联检试剂盒；血管内皮生长因子（VEGF）检测试剂盒等，方便科室选择检测项目。

生物刺激反馈仪技术参数：

1、需配备》15寸显示器、灵敏电容触摸屏、一键开关机、USB拓展功能，一体打印机。

2、可适应于各种治疗场景，便于上门会诊、可独立携带。

3、可独立双通道采集表面肌电信号。

4、肌电采样位数需》16位。

5、肌电采样率需为10kHz。

6、肌电灵敏度需≤2 μVp-p。

7、电刺激频率需在1 - 1000Hz。

8、输出脉冲宽度需在50μs - 1000μs。

9、输出电流需0-99 mA 连续可调，步进 0.5mA。

10、需为双电源供电模式，可在无外部供电下内部电池可供机器正常使用》1小时，屏幕可视。

11、需配备符合女性人体功能学设计的盆底训练探头，电极片凸出易清洗，可进行酒精，碘伏消菌。

12、需采用峰值 EMG 技术采集表面肌电信号。

13、软件需具有视觉和听觉辅助功能，可指导病人进行正确的盆底肌肉收缩和放松，提高医护工作效率。

14、单次疗程时间需1-99 分钟可调；定时功能需在15-60 分钟范围内，治疗时间结束有提示音，输出自动停止、输出状态提示。

15、需具备双量级评估功能，需具有肌力分级和标准量化评分，可以准确的描述出盆底肌的功能损伤状况及其趋势状况，评估自动生成评估报告和自诊断依据；要求具有快速检测评估和标准检测评估双功能，标准检测评估需符合国际检测标准，检测完整，评估时间大于6分钟。

16、需配备双参比电极，具有保护电位基准来测量其他电极的电位稳定性功能。

17、需具备可调的腹压检测线和腹压超限报警功能，提示对盆底肌进行肌电评估、压力评估和生物反馈治疗时，可同步获取腹部肌电值作为参考，自动计算并分析腹部肌肉的参与度，避免腹部肌肉带来的干扰。

18、治疗模式需≥6种，需包括：生物反馈、神经肌肉电刺激、智能阈值触发电刺激、场景反馈、多媒体训练、产后康复。

19、需具备智能阈值功能，根据病人反馈系统实时调整治疗目标，实现精准个性化治疗，具备智能阈值触发电刺激功能。

20、治疗方案需包含多阶段治疗方案，可根据患者的病情及个体化差异，智能个性化治疗方案，使康复治疗对该病人的病情更加有针对性和显效性。

21、需具备电极脱落保护功能，在进行电刺激治疗的过程中，电极脱落时，刺激自动停止，避免电流对人体皮肤造成意外伤害。

22、需具备电极自动检测系统提示功能，诊断电极连接是否正常。

23、可以对系统的基本参数进行设置，包括屏幕校准，亮度调节，色彩调节，时间调节以及软件程序的更新等。

24、需内置产后康复方案，有产后催乳、乳腺疏通、乳房塑形、肩颈腰背痛、腹直肌分离、子宫复旧、卵巢保养、淡化妊娠纹、骨盆矫正等。

全自动化学发光测定仪技术参数：

- 需配备触摸屏彩色显示器，同时配备键盘操作，满足不同操作习惯。

- 需配备中文软件界面，操作简单。

- 3、需具备三种测试模式：随机、批量处理、急诊。

4、可一次可装载132个样品，并具备连续装载样品的功能。

5、可同时装载》15种试剂，开展》1500份测试，需具备连续装载试剂的能力，并配备试剂区冷藏系统。

6、最大处理能力需》220测试/小时；无人值守时间至少6小时或720个测试；第一份结果时间需《12分钟。

7、需为集成式试剂盒，校准品内置，试剂即开即用，需使用超顺磁微粒，真正的化学发光产品，校准品需内置主曲线，2点定标校正。

8、需具备条形码识别试剂的功能,样本区为视频扫描模式。

9、试剂和耗材可进行存量监测。

10、需为稳定的37℃孵育条件。

11、室内工作温度需在15-32℃范围。

12、需具备查询病人信息、病历、汇总、查询、存储的功能。

- 13、需具备硬件软件和联网功能，具配备模块化工控机，专机专用。

14、需配备双向连接主机（ASTM连接）。

15、可进行宽带联网接口，实现远程数据共享。

16、需配备USB接口，方便备份数据。

17、需为封闭通道模式。

18、主机《长/宽/高  1143╳ 657╳ 1388 mm，方便存放。