南宁市第二人民医院采购设备技术参数

LED手术照明灯技术参数：

1、可固定于手术放大眼镜上或便携头戴上。

2、光照区域强度需均匀分布，不影响医生操作。

3、需具备两组电池模块，延长使用时间。

4、需具备一键控制功能，通过手肘触碰，可实现完全控制。

5、光照输出需》100000LUX。

6、光照范围应》57.2mm。

7、色温需》5800K。

医用放大镜技术参数：

1、需能满足各种外科手术使用。

2、能选择配置框架. 满足长时间使用的要求，减少术者头部疲劳感的发生。

3、需采用低倍显微系统的工作原理。

4、需具备防尘防水功能，容易清洗和消毒，方便日常维护。

5、可根据科室要求配有带度数镜片。

6、需采用独特的覆膜技术将光反射减少到0.3%左右，从而提供高亮度的图像，并配备无色差镜片，使图像更清晰。

7、可根据使用者习惯要求私人定制:如瞳距、视力度数、工作距离、手术姿势等，定制一个符合人体工程学的私人放大镜,避免大家共用一台放大镜；避免因术者手术姿势的妥协，造成使用者眼部疲劳及背部酸疼感的发生。

8、需具有超宽超深的视野，即使长时间手术术者也不会感到疲劳。

9、放大倍数需有2.5X、3.0X、3.5X、4.5X、6.0X可选。

10、需采用天文光学玻璃材质的镜片，精密光学涂层增加透光率，传输超过99.5%的光进入放大镜（反射不到0.5%），增强景深的同时增加耐磨特性。

11、镜架需为合金材质，表面不反射光线，各种镜框可选。

12、工作距离可按照操作人员个人习惯调制，最大需≥70CM。

数字多道心电图机技术参数：

- 1、需支持12导心电图采集，可显示12道、6道、3道、1道波形。

- 2、需为一体化平板设计，采集仪模块内置；主机全触控操作，无物理硬按键。

- 3、显示屏幕需≥10英寸。

- 4、需支持智能操作系统，可远程更新升级。

- 5、需支持内置4G功能，不接受外置模块。

- 6、需支持2.4GHz/5GHz双频段无线Wi-Fi。

- 7、输入阻抗需≥100MΩ。

- 8、内部噪声需≤10μVP-P。

- 9、定标电压需为1mV±1%。

- 10、共模抑制比需＞125dB，默认交流滤波关闭。

- 11、耐极化电压：±600mV。

- 12、频响范围需为0.01-350Hz全频滤波。

- 13、时间常数需≥5s。

- 14、需内置热敏打印机，支持报告自动打印。

- 15、需支持智能胸导联减半打印功能。

- 16、需具备NFC识别功能

- 17、需具备GPS定位功能。

- 18、需内置3种以上测量算法，QTc计算方法可通过系统设置调阅并设置，并提供QTc算法功能截图证明材料。

- 19、可通过下载获取待检查信息，并支持待检查列表显示，列表应包含检查姓名、性别、年龄等信息。

- 20、可同屏显示≥12导心电波形，需支持虚拟15导、虚拟18导技术，12导心电图机可进行虚拟附加导联进行虚拟15导/18导采集，采集完成后，可生成虚拟15导/18导的图谱。

- 21、必需具备全导联起搏检测，准确识别起搏信号。

- 22、对于危急值检查数据，需支持优先诊断功能，以提醒诊断中心优先诊断。并提供急性心肌梗死预警系统相关的软件著作权证书复印件证明。

- 23、需支持语言的中/英文切换，需支持诊断结论中部分信息进行词条关联修改功能。

- 24、需支持最高100000份心电数据存储。

- 25、可记录测值包括：心率、电轴、P波时限、P-R间期、QRS时限、Q-T间期、QTc、T波、Rv5、Sv1等。

26、必须支持在采集端将心电图原始数据生成二维码，并通过手机端微信小程序进行扫码查看、诊断和分享。通过手机扫码方式实现内网到外网的：阿托品试验采集及处理流程；任意心搏放大、单导联图谱漂移功能、全屏图谱漂移功能。

- 27、需支持梯形图解标记心电图数据；并具有向量分析技术。

- 28、需支持心电事件、起搏心电、晚电位功能。

29、可实现与医院现有心电信息系统无缝对接，并提供相应佐证材料。

阴道炎自动检测工作站技术参数：

- 1、需为全自动化检测：集加样、温控、检测、报告输出、数据统计为一体，避免手工操作和人为误差。

- 2、每次装样不少于48人份，可按24人份一组添加，同时样本也可以随到随检（不必要等上一批次检测结束后，才能添加新样本）；样本架可交替使用，实现大规模样本的连续批量检测。

- 3、需具备USB接口、双向通讯功能，可与医院信息管理系统连接，实现检测结果的共享及病例信息管理的标准化，可存储几十万条病例资料。

- 4、需具备检测流程的实时状态监控功能，方便操作者进行有效的实时监控。

- 5、检测过程需具备一定的安全性，吸液量需准确，为非接触式加样，避免了加样的交叉感染；检测完成后废试剂板和针头自动进入收集盒，避免人工收集造成交叉污染。

- 6、试剂需设计空白对照检测点，能实时消除标本本身颜色对检测结果的影响，提高检验结果判读的准确性。

- 7、温度反应准确性需较高，在完全密闭的条件下完成10min的温浴反应，避免了开放性温度环境对化学反应造成的影响。

- 8、PH孔样本需在温浴完成后添加，保证此样本不会因温浴而挥发，使PH值读数更准确。

- 9、需具有完善的故障自恢复功能和报错提醒功能。

- 10、颜色判读需在密闭暗室中完成，有效避免自然光对判读结果的影响和干扰，使检测结果更准确。

- 11、可以和镜检系统做无缝对接，生成图文并茂由镜检和功能检合并的更完整的检测报告。

12、必须能同时完成6个项目的检测，具体为过氧化氢、白细胞酯酶、唾液酸苷酶、β-葡萄糖醛酸酶及乙酰氨基葡萄糖苷酶及pH值。

13、阴道炎检测质控品必须取得产品注册证。

14、工作站和配套使用试剂必须取得产品注册证。

15、生产企业必须通过国际ISO13485认证及高新技术企业认证。

自动染色仪技术参数：

- 1、一次可加样本需》16片，每小时可染60~100片样本，可以随到随染。

- 2、染色区域可调可控，满足不同涂片面积需求。

- 3、可一键式启动，操作简单，染色均匀。

- 4、每个染色管路需为独立控制，时间和流量独立可调，又避免交叉污染。

- 5、每套染液可染600~1200片样本。

- 6、生产企业需通过国际ISO13485认证及高新技术企业认证及守合同重信用3A证书。

自动生物显微镜技术参数：

1、需为全中文界面，按工作流设计，大按钮，操作简单方便。

2、软件需支持电动载物台进行切片X/Y方向自动扫描移动、Z轴自动聚焦。

3、软件自动、智能、快速、稳定地进行标本扫描，扫描方式需为来回矩形区域等多种模式，扫描范围大小可以自定义。

4、需支持自动聚焦，自动扫描过程中系统会对图像进行自动聚焦，保证每幅局部图像记录清晰，聚焦平均时间3秒。

5、采集过程快速，图像可自动保存，并支持常规图像格式（JPG、BMP等）。

6、需具备强大的图片标注功能，方便使用科室标注。

7、需具备一定的图像识别功能，可运用神经网络技术，更准确地分析，样本库更具扩展性。

8、可对历史结果进行统计学分析，包括条件有：时间，年龄，初检/复检，操作者，样本类型，样本来源等。

9.、每样本扫描时间需满足：明场精密扫描3分钟以内。

10、扫描全程自动化：只需加载玻片，操作时无需认为干预，阴性自动出结果，阳性结果出建议结果人工审核，扫描完成时，只需要添加下一张载玻片或载玻片架。

恒压排烟气腹机系统技术参数：

- 1、可用于在腹腔内窥镜手术中气腹建立和维持，建立视野和操作空间。

- 2、可在有二氧化碳气体供应的手术室内使用。

- 3、电源需可使用交流电流220v。

- 4、需具有软件版本升级端口，主机背板需提供>》1个USB插口，可用于系统性能升级。

- 5、需具备液晶显示屏，可精确地从数字上观察到预设的和实际的流量及压力；采用多页、中文操作页面，可预设数值，方便操作；采用触摸屏设计，能够更好进行设置操作，显示参数和故障信息，屏幕尺寸需≥7英寸。

- 6、需具备气瓶和墙式的气体供应方式。

- 7、需具备高压模式和低压模式的供应模式。

- 8、需具有气腹针和手术两种充气方式。

- 9、流速范围需有5/15/30L/min。

- 10、充气压力限制在5mmHg-20mmHg。

- 11、调节精度需为1mmHg。

- 12、显示精度需满足：气压显示准确性±2mmHg。

- 13、需具备完善的安全保护功能，包括配置有自动排烟系统，污染警告，故障报警等。

14、需具有精细压力控制气腹机技术，防止充气过程腹压压力过高，电子操作用于控制充气且预防过度充气。

- 15、需具备CO2气体压力不足触发声音以及控制面板提示警报功能。

- 16、达到上限值时可触发声音以及控制面板提示警报，气压过高时，具有自动排气功能，防止体内压力过高。

- 17、可电子控制释放，在腹内压力超过设定值时气体回流到气腹机。

- 18、需具有双重报警系统，气压过高、管道堵塞、供气不足、自检失败情况下，既有声音提醒，亦有文字提示声光报警等功能。

- 19、需具备多路安全保障系统设计功能，保障使用安全，实时压力监控，微处理器控制压力、气流、多压力传感器。

- 20、可实时连续压力监测，可实时补气，持续排烟动态显示和实时显示。

- 21、需具有恒压排烟模式、排烟模式、标准气腹横式等模式。

- 22、需具有连续进气模式和断续进气模式的选择。

- 23、普通模式可设定流量与压力，可建立普通模式，单通道充气。

- 24、循环模式可通过充气压力调节、电子操作用于控制充气且预防过度充气，具有持续测压及分级过压保护功能，自动停止充气。

- 25、需有三档排烟流速选择，可自行编程设定流量和压力，主机自带循环过滤功能，无需外接附属设备及时清除腹腔烟雾，全密闭循环瞬时排烟，不排入手术室，最大排烟流量需≥10L/min。

- 26、需具备0至999升(±20%)的耗气指示器。

- 27、配套气体过滤器过滤微粒最小直径为0.1um，过滤效率需达到99.993%。

光子治疗仪技术参数：

- 1、可用于消炎、镇痛，对体表创面有止渗液、促进肉芽组织生长、加速愈合的作用。

- 2、需采用半导体固态光源，为点阵芯片集成式。

- 3、峰值波长需满足：红光640±10mm 蓝光460±10mm。

- 4、光功率密度需满足：红光∶≥1000mW/cm²蓝光∶≥1000mW/cm²。

- 5、最大治疗深度需≥10cm。

- 6、温升需≤3℃，光功率密度需≥40mW/cm²。

- 7、最大有效治疗面积需≥800cm²。

- 8、光杯口平面面积需≥180c㎡。

- 9、输出光功率（光杯口平面测量）需≥12W。

- 10、光功率变化率需≤±1%。

- 11、需为手动升降模式。

- 12、升降高度调节范围需≥300mm.

- 13、能量调节方式需为五级焦耳剂量能量调节模式。

- 14、需有持续/脉冲照射治疗模式可选。

- 15、定时时间需在0min～99min内连续可调。

- 16、需具备触摸屏、液晶显示功能。

- 17、输入功率需《450VA。

红外治疗仪技术参数：

- 波长范围需满足：能量主要分布范围0.5μm-30μm，产品峰值波长0.9～10μm 。

- 光谱范围需满足：近红外（含红光）、远红外。

- 必须具备液晶屏显示，触摸屏操作功能。

- 出光口面积需≥700cm²。

- 穿透深度需≥5cm。

- 功率档数（照射强度）需有五档可调。

- 需为电子定时定时模式。

- 定时范围需在0-99 Min范围。

9、治疗模式需具有纯远红外治疗、纯近红外治疗（含红光）、近红外（含红光）+远红外复合治疗这几种模式。

10、光功率密度需≥70mw/cm²。

11、红外陶瓷辐射体寿命需大于10000小时。

12、需具备竖直升降功能，可手动升降调节。

13、升降距离需满足：升降高度≥40cm最大调节高度≥115cm，最小调节高度≤80cm。

14、需具备二维，±90度角度的调节功能。

15、需具备有过温保护功能。

16、需具有倾倒断电保护功能。

17、需具有远红外工作状态指示灯。

18、整机光源电功率需≥650W。

手术放大镜技术参数：

1、需符合标准伽利略光学系统，≦27%的重量比，重量≦35克。

2、视野范围必须》152mm，瞳距范围在50mm-75mm范围。

3、需具有金属铰链系统，可提供完全的灵活性，观看和姿态角。

4、必须配有超轻金属左右瞳距调节阀，左右瞳距调节阀均可独立调节。

5、需具有金属安装杆确保稳定性和双眼视觉。

6、必须可搭配同厂手术头灯使用，无需增加其他配件，也可选配无线高清摄像系统。

7、可选用可调节的鼻垫，需均由防过敏材质制成。

8、需配有可摘除翻转杠杆和保护镜帽，可以轻松拆卸设备，并可经134度高温高压消毒。

9、需具备激光定向的光学放大质量，精准的瞳孔定位系统。

10、需支持使用金属支撑式头戴支架和可私人定制镜片眼镜式支架。

11、放大镜倍数必须有2.5X ，3.0X ,3.5X ,4.5X，5.5X可供临床选择；镜头色彩还原率CRI需≧98%，更好更真实的还原真实的组织颜色。

12、产品需经过CE、ISO13485、CFDA认证。

13、必须需提供产品授权委托书以确保产品正规供货渠道及售后服务。

手术头架技术参数：

1、头夹需采用超硬铝合金制造，表面需采用阳极氧化工艺，耐磨性好，强度高，抗腐蚀性能强。

2、头夹需为3钉式固定模式。

3、头夹必须为 3 钉分别可控加压，3 钉压力刻度显示磅数在0-80 磅范围。

4、头夹固定臂需呈双弓型设计，便于俯卧位手术时脑牵拉系统的安装。

5、示力器及旋转锁定手柄必须经黑金涂层处理，防锈耐磨切便于识别。

6、头钉需有限位台阶设计，保证使用安全。

7、可搭配成人头钉及儿童头钉使用。

8、需具备球形阻尼头连接功能，便于术中微调；需可 360°侧旋转，120°扇形摆动，90°侧卧位固定；可任意角度固定。

9、球形阻尼头需为钴铬钼合金材质，具备流粒磨抛光工艺与镜面设计，非粗制磨砂面，增强耐用性。

10、双关节固定锁紧扳手必须经过黑金涂层处理，防锈耐磨。

11、固定旋钮也需经过黑金涂层处理，防锈耐磨且便于识别。

12、底座固定杆间距可调，可与不同间距的手术床槽孔匹配连接。

13、底座固定杆可根据手术床进行定做，以适应不同手术床的特点。

14、两支腿间距可调节范围需在50mm-620mm范围。

手术头托技术参数：

- 1、需为两半式马蹄形设计，可调整间距，可适应不同患者头部尺寸。

- 2、需有顺应性好的凝胶软垫做头部支撑，且凝胶软垫可替换换，降低维护成本，不同的凝胶软垫能适合不同年龄患者使用。

- 3、头托底座可与头架万向轴连接。

- 4、头托需自带可调角度的牵引支撑杆，方便施行术中牵引，牵引角度可调。