南宁市第二人民医院采购设备技术参数

高频电刀技术参数：

1、需可用于手术室全部外科手术使用，也可用于泌外、妇科等用于单极前列腺电切或宫腔镜电切治疗使用。

2、需使用多微处理器协同工作，功率控制软件双重控制，功率输出更加符合临床需求。完善的设备自我检测、自我诊断技术，技术反映设备的各种异常情况，设备更加安全可靠，是具有电脑控制、组织密度即时反馈技术的高频电刀。

3、需功能齐全，单、双极都需具备，使用范围广，从小儿手术、精细手术以至于大型手术，低电压特性尤其适合宫腔、腹腔镜及电切汽化镜手术；因较小的热损伤，同时也降低了手术中的烟雾。

4、需采用实时阻抗响应技术，较小的纯切功率即可满足汽化电切手术要求。较小的混切功率设定即可满足普通手术，而不必作频繁的功率调节。

5、电凝需具备多种不同的输出，可在前列腺汽化电切及肿瘤手术时提供喷凝功能。满足临床的各种需求。

6、控制方式需满足：单极即可手控，也可脚控输出。输出端口采用机械连锁装置，有效防止手术中的误操作。手术过程中不必进行单、双极模式转换。

7、需采用双片极板质量型监控系统，杜绝患者与中性极板接触不良而引起的烫伤，自我判断极板类型，杜绝单片极板误用为双片极板。功率输出双处理器实时监控和控制，即使在机器发生单一故障的情况下，依然可以保证患者和使用者的安全。

8、主电路需采用软开关开关电源技术，功率输出效率更高，并且整机采用双重绝缘，充分保证了医患人员的安全。

9、需采用双刀笔输出控制技术，可分别进行单极电切操作；可同时进行单极电凝操作。

10、需配氩气流量仪并可升级为氩气刀，可适用于消化内科和肝胆外科手术。

11、需运用实时阻抗响应技术和质量型中性极板安全技术，切效率高，凝血可靠。

12、需采用即时反馈技术系统：主机通过电脑控制，该系统可依据密度变化而由电脑控制进行输出的自动调节，而不必认为调节。

13、需采用三种切割模式：低压切割：试用于整形、小儿、颌面外科等精细组织切割；纯切：适用于任何组织精细无损伤切割，如整形、烧伤切痂等；混切适用于任何组织，在切割的同时提供很好的凝血的效果。

14、需具备四种凝血模式:干燥：适用于腔镜外科和其他精细组织的快速接触式凝血；电灼：适用于大部分手术的浅表凝；适用于大部分手术的浅凝血以及腔镜手术；喷凝：适用于大面积的组织渗血，而只造成非常浅表的组织焦痂层。

15、需具备三种双极输出模式：精确双极：用于神经外科和显微外科；标准双极：用于神经外科和普通双极电凝手术。即当镊子中间的组织或血管已被凝固而电阻大到100欧姆时，输出功率直线下降，从而有效防止镊子的粘连和对组织的过渡灼烧；宏双极：用于现代腔镜外科，即腔镜中使用的双极切割和双极凝血。

16、设备类型需满足：1类CF型，防除颤普通设备。

17、需具有REM安全系统保护装置。

18、工作方式需满足：间隙加载连续运行，暂载率10S/30S。

19、可通过主机面板上按键调节功率，并有数码管指示。

20、功率输出需满足：纯切 ，300W低压切300W ，混切 200W，干燥 120W ，电灼 120W，低压电灼 120W ，喷凝  120W，精确双极  70W ，标准双极  70W ，宏双极  70W 。

21、电源需满足 ：单相交流220V±22V,50Hz±1Hz，最大电流≤4A。

22、需具备低电压工作技术性能，所有模式中，最大峰峰值电压≤5500V。

23、电效率需满足：整机效率≥58%，开关电源≥80%，高频功放≥68%。

24、冷却方式需为无风扇模式，自然对流冷却。

25、外形尺寸需满足：460×360×130mm；包装外形尺寸需满足：605×530×255mm，方便存放。

26、主机需《7.9kg，脚踏开关需《3.2kg；整机毛重《16kg。

27、使用条件需满足 ：环境温度5℃~40℃，湿度≤80%RH，大气压力860hpa~1060hpa。

28、运输和贮存条件需满足：环境温度-40℃~55℃，湿度≤95%RH，大气压力500hpa~1060hpa。

婴儿培养箱技术参数：

1、需具备以下配置：控制仪、上下LED蓝光单元，集束化蓝光控制器，婴儿床、透明凝胶解压床垫、肤温传感器、输液架、托盘、铝制槽钢中箱、设备扶手、抽屉式加湿水槽、抽屉柜式储物箱，X型底盘。

2、电压电源需满足：～220V 50 HZ ，输入功率需≤550VA。

3、需采用箱温和肤温二种温度控制的控温方式。

4、蓝光装置与机体整机注册，均需符合国家婴儿培养箱要求。

5、上下蓝光必须采用LED光源，并具有双面蓝光治疗功能。

6、光疗箱的上下蓝光辐照度必须0～99无级可调，减少过度光疗。

7、蓝光必须采用集束化控制器，上下蓝光可独立控制开关。

8、蓝光治疗装置必须具有定时关闭功能，减少临床工作量。

9、蓝光治疗时间可计时、暂停、累计。

10、必须采用X型流线型底盘，美观易于清洁。

11、必须具有透明解压床垫。

12、箱温控制范围需满足：25.0℃~37.0℃，肤温控制范围需满足：25.0℃~37.0℃。

13、需具有＞37℃高温模式：37.1℃-39℃。

14、箱温和肤温显示温度范围需在20℃～45℃。

15、上蓝光总照度Ebi需为3000µW/cm2 （蓝光功率在99%）。

16、下蓝光总照度 Ebi需为1600µW/cm2（蓝光功率在99%）。

17、升温速度需＜30min。

18、床面温度误差(床面任一点和中心点) 需≤0.6℃。

19、温度波动范围（床面中心点10cm处）需＜0.5℃。

20、需具有湿度控制功能：湿度显示范围（20%RH～90%RH）；湿度控制范围：40%RH～80%RH。

21、湿度显示精度必须满足（显示和实际测得值之差）±5%RH。

22、婴儿床倾斜角度需±120无级可调。

23、需具备声光提示断电、空气循环风机报警、传感器故障、温度偏差、超温、高温模式、消音提示、湿度偏差、缺水提示等故障报警功能。

24、需具备三级声光提示警报系统，并符合YY 0709-2009国家医用电气设备报警系统标准。

25、需配置R-232接口。

26、输液架最大承载需达到：15N，托盘架最大承载需达到：20N。