南宁市第二人民医院采购设备技术参数

医用冷藏保存箱技术参数：

1、需为立式样式。

2、容积需》1006L。

3、需采用风冷的制冷方式。

4、箱内温度需在2℃～8℃。

5、工作条件需满足：环境温度10～32℃，电源220V/50Hz。

6、外部尺寸（宽*深*高）需满足：1220*860*1885（mm），方便科室摆放。

7、内部尺寸（宽*深*高）需满足：1100*684*1325（mm），方便存放物品。

8、需采用喷涂钢板的外部材料，喷涂钢板的内部材料。

9、需配备2扇门体，双层中空钢化玻璃门，中间充惰性气体；需带电加热膜，防止表面凝露。

10、需配备1个测试孔，方便安装温湿度记录仪。

11、需采用翅片式蒸发器并搭配有两个大罩极风机，风量大噪音小。

12、需配备感温盒，温度传感器置于模拟液中，可真实反映物品实际存储温度。

13、需采用循环风冷背吹技术，避免因储存物品的阻挡导致通风不畅或温度不均匀，保证箱内无霜。

14、需具备微电脑控制系统，LED数码显示温度数据，可确保精确稳定的运行；精准的电子温度控制及显示，精度达到0.1℃，可显示箱内温度及各种报警信息：(高低温报警、传感器故障报警、断电报警、开关门异常报警)。

15、需具备声音蜂鸣和灯光闪烁的报警方式。

16、电器安全需满足：（1）备用电池确保断电后报警48小时；（2）温控器探头故障安全运行模式；（3）标配远程报警接口；（4）断电保护：在恢复供电时，所有设备的同时启动会对电网造成较大冲击，从而可能导致断路器跳闸；针对这种情况特别设计的设备延时启动功能可使设备在恢复期间延时数分钟启动，使设备平稳的重新运行；（5）宽电压带适用，可在187V～242V范围内正常使用。

17、产品需有医疗器械生产许可证、医疗器械注册证。

18、售后质保需满足：整机质保》三年。

高级婴儿气道阻塞及CPR模型技术参数：

- 可进行小儿海氏急救法操作，可根据小儿解剖特征和生理特点设计，可适用于气管异物阻塞模拟抢救训练。

- 可进行背部排击法：将患儿骑跨并俯卧于急救者的胳臂上，头低于躯干，固定头部，并将其胳膊放在急救者的大腿上，然后用另一手的掌握部用力排击患儿两肩胛骨之间的背部4-6次，使呼吸道内压骤然升高，有助于松动其异物和排出体外。

3、可进行胸部手指猛击法：患儿取仰卧位，抱持于急救者手臂弯中，头略低于躯干，急救者用两手指按压两乳头连线与胸骨中线交界点一横指处4-6处。必要时可与以上方法交替使用。直到异物排出或患儿失去知觉。

4、需具备正常的气道阻塞模拟。

5、可进行标准的CPR操作：人工呼吸和心外按压。

6、气道贯通时的胸部可进行扩张。

7、可进行窒息、异物阻塞气道的模拟。

8、需具备标准婴儿真人比列设计及准确的标准布局。

9、需具备精确的解剖结构，可触及胸骨和肋骨。

- 超声引导下 PICC 模型技术参数：

1、需为上至耳垂平面下至脐平面的模型，需具有与PICC术相关解剖结构：锁骨、肋骨、胸锁乳突肌、颈内静脉、贵要静脉等相对解剖关系。

2、可进行超声引导下PICC置管训练，可进行从套管针穿刺、使用皮肤扩张器扩皮到沿导丝将导管送入中心静脉的一整套完整操作。

3、穿刺部位需采用高分子超声材料，触感接近真实皮肤，可支持真实超声机器使用，超声下各组织结构（贵要静脉、上腔静脉）影像清晰真实，解剖位置正确；

4、超声引导下进行血管穿刺时，穿刺成功能够真切的感受到穿刺的突破感，可模拟静脉血液流出。

5、超声引导下可观察导丝的行进，可用超声检测导管是否放置正确。

6、超声引导下穿刺部位的模块可更换。

高级褥疮护理模型技术参数：

1、需以中老年人为原形，形象逼真，皮肤手感真实，可进行压疮（褥疮）的最基本护理技术练习。

2、由压力溃疡所形成的四个阶段的褥疮均有显示。

3、可显示错综复杂的褥疮类型：窦、瘘、腐痂、褥疮感染、骨头暴露、焦痂、缝合的伤口、疮疹和念珠菌感染。

4、可以在其上练习伤口的清洗，对伤口进行分类，并且对伤口的各个阶段进行评估，同时也可对伤口的长度、深度进行测量。

糖尿病足训练模型技术参数：

1、需为糖尿病导致的足部病理变化，可进行病变的护理。

2、模型需展示由糖尿病引起的足部感染所造成的化脓、溃烂等症状，是介绍、演示糖尿病足中最基本护理技能的理想模型。

3、需表现出糖尿病足五种不同分期表现，包括浅溃疡、深溃疡、感染、水肿、腐烂、坏死等不同阶段。

4、模型第1、2、3脚趾可展示侵入性创伤的严重足部病变，并伴有神经病变。

5、模型第4、5脚趾需表现为坏疽。

6、模型外形逼真，材料经久耐用、脚趾可弯曲。

7、产品尺寸需满足：350*260*130mm，方便科室存放。

中心静脉置管术训练模型技术参数：

1、可模拟正常成年男性体型大小，解剖结构准确真实。

2、需具有中心静脉置管术相关解剖结构：锁骨、肋骨、颈内静脉、锁骨下静脉、静脉角、心脏、头臂干、颈总动脉、锁骨下动脉及其相对解剖关系。

3、需具备普通穿刺模块和皮肤用于进行中心静脉置管训练，包括：经皮锁骨下静脉、颈内静脉置管训练；经外周静脉行中心静脉置管训练（可选用的外周静脉包括贵要静脉、头静脉、肘正中静脉），可进行从套管针穿刺到使用皮肤扩张器到沿导丝送入中心静脉导管的一整套完整操作。

4、进针及置管手感需真实，可回抽出液体。置管是否到位（正确进入上腔静脉、误入颈内静脉、误入对侧头臂干静脉）可通过不同视窗展现。

5、锁骨下静脉穿刺时误穿到肺部可有自动报警。

6、可进行CVP测定训练。

7、需具备心前区皮肤便于考核。

8、穿刺时渗漏的液体可方便地引流至体外。

9、可方便更换血管和皮肤（包括手臂皮肤、血管；锁骨下、颈内静脉及颈前区皮肤）。